TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – parní sterilizátory“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, parní prokládací sterilizátor pro min. 4 sterilizační jednotky, 1 ks

| parní prokládací sterilizátor pro min. 4 sterilizační jednotky, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - využitelný objem komory min. 4 sterilizační jednotky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dvoudvéřové/prokládací provedení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - splnění normy ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | ANO / NE |  |  |  |  |
| - k napojení na centrální zdroj medicinální páry (bez integrovaného elektrického vyvíječe páry) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře | ANO / NE |  |  |  |  |
| - motorické ovládání dveří sterilizační komory | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém CHIP karet, USB port nebo RFID chippro uživatelskou volbu programů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - USB port pro záznam dat o sterilizačních cyklech | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zavážecí systém (2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji | ANO / NE |  |  |  |  |
| - parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde jsou instalovány současné přístroje a případný požadavek na změnu montážního prostoru a přívodů stávajících médií zajistí dodavatel | ANO / NE |  |  |  |  |
| - software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - el. odběr do 10A, jištění C10, proudový chránič 25A/0,03 + stykač, kabel CYKY 5x2,5 | ANO / NE |  |  |  |  |

| další požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - napojení na IS Stapro Medix, který provozuje zadavatel | ANO / NE |  |
| - archivace provozních dat sterilizačních procesů | ANO / NE |  |

B, parní prokládací sterilizátor pro min. 1 sterilizační jednotka, 1 ks

| parní prokládací sterilizátor pro min. 1 sterilizační jednotka, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - využitelný objem komory min. 1 sterilizační jednotka | ANO / NE |  |
| - dvoudvéřové/prokládací provedení | ANO / NE |  |
| - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu | ANO / NE |  |
| - splnění normy ČSN EN 285+A2 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů | ANO / NE |  |
| - validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU | ANO / NE |  |
| - integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním | ANO / NE |  |
| - automatické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory | ANO / NE |  |
| - dveře otvírané do strany s panty, nebo vertikálně otvíraná komora pro možnost důkladné dezinfekce a údržby vnitřní strany | ANO / NE |  |
| - intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | ANO / NE |  |
| - systém CHIP karet, USB port nebo RFID chippro uživatelskou volbu programů | ANO / NE |  |
| - USB port pro záznam dat o sterilizačních cyklech | ANO / NE |  |
| - zavážecí systém (nerezová základna v komoře + 2 ks transportní vozík, 1 ks zavážecí vozík) | ANO / NE |  |
| - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu | ANO / NE |  |
| - integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji | ANO / NE |  |
| - parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na CS, kde jsou instalovány současné přístroje a případný požadavek na změnu montážního prostoru a přívodů stávajících médií zajistí dodavatel | ANO / NE |  |
| - software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) | ANO / NE |  |
| - el. odběr do 40A, jištění C40, proudový chránič 100A/0,03 + stykač, kabel CYKY 5x25 | ANO / NE |  |

| další požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - napojení na IS Stapro Medix, který provozuje zadavatel | ANO / NE |  |
| - archivace provozních dat sterilizačních procesů | ANO / NE |  |
| - provedení veškerých přípravných stavebních prací, potřebných k uvedení parních prokládacích sterilizátorů do provozu | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)