TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – kardiotokograf II“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

A, Kardiotokograf antepartální, 3ks

| kardiotokograf antepartální, 3ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - lehký a kompaktní anterpartální fetální monitor (KTG) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - min. 6,5“ LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ovládání a software včetně popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce | ANO / NE |  |  |  |  |
| - snímání srdeční frekvence plodu – US sondou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1x US sonda navíc pro dvojčata připojitelná ke každému KTG | ANO / NE |  |  |  |  |
| - monitorování děložních stahů – TOCO sonda | ANO / NE |  |  |  |  |
| - SW pro snímání dvojčat standard – aktivace připojením druhé US sondy | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost rozšíření o monitorování trojčat (SW + US sonda) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - automatická detekce pohybu plodů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou: 50-240 tepů za minutu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - puls matky snímaný z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší srdeční frekvenci | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost zadání pacientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti | ANO / NE |  |  |  |  |
| - regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zapisovač – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (např. 1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zápis do paměti – dotisk v případě nedostatku papíru | ANO / NE |  |  |  |  |
| - připojení bezdrátového monitorování – telemetrie | ANO / NE |  |  |  |  |
| - sondy US i TOCO připojitelné ke stávajícím (KTG) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - spotřební materiál pro každý KTG: termocitlivý papír 40 štočků, pásy, gel 12 ks /cca 250ml | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vozík se zásuvkami | ANO / NE |  |  |  |  |
| - centrální monitorovací systém, který umožní sledování snímaných údajů z nabízených přístrojů i 3 ks stávajících CTG Philips Avalon, s možností vzdáleného přístupu z kteréhokoliv pracoviště zadavatele (například RDP klient nebo WEB klient) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dodání a zprovozní obousměrného přenosu dat ve formátu HL7 mezi CTG a NIS Fons Enterprice, který zadavatel provozuje | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vzájemná komunikace pomocí Wi-Fi | ANO / NE |  |  |  |  |

B, telemetrie, 1ks

| telemetrie, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - bezdrátová monitorovací jednotka připojitelná k novým i stávajícím KTG | ANO / NE |  |
| - monitorování plodu i matky – možný volný pohyb těhotných před porodem i během porodu při nepřetržitém sledování srdeční frekvence plodu, děložních stahů matky a pulsu matky prostřednictvím TOCO sondy | ANO / NE |  |
| - kontinuální sledování plodu k zachycení hrozící nebo probíhající hypoxie | ANO / NE |  |
| - monitorování: srdeční frekvence plodu – jeden plod a dvojčata | ANO / NE |  |
| - monitorování trojčat v případě připojení ke karditokografu vybaveného SW pro monitorování trojčat | ANO / NE |  |
| - monitorování přímé srdeční frekvence plodu v případě připojení ke kardiotokografu vybaveným SW pro monitorování přímé srdeční frekvence plodu | ANO / NE |  |
| - vodotěsné bezdrátové fetální sondy –monitorování pod vodou | ANO / NE |  |
| - 1x TOCO sonda, 2x US sonda | ANO / NE |  |
| - LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie a stav připojení sondy k základní stanici | ANO / NE |  |
| - kapacita baterie v sondách - min. 8 hodin monitorování | ANO / NE |  |
| - doba nabíjení: méně než 3 hodiny | ANO / NE |  |
| - indikátor vybití baterie – upozorní např. 30 minut před vybitím baterie | ANO / NE |  |
| - možnost výměny baterií uživatelem | ANO / NE |  |
| - identifikace sondy prostřednictvím základní stanice | ANO / NE |  |
| - základní stanice slouží i jako dobíjecí stanice pro sondy | ANO / NE |  |
| - napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiotokografu | ANO / NE |  |
| - propojení základní stanice se sondami –komunikace prostřednictvím audio upozornění | ANO / NE |  |
| - možnost budoucího rozšíření o monitorování rodiček s vysokým BMI Fetal &Maternal Pod & Patch | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)