TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST 1: Laparoskopické věže

Hlavní operační atestovaný (MDE) monitor, 2 ks

  - LCD technologie

- umožňuje zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru

  - úhlopříčka alespoň 32"

  - rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px

  - funkce HDR – vysoký dynamický rozsah

  - poměr stran 16:9

  - kontrast min. 1.000.000:1

  - svítivost min. 650 cd/m2

- funkce zoom – zvětšení ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x)

- funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°

  - zobrazovací úhel 89°/89°/89°/89° (nahoru/dolu/vlevo/pravo)

- 4K vstupy alespoň: 2x 12G-SDI

- FULL HD vstupy alespoň: 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port,

- 4K výstupy alespoň: 3x 12G-SDI

- FULL HD výstupy alespoň: 1x 3G-SDI

- funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K), platí pro zobrazení ve 2D tak i ve 3D

- antireflexní úprava

- uchycení VESA 100x100 mm

Asistenční operační atestovaný (MDE) monitor, 2 ks

  - LCD technologie

- umožňuje zobrazení ve 2D/3D s možností přepnutí přímo tlačítkem na monitoru

  - úhlopříčka alespoň 32"

  - rozlišení obrazu min. 3840 x 2160 px

  - funkce HDR – vysoký dynamický rozsah

  - poměr stran 16:9

  - kontrast min. 1.000.000:1

  - svítivost min. 650 cd/m2

- funkce zoom – zvětšení ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x)

- funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180°

  - zobrazovací úhel 89°/89°/89°/89° (nahoru/dolu/vlevo/pravo)

- 4K vstupy alespoň: 2x 12G-SDI

- FULL HD vstupy alespoň: 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port,

- 4K výstupy alespoň: 3x 12G-SDI

- FULL HD výstupy alespoň: 1x 3G-SDI

- funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K), platí pro zobrazení ve 2D tak i ve 3D

- antireflexní úprava

- uchycení VESA 100x100 mm

Kamerová jednotka včetně integrovaného LED světelného zdroje, 2 ks

  - medicínský atest

- volitelný režim zobrazení 2D/3D Full HD zobrazení

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - kompatibilita se stávajícími kamerovými hlavami na COS (CH-S190-XZ-E)

  - kompatibilita se stávajícími videolaparoskopy na COS (EndoEye HD II, EndoEye 3D)

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

- možnost zobrazení čistého ICG obrazu

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- ovládání jednotky v českém jazyce

  - schopnost nastavení poměru stran zobrazení

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran 2D obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- volitelný poměr stran 3D obrazu - 16:10 /16:9

- zvlášť výstupy pro 2D – min.  2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x Y/C, 1x Composite

- zvlášť výstupy pro 3D - min. 3x 3G-SDI, 1x DVI-D

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 20 údajů pacientských dat

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný LED zdroj studeného světla

- LED s životností min. 10.000 hodin

- výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

Kamerová hlava pro laparoskopii, 2 ks

  - 3-čipový CMOS systém

  - režim plné HDTV

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG

  - integrovaný upínací mechanismus pro optiky

  - integrovaný, neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy

  - kompatibilní se stávající kamerovou jednotkou (OTV-S300)

  - délka kabelu min. 3 m

  - ohnisková vzdálenost v minimálním rozmezí 15,9 do 31,3 mm

  - 3 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

- ovládání zoomu a ostření na kamerové hlavě

  - váha kamerové hlavy max. 295g

Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu, 2 ks

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- volitelná velikost insuflované dutiny

- intuitivní a jednoduché ovládání

- automatické vypouštění plynu při přetlaku

- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2

- předvolba tlaku v mmHg

- maximální průtok min. 45 l/min

- tlak nastavitelný v rozsahu 3 – 25mmHg

- volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině

- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou

- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru

- součástí je 2 ks insuflační a 2 ks desuflační hadice bez čipu počtu použití

- 2 ks přívodní hadice CO2, 2 balení (20 ks) insuflačních filtrů

- zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní

- součástí dodávky jsou 2 ks samostatné ohřívací jednotky plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 2 ks autoklávovatelné insuflační hadice s ohřevem plynu bez čipu počtu použití

2D Videolaparoskop, 2 ks

  - režim plné HDTV, 16:9

  - CCD čip v distálním konci endoskopu

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - kompatibilita se stávajícími kamerovými jednotkami OTV-S190 a OTV-S300

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°

  - hloubka ostrosti: 21 mm – 200 mm

  - zorné pole 90°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka min. 325 mm

- délka připojovacího kabelu min. 300 cm

- autoklávovatelný systém

- součástí dodávky je sterilizační kontejner

3D videolaparoskop rigidní, 2 ks

  - režim plné HDTV

  - 2xCCD čip v distálním konci endoskopu

  - volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - kompatibilita se stávající kamerovou jednotkou OTV-S300

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°

  - zorné pole 67°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka min. 330 mm

- délka připojovacího kabelu min. 275 cm

- autoklávovatelný systém

- součástí dodávky je sterilizační kontejner, brýle_štít pro 3D zobrazení v dostatečném množství

- váha max. 290g

Laparoskopická optika 2 ks, světlovodný kabel 2 ks

- laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování

- průměr 10 mm

- úhel pohledu 30°

- pracovní délka min. 310mm

- autoklávovatelná

- sterilizační kontejner pro každou optiku

- světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný

Multioborový vysokofrekvenční elektrochirurgický generátor, 2 ks

- multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- výkonový rozsah – mono 0-300 W, bipo 0-320 W

- podpora plazmové resekce, bipolární enukleace, bipolární morcelace

- rychlá a stabilní plasma bez nutnosti kontaktu s tkání při resekci

- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- možnost připojení až 4 různých nástrojů současně (bipolární, monopolární)

- nastavitelná pronikavost řezu a koagulace

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- možnost uložení min. 35-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem

- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 typů pedálů s programovatelným přiřazením)

- volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace

- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje

- možnost volby jasu displeje

- možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů

- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě 
na displeji

- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtahem kouře

- součástí elektrochirurgického generátoru je modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7mm

- součástí dodávky jsou 2 ks měniče hybridní technologie pro nástroje laparoskopické i pro otevřenou operativu

- součástí dodávky 2 ks samostatné jednotky pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře řízená datově HF jednotkou, odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr, tři režimy intenzity odsávání, jednoduché a intuitivní ovládání, indikátor stupně intenzity odsávání, vhodné pro otevřenou i laparoskopickou operativu, včetně příslušenství pro plnohodnotný provoz

- včetně 2 ks dvojitého pedálu

- 2 ks kabelu k neutrální jednorázové elektrodě, 100 ks neutrálních jednorázových elektrod (dělená)

Laparoskopická oplachová pumpa včetně odsávání, 2 ks

- oplachová peristaltická pumpa včetně integrovaného sání

- ochrana proti přetlakování

- ovládání a sání je realizováno pomocí tlačítek na nástroji a také na přístroji

- jednoduché a intuitivní ovládání

- průtok min. 1,8l/min,

- tlak do 450 mmHg

- podtlak pro sání až 60 kPa

- součástí dodávky je 60 ks hadic pro oplach, 60 ks hadic pro sání, 4 ks odpadní nádoby, 120 ks odpadní sáček s víkem

Příslušenství

Příslušenství k insuflátoru

- 4 ks insuflační a 4 ks desuflační hadice bez čipu počtu použití

- 2 balení (20 ks) insuflačních filtrů

- 4 ks autoklávovatelné insuflační hadice s ohřevem plynu bez čipu počtu použití

Obrazové příslušenství

2D Videolaparoskop, 1 ks

  - režim plné HDTV, 16:9

  - CCD čip v distálním konci endoskopu

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - kompatibilita se stávajícími kamerovými jednotkami OTV-S190 a OTV-S300

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°

  - hloubka ostrosti: 21 mm – 200 mm

  - zorné pole 90°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka min. 325 mm

- délka připojovacího kabelu min. 300 cm

- autoklávovatelný systém

- součástí dodávky je sterilizační kontejner

3D videolaparoskop rigidní, 1 ks

  - režim plné HDTV

  - 2xCCD čip v distálním konci endoskopu

  - volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - kompatibilita se stávající kamerovou jednotkou OTV-S300

  - integrovaný systém: optika + světlovod + kamerová hlava s 3 programovatelnými tlačítky 
pro ovládání kamerové jednotky

  - úhel pohledu 30°

  - zorné pole 67°

  - automatické zaostřování obrazu

  - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu

- vnější průměr videolaparoskopu 10 mm

- pracovní délka min. 330 mm

- délka připojovacího kabelu min. 275 cm

- autoklávovatelný systém

- součástí dodávky je sterilizační kontejner, brýle_štít pro 3D zobrazení v dostatečném množství

- váha max. 290g

Laparoskopická optika 4 ks, světlovodný kabel 4 ks

- laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování

- průměr 10 mm

- úhel pohledu 30°

- pracovní délka min. 310mm

- autoklávovatelná

- sterilizační kontejner pro optiku pro každou optiku

- světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm, délka min. 3 m, autoklávovatelný

Příslušenství k elektrochirurgickému generátoru

- 1 ks měniče hybridní technologie pro nástroje laparoskopické i pro otevřenou operativu

- 1 ks měniče ultrazvukové technologie pro nástroje laparoskopické

- 1 ks samostatný vozík určený pro elektrochirurgický generátor včetně odtahu kouře

- 2 ks kabelu k neutrální jednorázové elektrodě, 100 ks neutrálních jednorázových elektrod (dělená)

Odsávací pumpa, 1 ks

- odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem 60l/min

- podtlak až 95 kPa

- umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru

- samostatná odsávací pumpa