TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ČÁST 3: LISY NA STAHOVÁNÍ KRVE

Společná podmínka pro krevní lisy a vaky:

Přístrojová technika a spotřební materiál (odběrové soupravy) nemusí být od jednoho výrobce, ale zadavatel v takovém případě požaduje prokazatelně propojenou technologii nebo doložení potvrzení výrobce o kompatibilitě nabízeného přístroje s nabízeným spotřebním materiálem - odběrovými sety.

KREVNÍ LISY

- 2x Automatický krevní lis = minimálně 2 kusy samostatných přístrojů

Požadujeme lisy pro obsazení 2 plně funkčních pracovních pozic pomocí 2 samostatných, na sobě nezávislých přístrojů.

Je potřeba garantovat provozuschopnost při poruše/servisu jednoho přístroje nebo umožnit samostatnou činnost dvou týmů (epidemiologické nebo provozní důvody)

- Přístroje požadujeme nové, nepoužité, ne repas

- Plně automatický a rychlý krevní separátor – doba separace T&B do 3 min

- Zpracování T&T i T&B vaků – vaky horní/horní i horní/dolní výpusť

- Automatický univerzální systém zprůchodňování kanyl = lámání pojistek

(zalamování kanyl) na vacích. Funkčnost zalamování kanyl je potřeba i na vacích různých výrobců běžně dostupných na českém trhu. Kanyly se musí lámat na všech potřebných místech odběrové soupravy

- Umožnit zapojení přístroje do sítě poskytovatele a přenášet data do informačního systému přes WiFi, LAN a RS485

- Možnost pracovat samostatně, nebo v datové síti s automatickým odesíláním dat

- Možnost zobrazování aktuálních výsledků a průběhu procesu lisování přímo na displeji přístroje

- Automatické zatavování hadiček

- Přístroj musí být osazen minimálně 3 váhami a minimálně 3 ventily s funkcí zatavování hadiček

- Požadujeme přesné nastavení objemu a hematokrytu buffycoatu s přesností

± 5%

- Plynulou regulaci průtoku, optické senzory v lisu i na výstupní lince, další lis na odvzdušnění plazmy, nebo rychlý transfer aditivního roztoku

- Interní paměť přístroje pro záznam min.100 měření a uložení programů přímo v přístroji (při výpadku sítě)

- Přístroj musí být tichý, bez externího kompresoru se snadnou údržbou