Stanice dokovací pro infúzní techniku* – 7 ks

1 lůžko min. 16 dokovacích míst

- dokovací stanice pro uchycení objemových infuzních pump a lineárních dávkovačů

- ke každému lůžku dokovací stanice pro min. 4 infuzní pumpy a min. 12 lineárních dávkovačů

- zajišťující napájení umístěných infuzních přístrojů

- zajišťující napojení na informační nemocniční systém bez nutnosti dalších úprav a dodatečného dovybavení dokovací stanice

- otevřená bez obou bočních částí umožňující snazší manipulaci s přístroji a desinfekci ploch dokovací stanice

Pumpa infúzní* – 21 ks

- infuzní pumpa sestavovatelná do sestav v kombinaci s lineráními dávkovači

- rychlost dávkování : 0,1 – 1200 ml/h

- nastavitelný objem : 0,1 – 9999 ml

- nastavení limitu času : 1 min – 96 h

- přesnost dávkování : +- 5 %

- možnost podání bolusu (manuální a programovatelný)

- funkce okamžitého zastavení infuze tlačítkem STOP bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje

- možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky zadaný objem a čas a další režimy (sekvenční a jiné)

- bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech

- detektor kapek nebo možnost provozu bez detektoru kapek

- detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl, včetně možnosti nastavení velikosti vzduchových bublin

- KVO režim: min. 1– 10 ml/h

- zobrazení podávaných léčiv s min. 200 předvolbami

- uživatelské nastavení limitního tlaku cca 10 – 100 kPa

- tlakové senzory (vstupní a výstupní)

- funkce automatické redukce tlaku v setu po alarmu okluze

- alarm optický i akustický na přístroji pro

  - upozornění na vzduch v setu

  - vybitou a slabou baterii

  - vnitřní poruchu

  - okluzi nad i pod pumpou

  - odpojení od sítě

  - pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze

  - konec pauzy

- při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy, musí být automaticky zabráněno samovolnému toku tekutiny do pacienta

- provoz na akumulátor s kapacita na min. 5 h při 25 ml/h

- kompletní ovládání pomocí dotykového displeje.

Dávkovač lineární* – 84 ks

- krokování dávkovací rychlosti od 0,1 ml/h

- funkce okamžitého zastavení infuze tlačítkem STOP bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje

- přepočet dávkovacího nastavení zadaný objem a čas

- bolus manuální nebo automatický

- bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech

- bolus dávkování 0,1-1200 ml/h

- dávkovací přesnost ±2%

- "KVO"* (KOR)* dávkování ano

- předvolba času do 96 hod.

- elektronická předvolba vypínacího tlaku krok 10 kPa (20 - 120 kPa)

- injekční stříkačky 10 až 50/60 ml

- každý lineární dávkovač musí být vybaven funkcí převzetí a pokračování infúze po přístroji, kde došlo k vyprázdnění stříkačky

- záložní baterie pro provoz přístroje min. 5 hod.

- počítačové rozhraní RS-232*, opticky oddělené nebo IERA* nebo obdobné řešení (např. přes dokovací stanici)

- alarm akustický a optický

- kompletní ovládání přístroje prostřednictvím dotykového displeje s velikostí min. 4“

- Chybová hlášení – ALARM:

- Vybitá baterie

- Vybíjející se baterie

- Porucha

- Okluze

- Pre – alarm konce dávkování

- Konec dávkování

- Špatné uložení stříkačky

- Vyjmutí stříkačky během dávkování zastavení dávkování v případě významného alarmu

Pumpa pro enterální výživu* – 7 ks

- pumpa pro řízené podávání enterální výživy

- ovládání přístroje prostřednictví tlačítek

- bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy

- alarm vzduch v lince, prázdného obalu (vaku), slabé baterie, konce aplikace

- provozní režimy -  kontinuální aplikace, objem/čas a aplikace bolusů

Poznámka: k „*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.