- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 01 – Elektrická pečovatelská lůžka a matrace“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE |
| 1. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm |
| 2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 (+-4cm) | … cm x … cm |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg |
|  | Ložná plocha | ….. |
| 4. | Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou | ….. |
| 5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ….. |
| 6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80 cm | ….. |
| 7. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | ….. |
| 8. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | ….. |
| 9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | ….. |
| 10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 14 cm | ….. |
| 11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 25 cm | ….. |
| 12. | Automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 40 cm | ….. |
| 13. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | ….. |
| 14. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže | ….. |
|  | Postranice |  |
| 15. | Typ: dělené postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | ….. |
| 16. | Při maximálním spuštění postranic směrem dolů, nesmí být dolní hrana postranic níže, než je dolní hrana čela lůžka. | ….. |
| 17. | 4 výškové pozice postranic | ….. |
| 18. | Spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | ….. |
| 19. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | ….. Počet pozicí: … |
|  | Čela lůžka |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ….. |
| 21. | Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | ….. |
| 22. | Panely z melaminu | ….. |
|  | Podvozek |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| 24. | Průměr koleček min. 125 mm |  |
| 25. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části. Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici. | ….. |
| 26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici. | ….. |
| 27. | Vybavení systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy. | ….. |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 28. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení. | ….. |
| 29. | Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením. | ….. |
| 30. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy. | ….. |
| 32. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně). | ….. |
| 33. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“. | ….. |
| 34. | Předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví. | ….. |
| 35. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém (bezpečnost). | ….. |
| 36. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci. | ….. |
|  | Další parametry | ….. |
| 37. | Rukojeť s hrazdou |  |
| 38. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku). | ….. |
| 39. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody. | ….. |
| 40. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN EN 60601-2-52 (364801), nebo podobné řešení. | ….. |
| 41. | Záruční doba 36 měsíců. | ….. |

| Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele |  | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry |  | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů. |  | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 160 kg |  | … kg |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Složené z více pěn pro ideální prevenci proti dekubitům |  | … |
| 4. | Třívrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna |  | … |
| 5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální STUDENÉ pěny 7 cm o hustotě min. 50 kg/m³ |  | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ |  | … |
| 7. | Min. 7 cm vysoká spodní vrstva |  | … |
| 8. | Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³ |  | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 9. | Výška okrajové zóny min. 10 cm |  | … |
| 10. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě |  | … |
| 11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace |  | … |
|  | Potah |  |  |
| 13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu |  | ….. |
| 14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C |  | ….. |
| 15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C |  | … |
| 16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji. |  | ….. ….. |
| 17. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² |  | Materiál: … gramáž … kg/m² |
| 18. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil |  | ….. |
| 19. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |  | ….. |
| 20. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR 2017/745 (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) |  | ….. |
| 21. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci |  | ….. |
|  | Rozměr |  |  |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. |  | ….. |
| 23. | Výška matrace max. 16 cm - min. 14 cm |  | … cm |
| 24. | Záruka min. 48 měsíců |  | ….. |