| Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Dodavatel doplní ANO/NE, nebo konkrétní údaj |
| 1. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm |
| 2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 (+-4cm) | … cm x … cm |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg |
|  | Ložná plocha | ….. |
| 4. | Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou | ….. |
| 5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | ….. |
| 6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 78 cm | ….. |
| 7. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | ….. |
| 8. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | ….. |
| 9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | ….. |
| 10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 14 cm | ….. |
| 11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od 25 cm | ….. |
| 12. | Automatická, střední mobilizační poloha - úvrať 40 cm | ….. |
| 13. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | ….. |
| 14. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže | ….. |
|  | Postranice |  |
| 15. | Typ: dělené postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | ….. |
| 16. | Při maximálním spuštění postranic směrem dolů, nesmí být dolní hrana postranic níže, než je dolní hrana čela lůžka. | ….. |
| 17. | 4 výškové pozice postranic | ….. |
| 18. | Spustitelné s výsuvným systémem, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | ….. |
| 19. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | ….. Počet pozicí: … |
|  | Čela lůžka |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | ….. |
| 21. | Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | ….. |
| 22. | Panely z melaminu | ….. |
|  | Podvozek |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| 24. | Průměr koleček min. 125 mm |  |
| 25. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části. Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici. | ….. |
| 26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici. | ….. |
| 27. | Vybavení systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy. | ….. |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 28. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení. | ….. |
| 29. | Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením. | ….. |
| 30. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy. | ….. |
| 32. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně). | ….. |
| 33. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“. | ….. |
| 34. | Předprogramovaná poloha „Obrys těla – poloha houpací síť – nohy nad pánví. | ….. |
| 35. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém (bezpečnost). | ….. |
| 36. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci. | ….. |
|  | Další parametry | ….. |
| 37. | Rukojeť s hrazdou |  |
| 38. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku). | ….. |
| 39. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody. | ….. |
| 40. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN EN 60601-2-52 (364801), nebo podobné řešení. | ….. |
| 41. | Záruční doba 36 měsíců. | ….. |

* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry nabízeného předmětu plnění nebo uveden ANO/NE, tzn., zda nabízený předmět plnění splňuje nebo nesplňuje požadavek zadavatele.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění.