| Pasivní matrace pro nejvyšší stupeň ochrany proti dekubitům |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele |  | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry |  | Parametry nabídky Dodavatel doplní ANO/NE, nebo konkrétní údaj |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů. |  | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |
| 2. | Nosnost min. 160 kg |  | … kg |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Složené z více pěn pro ideální prevenci proti dekubitům |  | … |
| 4. | Dvouvrstvé provedení matrace s profilem zámku, spojení pěnových vrstev bez lepidla, pouze okrajová zóna |  | … |
| 5. | Horní vrstva matrace z antimikrobiální STUDENÉ pěny 7 cm o hustotě min. 50 kg/m³ |  | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 6. | Spodní vrstva matrace z polyetherové pěny s vysokou nosností o hustotě min. 41 kg/m³ |  | … |
| 7. | Min. 7 cm vysoká spodní vrstva |  | … |
| 8. | Zesílená okrajová zóna z polyuretanové pěny min. 40 kg/m³ |  | Materiál: …, hustota … kg/m³ |
| 9. | Výška okrajové zóny min. 10 cm |  | … |
| 10. | Materiál se sníženou hořlavostí - vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě |  | … |
| 11. | Trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a snížení třecích sil uvnitř matrace |  | … |
|  | Potah |  |  |
| 13. | Voděodolný proti vnějším tekutinám a se zvýšenou paroporpustností pro regulaci mikroklimatu |  | ….. |
| 14. | Potah nesmí obsahovat latex a musí být pratelný na 95°C |  | ….. |
| 15. | Paropropustný podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C |  | … |
| 16. | Snadno snímatelný potah se zipem. Zip překrytý ochranným záhybem proti tekutinám s ultrazvukově svařovanými spoji. |  | ….. ….. |
| 17. | Extra silný třívrstvý potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stály textilní materiál s polyuretanovým zátěrem gramáž 230g/m² |  | Materiál: … gramáž … kg/m² |
| 18. | 4 směrně roztažný potah pro snížení střižných sil |  | ….. |
| 19. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |  | ….. |
| 20. | Značení štítkem v souladu s požadavky EU-MDR 2017/745 (výrobce, datum výroby, název matrace, QR kód, případně EAN kód) |  | ….. |
| 21. | Potah opatřen manipulačními popruhy pro jednodušší manipulaci |  | ….. |
|  | Rozměr |  |  |
| 22. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. |  | ….. |
| 23. | Výška matrace max. 16 cm - min. 14 cm |  | … cm |
| 24. | Záruka min. 48 měsíců |  | ….. |

* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry nabízeného předmětu plnění nebo uveden ANO/NE, tzn., zda nabízený předmět plnění splňuje nebo nesplňuje požadavek zadavatele.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry předmětu plnění.