TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU - multioborový hybridní elektrochirurgický generátor“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka jednoho multioborového hybridního elektrochirurgického generátoru s kompletním vybavením dle níže uvedené specifikace:

- multioborový hybridní elektrochirurgický generátor

| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - Multioborový generátor pro otevřenou a laparoskopickou operativu | ANO |  |
| - Jednotka se systémy hybridní technologie spočívající v současném působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro současné bezpečné zatavení a protnutí tkání a cév až do velikosti 7mm a působení ultrazvukové energie. | ANO |  |
| - Automatické rozpoznání připojeného nástroje | ANO |  |
| - Jeden vstup pro připojení energetických nástrojů | ANO |  |
| - Připojení jednorázových nástrojů pro práci v hybridním módu kombinujícím vysokofrekvenční bipolární elektrickou energii a ultrazvukovou energii v jeden okamžik v jednom nástroji. | ANO |  |
| - Připojení ultrazvukových nástrojů pro práci v čistě ultrazvukovém módu. | ANO |  |
| - Jednotka podporuje automatické odsávání kouře a mlhy pro přehledné operační pole při připojení k externí odsávačce chirurgického kouře | ANO |  |
| - Uložení uživatelských nastavení s textovým popisem | ANO |  |
| - Ruční a nožní ovládání | ANO |  |
| - Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje | ANO |  |
| - Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji | ANO |  |
| - Automatická funkce zastavení řezu a koagulace tzv. ITM systém proti nežádoucí karbonizaci tkáně a následnému zhoršenému průběhu hojení | ANO |  |
| - Menu v českém jazyce | ANO |  |
| - měnič (kabel) pro připojení nástroje s hybridní technologii řezu a koagulace jak pro laparoskopickou tak i pro otevřenou operativu, 1 ks | ANO |  |
| - měnič (kabel) pro připojení nástroje s pouze ultrazvukovou technologii řezu jak pro laparoskopickou tak i pro otevřenou operativu, 1 ks | ANO |  |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm, délka 35 cm, s pokročilou technologií – UZV a BIPO energie v jednom kroku –1 balení | ANO |  |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm, délka 35 cm, s technologií – pouze UZV (harmonický kmit) – 1 balení | ANO |  |

- spotřební materiál

| položka | spotřeba kusů / 12 měsíců | spotřeba kusů / 48 měsíců |
| --- | --- | --- |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm, délka 35 cm, s pokročilou technologií – UZV a BIPO energie v jednom kroku | 5 | 20 |
| - laparoskopický nástroj, průměr 5 mm - UZV technologie | 5 | 20 |
| - nástroj pro otevřenou operativu – UZV technologie | 5 | 20 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)