TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – analyzátor krevních plynů a acidobazické rovnováhy“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou samostatných analyzátorů v kompletním vybavení dle níže uvedené specifikace, zajištění dodávek spotřebního materiálu pro uvedené předpokládané množství vyšetření a zajištění pozáručního servisu.

| A, hlavní analyzátor, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - vyšetřované parametry: pH, pO2, pCO2, sO2, cCa2+, cGlu, cLac, ctBil, ctHb, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, FHbF | ANO / NE |  |

| B, záložní analyzátor, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - plně kompatibilní s hlavním analyzátorem |  |  |
| - vyšetřované parametry: pH, pO2, pCO2, sO2, cCa2+, cGlu, cLac, ctHb, FCOHb, FMetHb, FO2Hb, FHHb, FHbF | ANO / NE |  |

| C, hlavní i záložní analyzátor | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - vhodné pro zdravotnické laboratoře | ANO / NE |  |
| - rozměry umožňující umístění přístroje na pracovní desku hloubky 60 cm | ANO / NE |  |
| - integrovaná čtečka čárových kódů. | ANO / NE |  |
| - jednoznačná identifikace vzorků značených čárovým kódem | ANO / NE |  |
| - oboustranná komunikace s LIS FONS OpenLims, který je provozovaný zadavatelem, v reálném čase (protokol HL7 a ASTM) včetně všech potřebných licencí, nastavení, otestování, zprovoznění a licence v ceně dodávky | ANO / NE |  |
| - automatický přenos validovaných výsledků do LIS | ANO / NE |  |
| - schopnost zadání vzorků bez čárového kódu | ANO / NE |  |
| - v případě, že systém komunikuje s LIS prostřednictvím dalších technických prostředků (hardware, software, middleware apod.), jsou tyto technické prostředky rovněž součástí dodávky a vztahují se na ně identické záruky a servisní zásahy stejné jako na vlastní zařízení | ANO / NE |  |
| - integrovaný oxymetr pro přesné stanovení saturace, ctHb a jeho derivátů | ANO / NE |  |
| - oxymetr s automatickým potlačením a korekcí na interferující látky | ANO / NE |  |
| - maximální objem vzorku pro všechny vyšetřované parametry 100 μl | ANO / NE |  |
| - detekce chyb při nasávání vzorků (homogenita, množství, sraženiny, bubliny) | ANO / NE |  |
| - evidence provozních a kontrolních roztoků, a dalších komponent (elektrody, membrány…) | ANO / NE |  |
| - správa operátorů, uživatelů a přístupových hesel, identifikace obsluhy | ANO / NE |  |
| - automatická multiparametrová kontrola kvality na minimálně 3 koncentračních úrovních (vše v jedné kontrole, včetně oxymetrie) | ANO / NE |  |
| - v rámci externího hodnocení kvality má vlastní skupinu hodnocení | ANO / NE |  |
| - naprogramování vlastní frekvence provádění kontrolních měření i kalibrací | ANO / NE |  |
| - počet 2 bodových kalibrací max. 4 za 24 hodin | ANO / NE |  |
| - připojení podavače pro automatické míchání a zpracování vzorků | ANO / NE |  |
| - uživatelský software v českém jazyce | ANO / NE |  |
| - dostupnost videonápovědy | ANO / NE |  |
| - schopnost dálkové správy analyzátoru ze servisního centra dodavatele prostřednictvím zabezpečené komunikace | ANO / NE |  |
| - servis do 24 hodin včetně víkendů a svátků | ANO / NE |  |
| - dodavatel bude průběžně poskytovat aktuální validační protokoly materiálů a metodik v souladu s požadavky ISO15189 | ANO / NE |  |
| - dodavatel garantuje funkčnost celku v jeho dodávce, zajišťuje instalační a konfigurační úkony, nutné licence budou registrovány na zadavatele a budou časově neomezeny | ANO / NE |  |
| - dodané řešení musí splňovat požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti včetně poskytovaného servisu | ANO / NE |  |
| - dodavatel má zpracovanou analýzu rizik včetně souboru opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti | ANO / NE |  |

| D, Předpokládaný počet vyšetření |  |  |
| --- | --- | --- |
| metoda/parametr | 12 měsíců | 48 měsíců |
| ABR | 5 500 | 22 000 |
| Glu | 4 500 | 18 000 |
| Lac | 3 500 | 14 000 |
| Ca2+ | 1 000 | 4 000 |
| Bil-T | 500 | 2 000 |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)