## List1
Elektricky polohovací lůžko
Příloha č. 01 - Technická specifikace
Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min.hodnota | Nabízený parametr | Poznámka
Elektricky polohovací lůžko - 7ks
……………………………………………. (uveďte nabízený typ)
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění
díly ložné plochy plastové kopaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost
bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg | 230kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 30-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu | 30-75 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | 200x90
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm | 25cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | 12°
mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR
čela, výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů
dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40cm | výška min. 40cm
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)
podsvětlený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka
dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | 125mm
alarm nezabrzděného lůžka
univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač
ochranná kolečka v rozích lůžka
svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel
příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí
držak na berle
koš na bažanta/bačkory
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální požadovaná hodnota stanovena kombinací bodů 2 a 3 či případně prostřednictvím dalších údajů, doplní do druhého sloupce ANO-NE (dle vlastností a funkcí zařízení) i konkrétní číselnou hodnotu či další požadované údaje, který splňuje nabízené zařízení (hodnota NE či nedodržení požadované hodnoty či údaje znamená nesplnění zadávacích podmínek).
5. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
Note on B2: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Opravit číslo přílohy na č. 3