- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 03 – Elektrická polohovací lůžka“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE |
| 1. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 90 | … cm x … cm |
| 3. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. 25 cm | ….. |
| 4. | Nosnost lůžka min. 230 kg | …kg |
|  | Ložná plocha | ….. |
| 5. | Rám: lakovaný rám s demontovatelnou ložnou plochou | ….. |
| 6. | čtyřdílná ložná plocha | ….. |
| 7. | díly ložné plochy plastové kopaktní, odnímatelné |  |
| 8. | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 30-75 cm |  |
| 9. | náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | ….. |
| 10. | Samostatně elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl | ….. |
| 11. | zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování | ….. |
| 12. | mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR | ….. |
| 13. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. 25 cm bez montáže | ….. |
|  | Postranice |  |
| 14. | dělené spustitelné postranice | ….. |
| 15. | Při maximálním spuštění postranic směrem dolů, nesmí být dolní hrana postranic níže, než je dolní hrana čela lůžka. | ….. |
| 16. | Min. 3 výškové pozice postranic | ….. Počet pozicí: … |
|  | mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi maximálně 60 mm |  |
| 18. | výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, minimálně 40 cm | ….. |
|  | Čela lůžka |  |
| 19. | Vlastnosti: výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů | ….. |
|  | Podvozek |  |
| 20. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |
| 21. | Dvojitá kolečka | ….. |
| 22. | Průměr koleček min. 125 mm | ….. |
| 23. | Centrální brždění | ….. |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 24. | 1x centrální ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci | ….. |
| 25. | 1x podsvětlený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka | ….. |
| 26. | Možnost nastavení zámků jednotlivých funkcí křesla | ….. |
| 27. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo“. | ….. |
| 28. | Předprogramovaná poloha „Resuscitační poloha“ | ….. |
| 29. | Předprogramovaná poloha „Mobilizační poloha“ | ….. |
| 30. | Předprogramovaná poloha „Vyšetřovací poloha“ | ….. |
| 31. | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ….. |
| 32. | Alarm nezabrzděného lůžka | ….. |
|  | Další parametry |  |
| 33. | výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač | ….. |
| 34. | univerzální lišty a držáky na příslušenství | ….. |
| 35. | ochranná kolečka v rozích lůžka | ….. |
| 36. | svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel | ….. |
| 37. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN EN 60601-2-52 (364801) | ….. |
|  | Podvozek | ….. |
| 39. | hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí | ….. |
| 40. | držák na berle | ….. |
| 41. | koš na bažanta/bačkory | ….. |