TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – artroskopická technika“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka artroskopické techniky s kompletním vybavením, viz níže uvedená specifikace.

| KAMEROVÁ JEDNOTKA 2D, 1 ks | I. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| medicínský atest | ANO / NE |  |
| 2D technologie | ANO / NE |  |
| nativní rozlišení kamery min. Full HD 1920x1080 pixelů | ANO / NE |  |
| možnost napojení až 3 různých kamerových hlav | ANO / NE |  |
| multioborové použití + min. 7 uživatelských módů | ANO / NE |  |
| u každého uživatelského módu možnost nastavení: |  |  |
| jasu | ANO / NE |  |
| kontrastu | ANO / NE |  |
| digitálního zoomu | ANO / NE |  |
| funkce zvýraznění okrajů obrazu | ANO / NE |  |
| nastavení pokročilých obrazových nastavení u všech uživatelských módů: |  |  |
| zvýraznění tkáňových struktur | ANO / NE |  |
| speciální zobrazovací algoritmus pro redukci kouře | ANO / NE |  |
| funkce PoP (picture out of picture) – rozdělení displeje na dva obrazy (originální a upravený obraz se zobrazují současně) | ANO / NE |  |  |  |  |
| videovýstupy min. 2 x 3G HD-SDI, 2 x DVI-D, HD-SDI | ANO / NE |  |
| vyvážení bílé barvy | ANO / NE |  |
| automatická regulace intenzity světla a jasu pro optimální zobrazení | ANO / NE |  |

| MONITOR, 1ks | II. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| min. 31“ 4K monitor | ANO / NE |  |
| medicínský atest | ANO / NE |  |
| vstupy – min. 2 x DVI-D, 4 x 3G-SDI, 1 x Display Port | ANO / NE |  |
| antireflexní ochranné sklo | ANO / NE |  |
| UHD rozlišení 3840x2160 pixelů | ANO / NE |  |
| poměr stran 16:9 | ANO / NE |  |
| funkce nastavení barevných módů | ANO / NE |  |
| funkce nastavení dalších parametrů obrazu (kontrast, jas, atd.) | ANO / NE |  |
| standard uchycení VESA 100 a VESA 200 | ANO / NE |  |
| pozorovací úhel 178“ (vertikálně i horizontálně) | ANO / NE |  |
| kontrast min. 1500:1 | ANO / NE |  |
| jas min. 350 cd/m2 | ANO / NE |  |
| integrovaná úprava vstupního signálu na 4K zobrazení | ANO / NE |  |
| stabilní upevnění na ramenu fixně spojeném s endoskopickým vozíkem | ANO / NE |  |

| 2D KAMEROVÁ HLAVA, 1ks | III. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| medicínský atest | ANO / NE |  |
| 2D technologie | ANO / NE |  |
| nativní Full HD rozlišení kamer 1920x1080 pixelů (progressive scan) | ANO / NE |  |
| technologie 3 CMOS senzorů | ANO / NE |  |
| optický zoom, min. 2 x | ANO / NE |  |
| digitální zoom, min. 2 x | ANO / NE |  |
| možnost napojení do 3D/2D kamerové jednotky a samostatné 2D kamerové jednotky | ANO / NE |  |
| min. 4 ovládací a programovatelná tlačítka na kamerové hlavě, které je možné obsadit 8 libovolnými funkcemi (min. menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání (statické snímky i video), digitální zoom a další 4 volitelné funkce | ANO / NE |  |
| systém oddělitelné optiky | ANO / NE |  |

| ARTROSKOP (ARTROSKOPICKÁ OPTIKA) VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, 6ks | IV. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| HD optika | ANO / NE |  |
| úhel pohledu 30“, průměr 4 mm, délka 175 mm | ANO / NE |  |
| světlovaný kabel, průměr 4,8 mm, délka min. 350 cm | ANO / NE |  |
| artroskopický trokar se 2 kohouty, vč. tupého obturátoru | ANO / NE |  |
| sterilizační košík | ANO / NE |  |

| ARTROSKOP (ARTROSKOPICKÁ OPTIKA) VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, 2 ks | V. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| HD optika | ANO / NE |  |
| úhel pohledu 30“, průměr 2,7 mm, délka 110 mm | ANO / NE |  |
| světlovaný kabel, průměr 4,8 mm, délka min. 250 cm | ANO / NE |  |
| artroskopický trokar se 2 kohouty, vč. tupého obturátoru | ANO / NE |  |
| sterilizační košík | ANO / NE |  |

| ZDROJ SVĚTLA, 1 ks | VI. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| LED technologie | ANO / NE |  |
| medicínský atest | ANO / NE |  |
| životnost min. 30 000 hod. | ANO / NE |  |
| plynulá regulace intenzity světla | ANO / NE |  |
| zobrazení intenzity osvitu v % na displeji zdroje světla | ANO / NE |  |
| možnost automatické i manuální regulace | ANO / NE |  |
| integrovaný tester propustnosti světlovaných kabelů, vč. použití ve sterilním poli | ANO / NE |  |
| úplná kompatibilita se světlovanými kabely všech výrobců bez nutnosti přechodek/adaptérů | ANO / NE |  |
| možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy | ANO / NE |  |
| přímé propojení s monitorem a kamerovou jednotkou pro optimální nastavení světelných podmínek | ANO / NE |  |

| ARTROSKOPICKÁ DUÁLNÍ PUMPA S INTEGROVANÝM SHAVEREM, 1 ks | VII. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| dvě peristaltické pumpy, které budou automaticky řídit tok tekutin pro kontinuální průplach kloubu při zachování nastaveného tlaku | ANO / NE |  |
| integrovaná odsávací pumpa bude automaticky řídit jak odsávání z kanyly, tak shaveru. | ANO / NE |  |
| možnost elektronického nastavení rozdílu výšky umístění pumpy versus výšky polohy pacienta | ANO / NE |  |
| nastavení očekávané hodnoty tlaku přímo v kloubu | ANO / NE |  |
| nožní pedál pro ovládání shaveru se samostatnými pedály pro směr dopředu, dozadu a oscilaci | ANO / NE |  |
| aktivace režimu pro akutní eliminaci krvácení a zvýšený průplach kloubu na shaverové rukojeti (automatické zvýšení tlaku a průtoku v kloubu o min. 50%) | ANO / NE |  |
| aktivace režimu průplachu kloubu pro odstranění nečistot při zachování nastaveného tlaku v kloubu (automatické zvýšení průtok v kloubu o min. 50%) | ANO / NE |  |
| připojení shaverového motoru, univerzálního pro všechny typy a velikosti fréz | ANO / NE |  |
| ovládání shaveru přes nožní pedál, nebo tlačítky na shaverové rukojeti | ANO / NE |  |
| oscilace 500 - 3 500 otáček/minuta | ANO / NE |  |
| jednosměrný provoz 500 - 10 000 otáček/minuta | ANO / NE |  |
| shaverová rukojeť (součástí dodávky 6 ks) lehká, titanová, vysokorychlostní, universální pro všechny typy fréz – od průměru 2,0 mm pro malé klouby po průměr 5,5 mm pro výkony na velkých kloubech | ANO / NE |  |
| nejvyšší utahovací moment min. 160 mNm | ANO / NE |  |
| hmotnost shaverové rukojeti max. 700 g | ANO / NE |  |
| součástí dodávky 6ks hadicových setů k pumpě, 2 balení fréz průměru 5,5 mm, 2 balení fréz průměru 4,2 mm, 2 balení fréz průměru 3,5 mm, | ANO / NE |  |

| BIPOLÁRNÍ GENERÁTOR PRO ODSTRAŇOVÁNÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ ARTROSKOPICKY, 1 ks | VIII. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| bipolární přístroj pro odstraňování měkkých tkání artroskopicky, dále pro možnost koagulace a termální modifikace tkáně, maximální výkon 400W | ANO / NE |  |
| volitelné provozní režimy: |  |  |
| vaporizace | ANO / NE |  |
| kombinovaný režim valorizace a koagulace s indikací teploty | ANO / NE |  |
| koagulace | ANO / NE |  |
| pracovní elektrody jsou nabízeny v průměrech a různých typech od 2,3mm po 4mm a jsou přímo určeny pro použití ve vodivých vyplachovacích roztocích jako např. běžného fyziologického roztoku nebo Ringerova roztoku s laktátem | ANO / NE |  |
| pracovní elektrody jsou vybaveny odsáváním pro lepší vizualizaci v kloubu | ANO / NE |  |
| součástí dodávky: |  |  |
| bezdrátový ovládací pedál | ANO / NE |  |
| uzemňovací kabel | ANO / NE |  |
| síťový kabel | ANO / NE |  |
| možnost ovládání na rukojeti elektrody nebo nožním pedálem | ANO / NE |  |
| přístroj automaticky nastaví výkon potřebný pro udržování nastavené teploty hrotu | ANO / NE |  |
| přístroj sníží na minimální hodnotu výkon nutný pro uchování vaporizační kapsy kolem aktivní elektrody v případě kontaktu elektrody s kovem | ANO / NE |  |
| přístroj zvukově signalizuje aktivování elektrody | ANO / NE |  |
| součástí dodávky 6 balení elektrod, stranových s regulovaným odsáváním, průměr 3,5mm, příp. 4 mm | ANO / NE |  |

| ENDOSKOPICKÝ VOZÍK, 1 ks | IX. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| vozík pro medicínské využití | ANO / NE |  |
| centrální vypínač s ochrannou proti přepětí | ANO / NE |  |
| antistatická úprava | ANO / NE |  |
| 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná | ANO / NE |  |
| pohyblivé, nastavitelné rameno pro uchycení primárního monitoru | ANO / NE |  |
| součástí dodávky: |  |  |
| držák kamerové hlavy s oddělitelnou optikou | ANO / NE |  |
| držák infuzních lahví | ANO / NE |  |
| manipulační madlo | ANO / NE |  |
| eurolišta | ANO / NE |  |
| držák a dokovací stanice ovládacího panelu záznamového zařízení | ANO / NE |  |
| uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům | ANO / NE |  |
| centrální uzemňovací a síťový kabel | ANO / NE |  |

| ARTOSKOPICKÉ NÁSTROJE | X. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| nástroj pro artroskopické ošetření defektů chrupavky, šídlo pro mikrofraktury v zahnutí 0°, nebo 25°, 40°, 60°, 90°- 2 kusy | ANO / NE |  |
| nástroj pro artroskopické prošívání měkkých tkání s automatickým zachycením vlákna po prošití tkáně a jeho následným vytažením – 1 kus | ANO / NE |  |
| artroskopický sací punch, průměr 4,5-5,5mm – 1 kus | ANO / NE |  |
| kompletní cílič pro dvoukanálovou techniku refixace kořene zadního rohu menisku k přesnému zacílení kostních kanálků pro suturu rotátorové manžety – 1 kus | ANO / NE |  |
| kompletní cílič pro suturu rotátorové manžety k přesnému zacílení kostních kanálků pro suturu rotátorové manžety – 1 kus | ANO / NE |  |
| artroskopický úchopový graper 2,7mm pro měkké tkáně, rovný, konstrukce s krátkými čelistmi umožňují otevření v úzkém prostoru – 1 kus | ANO / NE |  |
| artroskopický punch pro ošetření zadního rohu menisku, "upbiter" s nízkoprofilovým hrotem, konstrukce s krátkými čelistmi umožňují otevření v úzkém prostoru – 2 kusy | ANO / NE |  |
| artroskopický punch univerzální s hranatým resekčním oknem pro resekci tkání, "upbiter", nízkoprofilovaný – 2 kusy | ANO / NE |  |
| artroskopický úchopový graper pro měkké tkáně, rovný, zubaté čelisti – 1 kus | ANO / NE |  |
| artroskopický punch univerzální s hranatým resekčním oknem pro resekci tkání, rovný "upbiter" – 2 kusy | ANO / NE |  |
| artroskopický punch pro ošetření zadního rohu menisku, rovný a designem "zobáku" na horní čelisti pro pomoc při zachycení tkáně – 2 kusy | ANO / NE |  |

| Sterilizační kontejnery, 8 ks | XI. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| vana z eloxovaného hliníku | ANO / NE |  |
| vnitřní rozměr kontejnerové vany cca 260 x 260 x 150 mm – odpovídající normám EN | ANO / NE |  |
| součástí dodávky každého kontejneru bude: | ANO / NE |  |
| víko sterilizačního kontejneru z eloxovaného hliníku až v 5 barvách, vč. PTFE filtrů pro opakované použití (validováno na min. 5000 sterilizačních cyklů) | ANO / NE |  |
| síto do kontejnerové vany | ANO / NE |  |
| kontejnery lze stohovat | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)