TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – vyšetřovací křeslo II“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je vyšetřovací křeslo včetně kolposkopu v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

A, gynekologické vyšetřovací křeslo, 1ks

| gynekologické vyšetřovací křeslo, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla | ANO / NE |  |  |  |  |
| - antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelný pánevní díl | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nosnost křesla minimálně 180 kg | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnější rozměry max. 180x80 cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - šíře ložné plochy min. 60 cm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55 - 105 cm pro bezpečný provoz | ANO / NE |  |  |  |  |
| - plně elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl a nožní podpěry polohovatelné | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nezávisle pomocí elektromotorů | ANO / NE |  |  |  |  |
| - synchronní spojení nožních podpěr pro snadné nastavení jednou rukou | ANO / NE |  |  |  |  |
| - minimálně jeden integrovaný nožní ovladač, jeden dálkový bezdrátový nožní ovladač a ovladač pro pacientku | ANO / NE |  |  |  |  |
| - přednaprogramovaná funkce Trendelenburg jedním tlačítkem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bezpečnostní indikátory s automatickým zastavením křesla při kolizích | ANO / NE |  |  |  |  |
| - integrovaná pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci | ANO / NE |  |  |  |  |
| - integrovaný držák hygienického papíru na zádovém díle | ANO / NE |  |  |  |  |
| - integrovaná výsuvná odpadní miska | ANO / NE |  |  |  |  |
| - snímatelné hygienické PVC krytí pánevního dílu a nožních opěr | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | ANO / NE |  |  |  |  |
| - svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel | ANO / NE |  |  |  |  |

B, integrovaný videokolposkop, 1ks

| integrovaný videokolposkop, 1ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - min. FULL HD rozlišení | ANO / NE |  |
| - optický zoom min. 20 x | ANO / NE |  |
| - možnost pořízení fotografií i videozáznamu | ANO / NE |  |
| - možnost použití barevných a polarizačních filtrů | ANO / NE |  |
| - bezdrátový přenos záznamu do PC | ANO / NE |  |
| - zobrazení na vestavěném LCD monitoru velikosti min. 21“ s rozlišením min. 1920 x 1080 px | ANO / NE |  |
| - možnost vertikálního i horizontálního nastavení | ANO / NE |  |

C, příslušenství

| příslušenství | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - bezdrátové ovládání křesla | ANO / NE |  |
| - velká nerezová miska na otočném držáku, připevněném ke gynekologickému vyšetřovacímu křeslu | ANO / NE |  |
| - externí držák role papíru | ANO / NE |  |
| - lékařská židlička, výškově nastavitelná s ruční aretací | ANO / NE |  |

D, Nástrojový nerezový stolek, 2 ks

| Nástrojový nerezový stolek, 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - rozměry min. š 470 x h 630 x v 840 mm | ANO / NE |  |
| - kolečka cca 75 mm, z toho 2 bržděná | ANO / NE |  |
| - odkládací plochy se 2 nerez platy | ANO / NE |  |
| - horní plato lisované se zaoblenými rohy | ANO / NE |  |
| - zatížitelnost plata až 30 kg | ANO / NE |  |
| - pod horní odkládací plochou zásuvka o výšce cca 100 mm, | ANO / NE |  |
| - spodní plato rovné | ANO / NE |  |
| - všechny nerezové odkládací plochy v leštěném provedení | ANO / NE |  |
| - nosná konstrukce v lakovaných profilech RAL9016 | ANO / NE |  |
| - barevné provedení RAL 1034 | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)