TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – dorozumívací zařízení pacient - sestra“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem díla je dodávka a montáž dorozumívacího zařízení pacient-sestra pro interní a gynekologicko - porodnické oddělení s kompletním vybavením, viz níže uvedená specifikace.

Z důvodu ochrany stávajících investic a unifikace komunikačního systému v rámci všech oddělení Nemocnice Ivančice, musí být dodané zařízení plně kompatibilní se systémem MediCall MDC V04IP z produkce společnosti ZPT Vigantice spol. s r.o, na úrovni jednotlivých hardwarových komponent systému.

Systém bude tvořen souborem samostatných funkčních jednotek a prvků. Soubor prvků bude napojen na stávající řídící server (SSV) pomocí optického rozhraní. Sledování provozu bude možné samostatně ze stanovišť sester u terminálů personálu a na všech registrovaných místech pobytu personálu. Vedení je realizováno strukturovanou kabeláží, v místnostech pacientů a v sociálních místnostech pod omítkou. Vedení bude ukončeno předepsanými instalačními krabicemi.

Dorozumívací zařízení:

Navrhované zařízení bude určené pro lůžkové jednotky nemocnic s potřebou trvalého kontaktu přítomných osob s obsluhou – personálem. Podstatou komunikačního zařízení bude systém duplexního hovorového spojení, který je doplněn akusticko-optickou signalizací. Zařízení bude v souladu s normou VDE 0834 „Volací zařízení v nemocnicích, ústavech sociální péče a podobných zařízeních.“ (nebo s jinou, rovnocennou normou)

Funkce systému:

Toto zařízení bude sloužit pro zajištění hovorové komunikace pacientů z lůžkových pokojů prostřednictvím pacientských terminálů, k opto-akustické signalizaci u terminálu sestry, v místech přítomnosti personálu a k optické signalizaci prostřednictvím pokojových svítidel na chodbě nad pokoji. Dále bude sloužit k přenosu nouzového volání prostřednictvím táhel nouzového volání z WC a sprchových koutů pokojů.

Instalace:

Kabely min. UTP Cat. 5e. od jednotlivých prvků budou vedeny v trubkovodech. Kabely od pokojových terminálů (KJD) budou vyvedeny na chodbu pod podhledy, kde budou napojeny přes systém vlastních PoE Swith modulů.

Napájení bude řešeno centrálními zdroji.

| Požadavky na technologii a způsob provedení instalace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - z důvodu ochrany stávajících investic a unifikace komunikačního systému v rámci všech oddělení nemocnice musí být dodané zařízení plně kompatibilní se systémem MediCall MDC SV04 IP na úrovni jednotlivých hardwarových komponent systému | ANO / NE |  |  |  |  |
| - standart RFID tagů v celé nemocnici 125kHz, čip EM4100, Vzdálený přístup a editace RFID pomocí AD (Active Directory) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vzdálený dohled a kontrola stavu systému 24 hod./den - (ON-LINE centrální dozorový pult, obsluha pultu zajištěna servisním technikem), služba poskytnuta zdarma, minimálně po dobu 24 měsíců záruční doby | ANO / NE |  |  |  |  |
| - dlouhodobá archivace (min. 10 let) všech volání a vybavení včetně chybových logů, prohlížení prostřednictvím PC, smartphone a tabletu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - celková opticko-akustická signalizace, v souladu s platnými technickými normami | ANO / NE |  |  |  |  |
| - podmínkou funkčnosti k převzetí díla je funkční předání jednotlivých pracovišť, včetně prezentace funkčnosti ON-LINE dozorového pultu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost přenosu volání z EPS optická a zvuková signalizace na terminál sestry | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost rozšíření o monitoring (alarm) pacienta při opuštění oddělení (budovy) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost rozšíření o lokalizaci mobilního pacienta i mimo budovu |  |  |  |  |  |
| - bezdrátové prvky musí být schváleny jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požaduje se doložit platný certifikát) (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost nastavení individuální hlasitosti pro koncový IP prvek, nastavení úrovně hlasitosti pro každý prvek zvlášť | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kontrola odpojených jednotek od systému, notifikace odpojených IP prvků systému, jakož i prvků nouzového volání | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost nastavení ACL pro politiku otevírání dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - API rozhraní na serveru pro výměnu dat s jinými IS v rámci objektu |  |  |  |  |  |
| - možnost Implementace IP kamer do systému | ANO / NE |  |  |  |  |
| - systém musí být řízen z jednoho serveru pod dohledem výrobce nebo servisní organizace 24hod./den ON-LINE | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost připojení GSM modulů (SMS a hovor) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost připojení SIP externích zařízení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - software OS Linux, Open St. nebo ekvivalent - eliminace licenčních poplatků | ANO / NE |  |  |  |  |
| - komunikační jednotky v provedení s displejem, vybavené přijímacím bezdrátovým modulem a jednotkou RFID 125kHz | ANO / NE |  |  |  |  |
| - signalizační jednotky vybavené přijímacím bezdrátovým modulem a jednotkou RFID 125kHz | ANO / NE |  |  |  |  |
| - self diagnostická funkce s hlášením poruch | ANO / NE |  |  |  |  |

| Terminál personálu IP, RFID |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - využití digitálních technologií LAN sítě - IP komunikace (rozhraní 100BASE, vždy konektor RJ45 - female) | ANO / NE |  |
| - oboustranné hovorové spojení mezi sestrou a pacientem | ANO / NE |  |
| - hlášení na zvolené nebo všechny pokoje - centrální hlášení | ANO / NE |  |
| - LAN připojení k síti - centrální dohled nad všemi ústřednami pomocí softwarové podpory | ANO / NE |  |
| - prvky systému musí být možné konfigurovat a spravovat z centrálního dohledu | ANO / NE |  |
| - záloha dat hlavní ústředny a jejich ochrana při výpadku sítě | ANO / NE |  |
| - přenos hlasitých zpráv - požární rozhlas (přednastavená hlasová zpráva přenášena na všechny komunikační prvky systému) | ANO / NE |  |
| - zobrazení všech příchozích volání | ANO / NE |  |
| - zobrazení identifikace nebo jména pacienta | ANO / NE |  |
| - možnost slučování a rozpojování oddělení do logických celků | ANO / NE |  |
| - přehledný barevný dotykový displej hlavního terminálu, velikost min. 12 palců, bez možnosti propojování s externím displejem z důvodu omezené pracovní plochy obsluhujícího personálu | ANO / NE |  |
| - možnost uchycení terminálu na stěnu | ANO / NE |  |
| - zobrazení místa zaregistrovaného personálu | ANO / NE |  |

| Komunikační jednotka s displejem IP, bezdrátová s RFID |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - zobrazení následujících informací: | ANO / NE |  |
| - datum a čas | ANO / NE |  |
| - aktuální svátek | ANO / NE |  |
| - probíhající alarmy | ANO / NE |  |
| - displej s režimem den nebo noc | ANO / NE |  |
| - nastavitelný jas | ANO / NE |  |
| - identifikace volajícího | ANO / NE |  |
| - obojstranné hovorové spojeni | ANO / NE |  |
| - přenos centrálního hlášeni |  |  |
| - tlačítko vyvoláni pacientského volaní (alarmu) | ANO / NE |  |
| - tlačítko registrace odborného personálu – RFID-tag | ANO / NE |  |
| - tlačítko pomocného personálu –RFID tag | ANO / NE |  |
| - tlačítko vyvoláni lékařského alarmu (Blue Code) | ANO / NE |  |
| - možnost ovládaní elektrických zámků | ANO / NE |  |
| - RFID technologie – adresná registrace odborného a pomocného personálu 125 kHz, RFID tag | ANO / NE |  |
| - hlasová navigace alarmu (systém nahlas a srozumitelně informuje o vzniku, a místě voláni) | ANO / NE |  |
| - implementace přijímacího modulu pro bezdrátová tlačítka | ANO / NE |  |

| Signalizační jednotka, bezdrátová s RFID |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - tlačítko vyvoláni pacientského volaní (alarmu) | ANO / NE |  |
| - tlačítko registrace odborného personálu – RFID-tag | ANO / NE |  |
| - tlačítko pomocného personálu –RFID tag | ANO / NE |  |
| - tlačítko vyvoláni lékařského alarmu (Blue Code) | ANO / NE |  |
| - možnost ovládaní elektrických zámků | ANO / NE |  |
| - schválení prvku jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požadujeme předložení platného certifikátu výrobce) (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |
| - RFID technologie – adresná registrace odborného a pomocného personálu 125 kHz, RFID tag | ANO / NE |  |
| - implementace přijímacího modulu pro bezdrátová tlačítka | ANO / NE |  |

| Bezdrátové tlačítko pacienta v provedení přívěsek na krk |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - maximální rozměr cca 60 mm x 50mm x 20 mm | ANO / NE |  |
| - voděodolnost IP 57 | ANO / NE |  |
| - výdrž baterie min. 500 alarmů | ANO / NE |  |
| - minimální dosah od přijímače 50 metrů | ANO / NE |  |
| - možnost ovládaní elektrických zámků | ANO / NE |  |
| - schválení prvku jako zařízení s vysokou spolehlivostí podle ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53 / EU (požadujeme předložení platného certifikátu výrobce) (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |

| Tlačítko nouzového volání IP |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce | ANO / NE |  |

| Táhlo nouzového volání IP |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - konstrukční provedení bez technologických spojů z důvodu jednoduché dezinfekce | ANO / NE |  |
| - voděodolnost IP krytí 57 | ANO / NE |  |

| Svítidlo IP 5 komorové |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - svítidlo IP 5 komorové (soulad DIN VDE 0834) (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |

| Svítidlo směrové IP 5 komorové |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - svítidlo IP 5 komorové, programovatelné – připojení více jednotek (soulad DIN VDE 0834) (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |

| PoeSwitch modul |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - min. 8 pozic | ANO / NE |  |

| Náhradní díly k dorozumívacímu zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - garance výroby/dostupnosti náhradních dílů minimálně 5 let od ukončení záruční doby zařízení. | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)