TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – zdvižné mosty“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou zdvižné mosty a příslušenství pro 7 stávajících nástěnných lůžkových ramp pro jednotku intenzivní a resuscitační péče v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| stropní zdvižný most, 5 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - mechanické vybavení zdvižného mostu určeného pro jedno lůžko, výška stropu 3 000 mm |  |  |  |  |  |
| - délka mostu min. 2000 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zdvih motoru min. 300 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - podchodná výška 1 900 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nosnost min. min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojové hlavy), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - koncovky medicinální plyny: |  |  |  |  |  |
| - O2 - 2x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vakuum - 2x |  |  |  |  |  |
| - vzduch medicinální - 2x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výbava elektrická: |  |  |  |  |  |
| - ZIS - 10x, jištění 10A | ANO / NE |  |  |  |  |
| - VDO - 6x, jištění 10A | ANO / NE |  |  |  |  |
| - PA -12x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - DO – 1x určeno pro RTG | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výbava slaboproud: |  |  |  |  |  |
| - RJ45 cat 6 - 10x, | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příprava pro dorozumívací zařízení pacient – sestra (demontáž a opětovná montáž stávajícího systému) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: |  |  |  |  |  |
| - 1x medilišta min. 700 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1x pojezd zdrojového mostu v celé délce zdvižného mostu: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - s tyčí prům. 28mmm/ délka 900 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - s háčky, 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - s pojistným kroužkem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nosnost ramen min. 40 kg | ANO / NE |  |  |  |  |
| - materiál broušená nerez | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1x nosič příslušenství 500+500 mm: | ANO / NE |  |  |  |  |
| - s tyčí prům. 28mmm/ délka 1 200 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - s háčky, 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - s pojistným kroužkem | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nosnost ramen min. 40 kg | ANO / NE |  |  |  |  |
| - materiál broušená nerez | ANO / NE |  |  |  |  |
| - teleskopická zástěna mezi lůžka s uchycením na horní plochu mostu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vyšetřovací lampička LED min. 2x30W s uchycením na medilištu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - držák monitoru s nosností min. 10 kg | ANO / NE |  |  |  |  |
| - další požadavky: |  |  |  |  |  |
| - všechny zdrojové stropní zdvižné mosty musí být ukotveny na stávající kotevní prvky | ANO / NE |  |  |  |  |
| - součástí dodávky je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení. Zadavatel má právo si ponechat části původních zařízení dle svého uvážení. | ANO / NE |  |  |  |  |

| Příslušenství pro stávající nástěnné lůžkové rampy – 7 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - nosič pro infuzní techniku na zeď (pravá strana) |  |  |
| - 1x nosič příslušenství 400+400 mm: | ANO / NE |  |
| - s tyčí prům. 28mmm/ délka 1 200 mm | ANO / NE |  |
| - s háčky, 4 ks | ANO / NE |  |
| - nosnost ramen min. 40 kg | ANO / NE |  |
| - materiál broušená nerez | ANO / NE |  |
| - chemická kotva | ANO / NE |  |
| - nosič pro infuzní techniku na zeď (levá strana) |  |  |
| - 1x nosič příslušenství 500 mm: | ANO / NE |  |
| - s tyčí prům. 28mmm/ délka 1 000 mm | ANO / NE |  |
| - s háčky, 4 ks | ANO / NE |  |
| - nosnost ramen min. 50 kg | ANO / NE |  |
| - materiál broušená nerez | ANO / NE |  |
| - chemická kotva | ANO / NE |  |
| - police pro monitor na zeď (pravá strana) |  |  |
| - 1x police pro monitor min. 300 x 250 mm | ANO / NE |  |
| - nosnost police min. 10 kg | ANO / NE |  |
| - materiál broušená nerez | ANO / NE |  |
| - chemická kotva | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)