**Odsávačka elektrická vč. vozíku - 2 ks**

Specifikace

* odsávačka elektrická
* sací výkon: min. 18 l/min
* podtlak: min. -75 kPa
* čtyřpístový nebo dvoupístový odsávací systém
* bezúdržbový provoz
* membránový bezpečnostní regulátor
* dvoustupňová ochrana proti přesátí
* barevně značený manometr
* napájení: síť / baterie
* min. 2 integrované držáky lahví
* madlo pro snadnou manipulaci
* propojovací silikonová hadice se spojkami
* pacientský okruh silikonový
* filtr kombinovaný bakteriologický/proti přesátí – min. 5 ks
* možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí
* možnost upevnění na eurolištu

Požadované příslušenství:

* 1x vozík pětiramenný s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
* 1x držák odsávačky na eurolištu
* 1x adaptér láhve
* 1x láhev min. 1l s pojistnou sponou, určena pro použití jednorázových vaků
* 1x vak min. 1l odsávací jednorázový s úhlovou pacientskou spojkou, bakteriologickým a hydrofobním filtrem, zpětným ventilem s navigací kapaliny