TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – polohovací lůžka“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastní nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka elektrických polohovacích lůžek s kompletním vybavením, viz níže uvedená specifikace.

| Elektrické lůžko pro nemocniční péči, 55 ks | I. |
| --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| vnější rozměr lůžka maximálně 225 x 100 cm | ANO / NE |  |
| ložná plocha minimálně 200 x 87 cm | ANO / NE |  |
| elektrický zdvih v rozmezí maximálně od 38 – minimálně 82 cm | ANO / NE |  |
| minimální rozsah nastavení výšky zdvihu minimálně 44 cm (nejnižší výška lůžka pro matraci při variantě 150 mm koleček maximálně 38 cm) | ANO / NE |  |
| čela plastová vyjímatelné s pojistkami proti nechtěnému vyjmutí, omyvatelné, dezinfikovatelné s ochrannými prvky proti kolizi a poškození lůžek (nárazový kužel (kolečko) z obou spodních hran čela), možnost výběrů barvy výplně plastů, nebo jejich částí | ANO / NE |  |
| mechanické nouzové odblokování zádové části (CPR), zádová část a stehenní ovládaná pomocí elektromotoru, lýtková část dopolohování mechanicky | ANO / NE |  |
| ¾ sklopné plastové dvojdílné s možností doplnění lehce odnímatelného kovového protektoru při potřebě personálu zabránit svévolnému opuštění lůžka pacientem, nebo postranice na celou délku lůžka | ANO / NE |  |
| kolečka o průměru 150 mm s centrální brzdou s nášlapným pedálem v nožní části z obou stran lůžka | ANO / NE |  |
| váha lůžka maximálně do 130 kg | ANO / NE |  |
| elektrické nastavení polohy trendelenburg/antitrendelenburg minimálně 10° | ANO / NE |  |
| autoregrese zádové části od pánevní části (střižné síly) minimálně 4 cm | ANO / NE |  |
| pacientský a sesterský intuitivní ovladač s přednastavenými funkcemi, integrovaný v hlavové části postranice pro velmi snadnou manipulaci funkcí jak pacientem, tak obsluhujícím personálem s možností zablokování či odblokování jednotlivých funkcí lůžka personálem pomocí kombinací tlačítek na sesterském vnějším panelu (u varianty s ¾ postranic nebo s postranicí na celou délku lůžka musí být samostatný sesterský panel s držákem na čelo postranice či bočnici) | ANO / NE |  |
| samostatný pacientský ovladač s přednastavenými funkcemi totožný s ovládacím panelem s ochrannými bezpečnostními prvky | ANO / NE |  |  |  |  |
| lišta na drobné příslušenství - držák močových lahví atd. | ANO / NE |  |
| otvor pro možné doplnění infuzního stojanu | ANO / NE |  |
| lůžko musí mít hrazdu (se zatížením min. 90kg) a hrazdičku, držák infúzí na hrazdu a infúzní stojan teleskopický s kovovými háčky | ANO / NE |  |
| lůžko musí mít pod nožní části čela integrované lišty pro doplňky – lůžkoviny atd. | ANO / NE |  |
| lůžko musí mít snadnou možnost integrovaného prodloužení lůžka minimálně o 15 cm | ANO / NE |  |
| bezpečnostní pracovní zatížení bez pomoci záložní baterie musí být minimálně 200 kg a maximální hmotnost pacienta musí být minimálně 180 kg | ANO / NE |  |
| lůžko se záložní baterií | ANO / NE |  |
| lůžko s nožním pedálem pro možnost výškového nastavení | ANO / NE |  |
| barva kovových částí konstrukce – bílá RAL, plastové segmenty lůžka dle výběru zadavatele | ANO / NE |  |
| prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 | ANO / NE |  |
| certifikát o vytrvalostním testování parametrů lůžka – min. 3.000 cyklů | ANO / NE |  |

| Příslušenství | II. |
| --- | --- |
| Matrace 200 x 90 x 14 cm, 55 ks |
| matrace je určena pro vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů, třída (IV.), Norton 20 -14 | ANO / NE |  |
| matrace je zónovaná - 5-zónové jádro matrace | ANO / NE |  |
| materiálové složení - vylévaná (viskoelastická) pěna, studená HR pěna | ANO / NE |  |
| matrace je perforovaná v nejvíce exponovaných místech | ANO / NE |  |
| výška jádra matrace: min. 14 cm | ANO / NE |  |
| zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka | ANO / NE |  |
| nosnost matrace: do 200 kg | ANO / NE |  |
| potah SAFR (nebo jiné, rovnocenné řešení) – prací na 95°C, antialergický, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip do tvaru L (180°), zip krytý okapnicí proti zatékání nečistot do jádra matrace, lepené hrany potahu – 100% ochrana proti zatečení nečistot do jádra matrace. (55 ks + 10 ks rezerva) | ANO / NE |  |

| Noční stolek, 55 ks |
| --- |
| kovový oboustranný noční stolek s výplněmi z HPL (nebo jiné, rovnocenné řešení) s plynule nastavitelnou jídelní deskou s aretačními možnostmi | ANO / NE |  |
| perfektní dezinfikovatelnost, omyvatelnost a hygiena stolku standardními dezinfekčními prostředky | ANO / NE |  |
| rozměry stolku minimálně 85 x 55 x 45 cm | ANO / NE |  |
| jídelní deska i vrch stolku s bezpečnostními prvky proti pádu předmětů ze stolku | ANO / NE |  |
| rozměr jídelního stolku minimálně 55 x 40 cm (+/- 10cm) | ANO / NE |  |
| možnost náklonu jídelní desky 30°-60° | ANO / NE |  |
| plynulá nastavitelnost jídelní desky musí být v rozmezí 75 – 110 cm (+/- 10%) | ANO / NE |  |
| 4 x kolečka z toho 2 ks s brzdou o průměru minimálně 75 mm | ANO / NE |  |
| držák ručníku a zámek horní zásuvky | ANO / NE |  |
| držák PET lahví uvnitř dvířek | ANO / NE |  |
| prostorná zásuvka na osobní věci a spodní část stolku | ANO / NE |  |
| váha stolku maximálně 42 kg | ANO / NE |  |
| barva nástřiku RAL i dekoru HPL (nebo jiné, rovnocenné řešení) dle výběru a přiloženého vzorníku | ANO / NE |  |

| Další příslušenství |
| --- |
| držák močových láhví, 45 ks | ANO / NE |  |
| držák francouzských holí, 35 ks | ANO / NE |  |
| koš na Redonovy lahve (nerez), 15 ks | ANO / NE |  |
| v případě nabídky ¾ plastové postranice s tlumeným doběhem sklápění - 26 párů kovového retraktoru pro připevnění z obou stran lůžka | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)