## Fáze 1
Nemocnice Vyškov, p.o. – Centrum přirozeného porodu
1.NP křídlo C3 I. Fáze
Soupis prací
IČ | Zatřídění | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Ceny bez DPH /ks | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH
144134 |  | pumpa infúzní |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
kompaktní design s hmotností do 2 kg s možností připevnění na infuzní stojan, eurolištu
rychlost dávkování nastavitelná min. 1-1200 ml/h
možnost podání dávky (kcal, cal, mmol, mol, U, kU, …)
přesnost podání infuze min. ± 5%
menu v češtině
možnost provozu bez kapkového detektoru
bolus manuální i programovatelný
kontrola správnosti založení setu
nastavitelný KVO režim
nastavení úrovně okluzního tlaku
antibolusový systém při okluzi
ovládaní a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky
velký a dobře čitelný dotykový LCD display min o velikosti 7“ se zobrazením všech důležitých informací
(indikátor tlaku,stav baterie, rychlost podání, název léčiva, typ stříkačky, …) pro ovládání přístroje
samostatné tlačítko pro funkce:
Zap/Vyp
Potlačení/ztišení alarmu
pumpa nesmí trvale alarmovat po odpojení externího napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení)
knihovna léčiv s možností modifikace obsahu (min. 2500 léčiv)
zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy
detekce náhlého poklesu tlaku, např. při nechtěném vytržení kanyly z pacienta či při rozpojení infuzního setu,
bez nutnosti speciálního spotřebního materiálu
detekce náhlého nárůstu tlaku i při nedosažení nastavené prahové hodnoty
146145 |  | odsávačka elektrická pojízdná vč. nožního spínače |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
velmi tichý chod bez vibrací
minimálně dvojitá ochrana proti přesátí agregátu
manometr s barevným označením optimálního sání
regulátor vakua
sací výkon min. 40 lt/min
rozsah nastavení podtlaku 0-95 kPa
příkon do 110 VA
bezúdržbový sací agregát na principu vývěvy
madlo
konfigurace:
pojízdný stojan s brzděnými kolečky
držák 2 lt lahve s použitím jednorázových vaků
sací okruh jednorázový nebo na více použití
proplachovací nádoba včetně držáku
košík odkládací
držák zásobníku katetrů včetně samotného zásobníku
odkládací deska
záruka na sací agregát 6 let
161108 |  | fonendoskop neonatologický |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
oboustranný neonatální jednohadičkový fonendoskop
se speciální hlavičkou fonendoskopu vhodnou pro poslech novorozenců
hrudní snímač z pochromované slitiny zinku
nechladivý kroužek
lehounký
průměr hrudního snímače - membrána 22 mm a zvon 19 mm
175050 |  | systém závěsný s míčem a s porodní stoličkou (např. Combitrack) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
závěsný systém pro alternativní vedení porodu v I. a II. době porodní
závěsné zařízení k zajištění stability rodičky bez potřeby stropního upevnění
stabilní kovová konstrukce se základnou, deskou, pro lehkou manipulaci s kolečky
závěsné lano (100% bavlna)
polstrovaná sedačka pro partnera
Dullsteinova porodnická stolička vč. podložky
podložka na podlahu, pr.50cm
podložka na nohy
podložka pod nohy
balon nahrazující v 1.době porodní stoličku (2 ks - pr.65cm a 55cm) vč. potahů
pumpa pro balon
232141 | STAVBA - ZT | svítidlo operační LED stropní 1-kopulové |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na porodnímh boxu
Požadavky na přístroj:
Technické podmínky:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Obecné požadavky:
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)
- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
- index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty
- plynulé nastavení průměru světelného pole
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu
- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
- multifunkční ovládání svítidla na závěsu se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
- minimální tepelné vyzařování
- resterilizovatelné rukojeti – 2 ks pro svítidlo
- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
- snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
- napájení 230 V / 50 Hz
- automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
331101 |  | kardiotokograf vč. telemetrie a vozíku |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Lehký a kompaktní antepartální fetální monitor
Max. 6,5“ LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování
Ovládání v českém jazyce
SW pro snímání srdeční frekvence plodu
SW pro monitorování děložních stahů
Snímaní pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu,
bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky.
Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
Softwarové vybavení pro snímání dvojčat
Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou od 50-240 tepů za minutu
Automatická detekce pohybu plodů
Křížová kontrola kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
Možnost zadání pacientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu
Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti
Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu
Zapisovač – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu
Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru
Možnost upgradu přístroje pro monitorování trojčat
Připojení samostatně stojící stanice bezdrátového monitorování – telemetrie
Možnost upgradu přístroje pro připojení do centrálního monitorovacího systému
telemetrie
Samostatná bezdrátová monitorovací jednotka připojená ke kardiotokografu
Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu US sondou – 1 ks sondy
Monitorování děložní activity a pulzu matky TOCO sondou v rozsahu 40-240 tepů/min
bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky.
Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
Voděodolné bezdrátové fetální sondy – možnost monitorování pod vodou ve vaně
LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici
Kapacita baterie v sondách - min. 8 hodin monitorování
Základní stanice slouží i jako dobíjecí stanice pro sondy
Doba nabíjení sond z úplného vybití max. 3 hodiny
Indikátor vybití baterie – upozornění min. 30 minut před vybitím baterie
Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice
Napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiotokografu
Propojení základní stanice se sondami – možnost komunikace prostřednictvím audio upozornění
Dosah signálu až 100m v závislosti na uspořádání prostoru
Umístění kardiotokografu na vozíku
Vozík se dvěma šuplíky a nástavcem pro umístění telemetrie
361799 |  | skříň na dezinfekční prostředky kovová 2-dvéřová uzamykatelná | 900/500/1800 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
robustní kovová konstrukce - nerez provedení
dlouhodobá ochrana před korozi
vhodná pro vlhké a mokré provozy
odolné vůči vlhkosti
odolné vůči chemikáliím
2-dvéřové provedení, uzamykatelné
permanentní odvětrávání díky otvorům v křídlových dveřích
4 police výškově nastavitelné
nosnost police min. 60 kg
395403 |  | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná, nosnost 150 kg |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
stabilní kovová konstrukce
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
rozsah zdvihu 200mm, cca 540-740 mm
nosná část určená pro vysoké zatížení, nosnost 150 kg garantovaná výrobcem
kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna
s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 5 cm
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž, chromový
kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení
402032 |  | lůžko pro novorozence vyhřívané s čas. modulem s Apgar signalizací |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
vyhřívané lůžko pro novorozence
lůžko pro novorozence vyhřívané - s proporcionální regulací teploty, režimy servo/manuál,
ovládání dotykovou klávesnicí, sada alarmů, dvě teplotní čidla
vrchní odklápěcí modul se dvěma výhřevnými tělesy, zabudovaným plošným osvětlením a prostorem pro instalaci fototerapie
s pojízdným podvozkem se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky ( z toho 2 s brzdou)
konstrukce výškově elektricky zdvihatelná (v rozsahu 300 mm)
hydraulicky plynule polohovatelné lůžko +/-22st.)
odklopné bočnice, snadný přístup k lůžku ze všech stran
časový modul se signalizací Apgar - digitální stopky, optická a akustická
polohovatelný držák infuzních roztoků
přístrojová eurolišta 10 x 25 mm
sestava polic: 3 ks polohovatelné, 1 ks pevný pod lůžkem pacienta
kompletní elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů
403004 |  | lůžko porodní |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
porodní lůžko pro všechny fáze porodu
nastavení lůžka do nízké polohy 600 mm
možnost volby polohy při porodu rodičkou dle jejích požadavku
možnost zasunutí podnožního dílu pod lůžko
možnost náklonu podnožního dílu
rychlé a snadné nastavení nožních podpěr do požadované polohy jednou rukou
nezávislý elektrický náklon sedací části
madla s integrovaným ovládacím panelem s možností jejich zasunutí
integrovaný ovládací panel s piktogramy a symboly srozumitelnými rodičce
možnost zablokování ovládání pohybu lůžka
kompaktní konstrukce lůžka s plastovým krytem podvozku lůžka
možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce
Standardní nožní podpěry + popruhy na nohy (pár)
Záložní baterie
Posuvný podnožní díl včetně polstrování
Bezešvá matrace
Bakteriostatická koženka
Elektrická poloha Trendelenburg
Ruční CPR
Držák infuzního stojanu po obou stranách lůžka
Zábrana s ovládacími prvky
Pevný panel s ovládacími prvky
Sada ručních madel (sklopná)
Kolečka s vyšším trnem (150mm)- Zvýšení podvozku o 20 mm
Ruční ovladač
Centrální brzda
Ekvipotenciální svorka
Síťový kabel dle vlastního výběru
Výběr ze standardních barevných variant
Židlička lékařská
Podhlavník
Výsuvná nerezová miska
Hrazda
Čelo lůžka
410050 |  | vozík pro ošetření - zásuvkový | orientační rozměry 750/550/890 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
konstrukce vozíku nerezová ocel AISI304 s antivibračními prolisy po celém obvodu korpusů vozíku
horní pracovní deska s ohrádkou, z tvrzeného plastu ABS
rovnoměrná zatížitelnost plata 20 kg
prachotěsné flexibilní modulové zásuvky z odolného plastu ABS
snadné dělení vnitřního prostoru zásuvek pomocí jednotlivých příček
zásuvky kryty kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami
možnost volby barvy čel zásuvek dle vzorníku RAL
teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením
při manipulaci s vozíkem nesmí dojít k samovolnému otevření zásuvky
centrální uzamykání zásuvek
MS koše - 2 velikosti:
1x výška 12 cm, nosnost 20 kg
4x (1/2) MINI (nosnost 10 kg), výška 20 cm
madla zásuvek včetně tlačného ocelové provedení, lakované, barva šedá RAL:7042, vsazené do plastových úchytek (ABS)
vozík ve spodní části chráněn čtyřmi kruhovými prvky z odolného nárazuvzdorného (PE) plastu
kvalitní plastová kola s ochranou proti namotávání vlasů, 4x d= 12,5 cm, z toho 2x s brzdou
celková nosnost: 150 kg
491327 |  | regál kovový 5-polic (nosnost police cca 80kg) | 900/500/2000 mm | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 80 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
491345 |  | regál kovový 5 polic (nosnost police cca 100 kg) | 1000/500/2000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
materiál a konstrukce: z oceli, upraveno práškovou barvou dle odstínu RAL
5x police z oceli, nosnost police cca 100 Kg
konstrukce: svařovaná z profilů, bez šroubové provedení
ukotvení regálu do zdi
součástí dodávky a montáže je veškerý potřebný spojovací / instalační materiál
492115 |  | nádoba na odpad |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
nádoba na odpad z ušlechtilé oceli
s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
víko otevírané nožním pedálem
těsně doléhající víko
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
495547 |  | vozík na biologický odpad,1 vak + víko, nožní ovládání |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
stabilní kovová konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom
pojízdný podvozek
1x držák textilních nebo plastových vaků o objemu cca á 80 l
1x plastové víko
nožní ovládání víka
4x otočná kolečka, 2 bržděná
4x plastový nárazník
celková nosnost vozíku 30 kg
496126 |  | dávkovač mýdla pákový |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač tekutého mýdla s loketní pákou s vnitřní plnitelnou 1l nádobou s pumpičkou
nerezové provedení
loketní páka nerezová
objem 1000 ml
dolévání tekutého mýdla z kanystru
uzamykatelný
autoklávovatelný
496127 |  | dávkovač dezinfekce pákový |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač dezinfekce s loketní pákou s vnitřní plnitelnou 1l nádobou s pumpičkou
nerezové provedení
loketní páka nerezová
objem 1000 ml
dolévání dezinfekce z kanystru
uzamykatelný
autoklávovatelný
496197 |  | souprava k umyvadlu (dávkovač mýdla,2x háček kovový, koš odpadkový) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač tekutého mýdla
objem min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
2x kovový háček nerez
koš odpadkový otevřený (na papírové ručníky)
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
496198 |  | souprava do sprchy (2x háček kovový, 1x mýdelník) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2x háček na stěnu, kovový, pochromovaný
výška min. 80 cm
mýdelník - drátěný, pochromovaný
vč. uchycení na stěnu
496199 |  | WC souprava (držák toaletního papíru, nádobka s WC kartáčem, odp.koš malý) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
set WC
závěsná nádobka s WC kartáčem, držák toaletního papíru,odp.koš malý,zásobník hyg. sáčků, háček jednoduchý,
wc souprava závěsná - kartáč s nádobkou
plast, bílá barva
zásobník toaletního papíru
plast, bílá barva
orientační rozměry 125x285x320mm
náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm
průhled pro kontrolu naplnění
háček jednoduchý
nerez
zásobník hygienických sáčků
plast, bílá barva
orientační rozměry 134x27x94mm
náplň ca 50 ks PE sáčků
volně stojící odpadkový koš
plast, bílá barva
nášlapný
objem 9l (možno i menší)
496337 |  | zásobník papírových ručníků |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
zásobník skládaných papírových ručníků
náplň 400-600 ks papírových ručníků
ABS plas
průhled pro kontrolu naplnění
uzamykatelný
orientační rozměry 265x110x340 mm
600001 |  | trouba mikrovlnná | objem cca 23 l | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
mikrovlnná trouba volně stojící
celkový objem cca 23 l
výkon mikrovlnného ohřevu min. 800 W
LED displej
elektronické dotykové ovládání
časovač
antibakteriální povrch vnitřního prostoru, snadné čištění, vysoká odolnost proti poškrábání
akustická signalizace vypnutí
vč. otočného talíře
600005 |  | konvice varná | objem 1,7 l | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
konvice se středovým konektorem
objem alespoň 1,7 l
příkon 2000 W
vodoznak
ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
topné dno z nerezové oceli
světelná indikace provozu
naviják na přívodní kabel v podstavci
|  |  |  | Cena celkem |  |  | 0 | 0 | 0

## Fáze 2
Nemocnice Vyškov, p.o. – Centrum přirozeného porodu
1.NP křídlo C3 II. Fáze
Soupis prací
IČ | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Ceny bez DPH /ks | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH
107701 | doppler ultrazvukový kapesní (na ozvy plodu) vč. sondy 2 MHz |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ultrazvukový doppler pro jednoduché poslechové vyšetření
pro rutinní detekci fetální srdeční frekvence
doppler s LCD displejem, audio záznamem, dobíjecí baterií a napájecím zdrojem
podporované vodotěsné sondy pro doppler: 2, 3, 4 a 8 MHz
dodávka vč. vodotěsné sondy 2 MHz
LCD displej s podsvícením
přesná detekce FHR s kvalitním zvukem
režimy : Auto, Průměr a Manuál
vestavěná dobíjecí baterie
funkce automatického vypnutí
FHR displej
vestavěný záznamník
zobrazení aut. detekce sondy
zobrazení stavu baterie
indikace vybité baterie přímo na displeji
AC dobíjení
331102 | kardiotokograf (příjem rodiček) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Lehký a kompaktní antepartální fetální monitor
Max. 6,5“ LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování
Ovládání v českém jazyce
SW pro snímání srdeční frekvence plodu – 1 ks US sonda připojená k přístroji kabelovým způsobem
SW pro monitorování děložních stahů – 1 ks TOCO sonda připojená k přístroji kabelovým způsobem
Snímaní pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu,
bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky.
Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
Softwarové vybavení pro snímání dvojčat
Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou od 50-240 tepů za minutu
Automatická detekce pohybu plodů
Křížová kontrola kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
Možnost zadání pacientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu
Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti
Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu
Zapisovač – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu
Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru
Možnost upgradu přístroje pro monitorování trojčat
395403 | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná, nosnost 150 kg |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
stabilní kovová konstrukce
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
rozsah zdvihu 200mm, cca 540-740 mm
nosná část určená pro vysoké zatížení, nosnost 150 kg garantovaná výrobcem
kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna
s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 5 cm
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž, chromový
kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení
492115 | nádoba na odpad |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
nádoba na odpad z ušlechtilé oceli
s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
víko otevírané nožním pedálem
těsně doléhající víko
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
496125 | dávkovač mýdla |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač tekutého mýdla
objem dávkovače min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
496127 | dávkovač dezinfekce pákový |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač dezinfekce s loketní pákou s vnitřní plnitelnou 1l nádobou s pumpičkou
nerezové provedení
loketní páka nerezová
objem 1000 ml
dolévání dezinfekce z kanystru
uzamykatelný
autoklávovatelný
496197 | souprava k umyvadlu (dávkovač mýdla,2x háček kovový, koš odpadkový) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač tekutého mýdla
objem min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
2x kovový háček nerez
koš odpadkový otevřený (na papírové ručníky)
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
496199 | WC souprava (držák toaletního papíru, nádobka s WC kartáčem, odp.koš malý) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
set WC
závěsná nádobka s WC kartáčem, držák toaletního papíru,odp.koš malý,zásobník hyg. sáčků, háček jednoduchý,
wc souprava závěsná - kartáč s nádobkou
plast, bílá barva
zásobník toaletního papíru
plast, bílá barva
orientační rozměry 125x285x320mm
náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm
průhled pro kontrolu naplnění
háček jednoduchý
nerez
zásobník hygienických sáčků
plast, bílá barva
orientační rozměry 134x27x94mm
náplň ca 50 ks PE sáčků
volně stojící odpadkový koš
plast, bílá barva
nášlapný
objem 9l (možno i menší)
496337 | zásobník papírových ručníků |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zásobník skládaných papírových ručníků
náplň 400-600 ks papírových ručníků
ABS plas
průhled pro kontrolu naplnění
uzamykatelný
orientační rozměry 265x110x340 mm
502402 | tiskárna laserová černobílá |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
černobílá laserová/LED tiskárna
podporované formáty papíru A4, A5, A6
(Oficio,Obálka 7 3/4,Obálka 9, JIS-B5,Legal,Letter,Statement,Executive,Obálka DL,Fólie,Obálka 10)
rozlišení 1200x1200 dpi
rychlost tisku A4 minimálně 25 stránek / min.
vstupní zásobník min. 250 listů
automatický oboustranný tisk
síťová připojení
USB, LAN
vč. toneru
rozměry (vxhxš) max. 260x400x3900 mm
přední multifunkční výklopný podavač - velikost min. 12 cm
(např. typ Brother HL-L5100DN)
502411 | PC vč. monitoru vč. přísl. (klávesnice, myš) |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
počítačová skříň počítačová skříň microtower, pro desky mATX a mini ITX, bez zdroje,
externí 1x 5.25", 1x 3.5", interní 1x 3.5"/2.5", 2x 2.5",
2x USB 2.0, 1x USB 3.0 s odbočkou USB 2.0, audio konektory
rozměry skříně max V / Š / H - 350/170/330 mm
procesor minimální výkon dle PassMark-CPU Mark (dle cpubenchmark.net PerformanceTest V10 z 28.11.2022)
14 260 bodů, 12MB L3 cache, VGA - BOX
základní deska mATX, socket 1700, Intel H610, Alder Lake, 2x DDR4, 1x M.2, 4x SATA, D-Sub,
HDMI, DVI-D, DisplayPort, GbE LAN; porty: 2xps2
paměť (min. velikost) 16 GB DDR4 (možnost budoucího rozšíření - min. 1 volný RAM slot)
HDD 500 GB, M.2 NVMe Gen3x4, přenosová rychlost min. 2100/1700 MB/s
zdroj PC ATX, 500W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 90%, 2 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 4 × SATA, aktivní PFC,
tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 120 mm ventilátor, hloubka 140 mm
DVD+RW ne
grafická karta integrovaná
zvuková karta integrovaná
síťová karta integrovaná
USB výstupy 4 (z toho alespoň 2x USB 3.x)
další výstupy min. 1x DVI
min 1x HDMI
výstupy na sluchátka / mikrofon ano - vpředu
SW MS Windows 11 Pro 64-bit, CZ, OEM
Další požadavky rozšířená záruka 36 měsíců
Záruka min. 3 roky, možnost výměny vadných komponentů IT pracovníky nemocnice bez ztráty záruky
klávesnice Genius KB-118 CZ PS/2
myš Genius DX-110 černá PS/2
Monitor technologie LCD IPS min. 23" 1920x1080, 16:9, min. 250cd, max. 7ms, min. 178°x178°,
DVI, HDMI, repro, včetně kabelu HDMI
záruka 3 roky
|  |  | Cena celkem |  |  | 0 | 0 | 0

## Fáze 3
Nemocnice Vyškov, p.o. – Centrum přirozeného porodu
1.NP křídlo C3 III. Fáze
Soupis prací
IČ | Zatřídění | Název | Rozměry | MJ | Mn. | Ceny bez DPH /ks | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH
146145 |  | odsávačka elektrická pojízdná vč. nožního spínače |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
velmi tichý chod bez vibrací
minimálně dvojitá ochrana proti přesátí agregátu
manometr s barevným označením optimálního sání
regulátor vakua
sací výkon min. 40 lt/min
rozsah nastavení podtlaku 0-95 kPa
příkon do 110 VA
bezúdržbový sací agregát na principu vývěvy
madlo
konfigurace:
pojízdný stojan s brzděnými kolečky
držák 2 lt lahve s použitím jednorázových vaků
sací okruh jednorázový nebo na více použití
proplachovací nádoba včetně držáku
košík odkládací
držák zásobníku katetrů včetně samotného zásobníku
odkládací deska
záruka na sací agregát 6 let
161108 |  | fonendoskop neonatologický |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
oboustranný neonatální jednohadičkový fonendoskop
se speciální hlavičkou fonendoskopu vhodnou pro poslech novorozenců
hrudní snímač z pochromované slitiny zinku
nechladivý kroužek
lehounký
průměr hrudního snímače - membrána 22 mm a zvon 19 mm
232141 | STAVBA - ZT | svítidlo operační LED stropní 1-kopulové |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na porodnímh boxu
Požadavky na přístroj:
Technické podmínky:
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (plynulá regulace 30–100% intenzity + endo mód 5% intenzity)
Průměr světelného pole 180–270 mm
Obecné požadavky:
- zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů)
- rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla
- index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty
- plynulé nastavení průměru světelného pole
- plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu
- homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů
- nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla
- multifunkční ovládání svítidla na závěsu se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti
- bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti
- minimální tepelné vyzařování
- resterilizovatelné rukojeti – 2 ks pro svítidlo
- snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu, kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla
- snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla
- možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení
- elektrická bezpečnost podle EN 60-601-1/VDE 0750 T-1 a IEC 60601-2-41
- napájení 230 V / 50 Hz
- automatické přepojení na záložní elektrický zdroj při výpadku sítě se zachováním 100% intenzity osvětlení
- životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin
- výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla
- zachování základního funkčního principu jednozdrojového operačního svítidla
- možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen
- garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla
331100 |  | kardiotokograf STÁVAJÍCÍ + telemetrie a vozík pro stávající kariotokograf |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Telemetrie
Kompatibilita telemetrie se stávajícím KTG přístrojem umístěným na porodním oddělení
Samostatná bezdrátová monitorovací jednotka připojená ke kardiotokografu
Monitorování srdeční frekvence plodu a pohyby plodu US sondou – 1 ks sondy
Monitorování děložní activity a pulzu matky TOCO sondou v rozsahu 40-240 tepů/min
bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky.
Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
Voděodolné bezdrátové fetální sondy – možnost monitorování pod vodou ve vaně
LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie, stav připojení sondy k základní stanici
Kapacita baterie v sondách - min. 8 hodin monitorování
Základní stanice slouží i jako dobíjecí stanice pro sondy
Doba nabíjení sond z úplného vybití max. 3 hodiny
Indikátor vybití baterie – upozornění min. 30 minut před vybitím baterie
Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice
Napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiotokografu
Propojení základní stanice se sondami – možnost komunikace prostřednictvím audio
upozornění
Dosah signálu až 100m v závislosti na uspořádání prostoru
Kompatibilita 1 ks telemetrie se stávajícím KTG přístrojem umístěným na porodním oddělení
Umístění přístroje na vozík
Vozík se dvěma šuplíky a nástavcem pro umístění telemetrie
395403 |  | sedačka otočná, výšk.zdvih., pojízdná, nosnost 150 kg |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
stabilní kovová konstrukce
s plynovým zdvihem a manuálním ovládáním
rozsah zdvihu 200mm, cca 540-740 mm
nosná část určená pro vysoké zatížení, nosnost 150 kg garantovaná výrobcem
kruhový sedák - čalounění kvalitní středně tvrdá PUR pěna
s dlouhodobou odolností proti slehnutí, vysoká min. 5 cm
podnož - 5i-ramenný kovový nosný kříž, chromový
kolečka Ø 75 mm, antistatické provedení
402032 |  | lůžko pro novorozence vyhřívané s čas. modulem s Apgar signalizací |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
vyhřívané lůžko pro novorozence
lůžko pro novorozence vyhřívané - s proporcionální regulací teploty, režimy servo/manuál,
ovládání dotykovou klávesnicí, sada alarmů, dvě teplotní čidla
vrchní odklápěcí modul se dvěma výhřevnými tělesy, zabudovaným plošným osvětlením a prostorem pro instalaci fototerapie
s pojízdným podvozkem se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky ( z toho 2 s brzdou)
konstrukce výškově elektricky zdvihatelná (v rozsahu 300 mm)
hydraulicky plynule polohovatelné lůžko +/-22st.)
odklopné bočnice, snadný přístup k lůžku ze všech stran
časový modul se signalizací Apgar - digitální stopky, optická a akustická
polohovatelný držák infuzních roztoků
přístrojová eurolišta 10 x 25 mm
sestava polic: 3 ks polohovatelné, 1 ks pevný pod lůžkem pacienta
kompletní elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů
403004 |  | lůžko porodní |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
porodní lůžko pro všechny fáze porodu
nastavení lůžka do nízké polohy 600 mm
možnost volby polohy při porodu rodičkou dle jejích požadavku
možnost zasunutí podnožního dílu pod lůžko
možnost náklonu podnožního dílu
rychlé a snadné nastavení nožních podpěr do požadované polohy jednou rukou
nezávislý elektrický náklon sedací části
madla s integrovaným ovládacím panelem s možností jejich zasunutí
integrovaný ovládací panel s piktogramy a symboly srozumitelnými rodičce
možnost zablokování ovládání pohybu lůžka
kompaktní konstrukce lůžka s plastovým krytem podvozku lůžka
možnost výběru barevného provedení dle vzorníku výrobce
Standardní nožní podpěry + popruhy na nohy (pár)
Záložní baterie
Posuvný podnožní díl včetně polstrování
Bezešvá matrace
Bakteriostatická koženka
Elektrická poloha Trendelenburg
Ruční CPR
Držák infuzního stojanu po obou stranách lůžka
Zábrana s ovládacími prvky
Pevný panel s ovládacími prvky
Sada ručních madel (sklopná)
Kolečka s vyšším trnem (150mm)- Zvýšení podvozku o 20 mm
Ruční ovladač
Centrální brzda
Ekvipotenciální svorka
Síťový kabel dle vlastního výběru
Výběr ze standardních barevných variant
Židlička lékařská
Podhlavník
Výsuvná nerezová miska
Hrazda
Čelo lůžka
414431 |  | nádoba na odpad vč. pojízdného stojanu nerez |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
nerezový kbelík z oceli 18/10 o obsahu 15 l na pojízdném stojanu
pojízdný stojan z nerez oceli
4 otočná kolečka průměru 50 mm
492115 |  | nádoba na odpad |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
nádoba na odpad z ušlechtilé oceli
s vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
víko otevírané nožním pedálem
těsně doléhající víko
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
s použitím jednorázových sáčků na odpadky
495547 |  | vozík na biologický odpad,1 vak + víko, nožní ovládání |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
stabilní kovová konstrukce vozíku ocel, povrchová úprava chrom
pojízdný podvozek
1x držák textilních nebo plastových vaků o objemu cca á 80 l
1x plastové víko
nožní ovládání víka
4x otočná kolečka, 2 bržděná
4x plastový nárazník
celková nosnost vozíku 30 kg
496126 |  | dávkovač mýdla pákový |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač tekutého mýdla s loketní pákou s vnitřní plnitelnou 1l nádobou s pumpičkou
nerezové provedení
loketní páka nerezová
objem 1000 ml
dolévání tekutého mýdla z kanystru
uzamykatelný
autoklávovatelný
496127 |  | dávkovač dezinfekce pákový |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač dezinfekce s loketní pákou s vnitřní plnitelnou 1l nádobou s pumpičkou
nerezové provedení
loketní páka nerezová
objem 1000 ml
dolévání dezinfekce z kanystru
uzamykatelný
autoklávovatelný
496197 |  | souprava k umyvadlu (dávkovač mýdla,2x háček kovový, koš odpadkový) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
dávkovač tekutého mýdla
objem min. 700 ml
orientační rozměry 110/100/200 mm
dávkovač z odolného ABS plastu
doplňování z kanystru
průhled pro kontrolu naplnění
2x kovový háček nerez
koš odpadkový otevřený (na papírové ručníky)
objem min./max. 16 l/25 l
výška max. 470 mm
496198 |  | souprava do sprchy (2x háček kovový, 1x mýdelník) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2x háček na stěnu, kovový, pochromovaný
výška min. 80 cm
mýdelník - drátěný, pochromovaný
vč. uchycení na stěnu
496199 |  | WC souprava (držák toaletního papíru, nádobka s WC kartáčem, odp.koš malý) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
set WC
závěsná nádobka s WC kartáčem, držák toaletního papíru,odp.koš malý,zásobník hyg. sáčků, háček jednoduchý,
wc souprava závěsná - kartáč s nádobkou
plast, bílá barva
zásobník toaletního papíru
plast, bílá barva
orientační rozměry 125x285x320mm
náplň 1 role papíru do průměru cca 24cm
průhled pro kontrolu naplnění
háček jednoduchý
nerez
zásobník hygienických sáčků
plast, bílá barva
orientační rozměry 134x27x94mm
náplň ca 50 ks PE sáčků
volně stojící odpadkový koš
plast, bílá barva
nášlapný
objem 9l (možno i menší)
496337 |  | zásobník papírových ručníků |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
zásobník skládaných papírových ručníků
náplň 400-600 ks papírových ručníků
ABS plas
průhled pro kontrolu naplnění
uzamykatelný
orientační rozměry 265x110x340 mm
502402 |  | tiskárna laserová černobílá |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
černobílá laserová/LED tiskárna
podporované formáty papíru A4, A5, A6
(Oficio,Obálka 7 3/4,Obálka 9, JIS-B5,Legal,Letter,Statement,Executive,Obálka DL,Fólie,Obálka 10)
rozlišení 1200x1200 dpi
rychlost tisku A4 minimálně 25 stránek / min.
vstupní zásobník min. 250 listů
automatický oboustranný tisk
síťová připojení
USB, LAN
vč. toneru
rozměry (vxhxš) max. 260x400x3900 mm
přední multifunkční výklopný podavač - velikost min. 12 cm
(např. typ Brother HL-L5100DN)
502411 |  | PC vč. monitoru vč. přísl. (klávesnice, myš) |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
počítačová skříň počítačová skříň microtower, pro desky mATX a mini ITX, bez zdroje,
externí 1x 5.25", 1x 3.5", interní 1x 3.5"/2.5", 2x 2.5",
2x USB 2.0, 1x USB 3.0 s odbočkou USB 2.0, audio konektory
rozměry skříně max V / Š / H - 350/170/330 mm
procesor minimální výkon dle PassMark-CPU Mark (dle cpubenchmark.net PerformanceTest V10 z 28.11.2022)
14 260 bodů, 12MB L3 cache, VGA - BOX
základní deska mATX, socket 1700, Intel H610, Alder Lake, 2x DDR4, 1x M.2, 4x SATA, D-Sub,
HDMI, DVI-D, DisplayPort, GbE LAN; porty: 2xps2
paměť (min. velikost) 16 GB DDR4 (možnost budoucího rozšíření - min. 1 volný RAM slot)
HDD 500 GB, M.2 NVMe Gen3x4, přenosová rychlost min. 2100/1700 MB/s
zdroj PC ATX, 500W, ATX, 80 PLUS Gold, účinnost 90%, 2 ks PCIe (8-pin / 6+2-pin), 4 × SATA, aktivní PFC,
tepelná regulace otáček a síťový vypínač, 120 mm ventilátor, hloubka 140 mm
DVD+RW ne
grafická karta integrovaná
zvuková karta integrovaná
síťová karta integrovaná
USB výstupy 4 (z toho alespoň 2x USB 3.x)
další výstupy min. 1x DVI
min 1x HDMI
výstupy na sluchátka / mikrofon ano - vpředu
SW MS Windows 11 Pro 64-bit, CZ, OEM
Další požadavky rozšířená záruka 36 měsíců
Záruka min. 3 roky, možnost výměny vadných komponentů IT pracovníky nemocnice bez ztráty záruky
klávesnice Genius KB-118 CZ PS/2
myš Genius DX-110 černá PS/2
Monitor technologie LCD IPS min. 23" 1920x1080, 16:9, min. 250cd, max. 7ms, min. 178°x178°,
DVI, HDMI, repro, včetně kabelu HDMI
záruka 3 roky
502416 |  | tiskárna štítků stolní |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
termotiskárna pro přímý tisk etiket
rozhraní: USB, LAN
600001 |  | trouba mikrovlnná | objem cca 23 l | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
mikrovlnná trouba volně stojící
celkový objem cca 23 l
výkon mikrovlnného ohřevu min. 800 W
LED displej
elektronické dotykové ovládání
časovač
antibakteriální povrch vnitřního prostoru, snadné čištění, vysoká odolnost proti poškrábání
akustická signalizace vypnutí
vč. otočného talíře
600005 |  | konvice varná | objem 1,7 l | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
konvice se středovým konektorem
objem alespoň 1,7 l
příkon 2000 W
vodoznak
ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody
topné dno z nerezové oceli
světelná indikace provozu
naviják na přívodní kabel v podstavci
631004 |  | chladnička na léky |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty
s umístěním pod pracovní desku linky ve výšce 900 mm
užitný objem cca 130 l
1-dvéřová, bílé provedení
s ventilátorem
elektronické ovládání
vnější digitální ukazatel teploty
kontrolka činnosti
kontrola poruchy: optická a zvuková
dynamické chlazení
automatické odmrazování
alarm výpadku sítě
vnitřní osvětlení, 3x vnitřní police
rozhraní RS 485
digitální teplotní záznamník pro sledování a kontrolu správného skladování léčiv
s displejem vč. kalibračního certifikátu od výrobce
připojení k PC přes USB
interní paměť
|  |  |  | Cena celkem |  |  | 0 | 0 | 0