- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 5 – Pečovatelská lůžka“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Pečovatelské lůžko typ I |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabízený předmět plnění Obchodní název: ……….. |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE |
| 1. | Rozměry ložné plochy min. 200 x 86 až 90 cm |  |
| 2. | Vnější rozměry max. 206 x 103 ± 0,5 cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 180 kg |  |
|  | Ložná plocha |  |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |  |
| 5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi, které se dají demontovat |  |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° nebo varianta minimální úhel nastavení 70°, minimální délka zádového dílu 80 cm |  |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 36° |  |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |  |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný |  |
| 10. | Autoregrese - Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm |  |
| 11. | Autoregrese - Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm |  |
| 12. | Napájení 230 V, 50 Hz |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |
| 13. | Dolní úvrať el. nastav., max. 36 cm nebo varianta max.40 cm |  |
| 14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm |  |
|  | Postranice |  |
| 15. | Typ: průběžné postranice |  |
| 16. | S pojistkou proti nechtěnému odblokování |  |
| 17. | Výškové pozice postranic (min. 3) |  |
| 18. | Postranice musí mít možnost i šikmého nastavení |  |
| 19. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) |  |
|  | Čela lůžka |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná, zakulacená |  |
| 21. | Buk nebo dub |  |
| 22. | Panely z melaminu |  |
|  | Podvozek |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: 4 |  |
| 24. | Průměr koleček min. 100 mm |  |
| 25. | Individuální brždění každého kolečka zvlášť |  |
| 26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |  |
|  | Hrazda |  |
| 27. | Povrch: lakovaný |  |
| 28. | Nosnost min. 75 kg |  |
| 29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |  |
|  | Ovladač lůžka |  |
| 30. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací |  |
| 31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy |  |
| 32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně |  |
|  | Další parametry |  |
| 33. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |  |
| 34. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody |  |
| 35. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo ES Prohlášení o shodě |  |