TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – laboratorní chladnička a mraznička“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je mraznička pro krevní banku (1 ks) a laboratorní chladnička (1 ks) pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého či nerepasovaného zařízení, s příslušenstvím ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední)

| laboratorní chladnička, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - materiál vnějšího pláště ocel s povrchovou úpravou (bílý) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - materiál vnitřního pláště plast (bílý) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - materiál dveří sklo s úpravou proti zamlžení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - teplotní rozsah +3°C až +8°C | ANO / NE |  |  |  |  |
| - užitný objem min 400 l | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nucená cirkulace vzduchu, s automatickým vypnutím při otevření dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - digitální nastavení a zobrazení vnitřní teploty s přesností 1°C | ANO / NE |  |  |  |  |
| - minimálně 4 drátěné, výškově nastavitelné, plastem potažené police | ANO / NE |  |  |  |  |
| - optický a akustický alarm pro max a min teploty | ANO / NE |  |  |  |  |
| - optický a akustický alarm otevřených dveří | ANO / NE |  |  |  |  |
| - automatické odmrazování | ANO / NE |  |  |  |  |
| - prostup pro externí čidlo k monitorování teploty | ANO / NE |  |  |  |  |
| - napětí 230V/ 50Hz | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hlučnost do 50 dB | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozměry maximální V x Š x H: 2000 x 800 x 800 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - instalační a operační kvalifikace s 3 bodovou teplotní mapou dle platné legislativy, vystavení protokolu, kontrola | ANO / NE |  |  |  |  |

| mraznička pro krevní banku, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - mraznička vhodná pro uchovávání lidské mražené plazmy (certifikace ZP IIa) | ANO / NE |  |
| - materiál vnějšího pláště a dveří - ocel s povrchovou úpravou | ANO / NE |  |
| - materiál vnitřního pláště - ocel s povrchovou úpravou | ANO / NE |  |
| - teplotní rozsah -25°C až -40°C | ANO / NE |  |
| - užitný objem min 400 l | ANO / NE |  |
| - digitální nastavení a zobrazení vnitřní teploty s přesností 1°C | ANO / NE |  |
| - zablokování tlačítek proti neautorizovanému použití | ANO / NE |  |
| - optický a akustický alarm pro max a min teploty |  |  |
| - optický a akustický alarm otevřených dveří | ANO / NE |  |
| - možnost vypnutí akustického alarmu | ANO / NE |  |
| - minimální 5 výškově nastavitelných zásuvek | ANO / NE |  |
| - prostup pro externí čidlo k monitorování teploty | ANO / NE |  |
| - napětí 230V/ 50Hz | ANO / NE |  |
| - hlučnost do 60 dB | ANO / NE |  |
| - rozměry maximální vxšxh 2200x800x800mm |  |  |
| - dostupný certifikovaný servis | ANO / NE |  |
| - automatické odmrazování, teplota během procesu nestoupne nad -25°C | ANO / NE |  |
| - Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných zařízení. V dodávce budou obsažena zařízení s příslušenstvím ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední) | ANO / NE |  |
| - Dodávka na místo určení, instalace zařízení, instruktáž personálu, instalační a operační kvalifikace. | ANO / NE |  |
| - Operační kvalifikace v průběhu záruky součástí nabídky. | ANO / NE |  |
| - Instalační a operační kvalifikace s 9 bodovou teplotní mapou dle platné legislativy, vystavení protokolu, kontrola | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)