Příloha č. 5 Specifikace a technické požadavky

Novorozenecký dýchací přístroj pro nasální CPAP:

Neinvazivní podpora:

Parametry:

- pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“

- automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 %

- ke snížení dechové práce je nutný okruh s otevřenou exspirační větví - bez ventilu PEEP/CPAP

- je nezbytný variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- přístroj musí umožnit připojeni nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s opční volitelnou možností synchronizace pomocí průtokového trigru

- primární nastavený parametr v režimech CPAP a bi-level CPAP musí být přímo tlak v dýchacích cestách

- spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou

- možnost opčního rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru

- možnost opčního rozšíření o funkci smyčka SpO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta označována jako Closed Loop FiO2)

- možnost opčního rozšíření o průtokový i tlakový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních

- režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw s použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP

- trendy ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů

- plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako Infant Flow LP. Uveďte, jaké pacientské rozhraní lze použít s nabízeným přístrojem

- musí být k dispozici široký výběr nasálních kanyl nejméně v 5 velikostech, nasálních masek nejméně v 5 velikostech a fixačních čelenek.

Ostatní:

- grafické zobrazení ventilace na barevném displeji

- alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů

- automatická kalibrace O2 senzoru při 21 % i 100 %

- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a také z integrovaného akumulátoru po dobu minimálně 3 hodiny

- ovládání a SW v českém jazyce

Zvlhčovač požadavky:

- dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty a to bez jakéhokoli nadměrného rosení dýchacích hadic

- kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

- zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením

- možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu

- přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz

- plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska)

- nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu minimálně ve třech úrovních

- manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení

- separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve

- funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů

- nastavení teploty dýchacího plynu (od 28,0oC do 40,5oC)

- automatické alarmy teplot

- automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody

- součástí přístroje musí být teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty

- přístroj musí být osazen hákem/nosičem pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů.

Doplňující požadavky:

- Kompletní systém s pojízdným výškově nastavitelným stojanem s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou

- Součástí dodávky musí být, pacientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta.

Další podmínky:

- požadujeme nové přístroje (ne demo, ne repas…).