TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – stropní stativy“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmět dodávky: stropní stativy pro operační sál v kompletním vybavení dle níže uvedené specifikace:

Výška stropu je cca 3 000 mm

| Stropní otočný komplex (anesteziologický) - 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - mechanické vybavení hlavního stativu: |  |  |  |  |  |
| - délka otočného ramene min. 700 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - délka otočného kyvného ramene min. 700 mm, zdvih min. ± 250 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nosnost min. min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - zdrojová hlava šířková délky min. 1000 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojové hlavy), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - koncovky medicinální plyny: |  |  |  |  |  |
| - O2 - 2x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vzduch medicinální - 2x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vakuum - 2x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - oxid dusný – 1x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - odtah od pacienta AGSS – 1x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výbava elektrická: |  |  |  |  |  |
| - ZIS - 4x, jištění 10A | ANO / NE |  |  |  |  |
| - VDO - 6x, jištění 10A | ANO / NE |  |  |  |  |
| - PA -10x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - výbava slaboproud: |  |  |  |  |  |
| - RJ45 cat 6 - 4x, | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příprava pro velké moduly 2x, pro malé moduly 2x | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: |  |  |  |  |  |
| - 2x medilišta na horním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 1x police cca 580 x 440 mm s bočními medilištami | ANO / NE |  |  |  |  |
| - 2 x držák kabelů a hadic na medilištu nerez | ANO / NE |  |  |  |  |

| Stropní otočný komplex DUO (chirurgický pravá strana) - 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - mechanické vybavení hlavního stativu: |  |  |
| - délka otočného ramene min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| - délka otočného kyvného ramene min. 700 mm, zdvih min. ±250 mm | ANO / NE |  |
| - nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | ANO / NE |  |
| - zdrojová hlava šířková délky min. 700 mm | ANO / NE |  |
| - barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojové hlavy), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |
| - koncovky medicinální plyny: |  |  |
| - oxid uhličitý - 2x | ANO / NE |  |
| - vakuum - 2x | ANO / NE |  |
| - výbava elektrická: |  |  |
| - ZIS - 8x, jištění 10A | ANO / NE |  |
| - PA - 8x | ANO / NE |  |
| - výbava slaboproud: |  |  |
| - příprava pro velké moduly 1x, pro malé moduly 2x | ANO / NE |  |
| - příslušenství: |  |  |
| - 2x medilišta na horním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | ANO / NE |  |

| Stropní otočný komplex DUO (chirurgický levá strana) - 2 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - mechanické vybavení hlavního stativu: |  |  |
| - délka otočného ramene min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| - délka otočného kyvného ramene min. 700 mm, zdvih min. ±250 mm | ANO / NE |  |
| - nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | ANO / NE |  |
| - zdrojová hlava sloupová délky min. 1000 mm s 2x policovou tyčí | ANO / NE |  |
| - barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojové hlavy), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |
| - koncovky medicinální plyny: |  |  |
| - vakuum - 2x | ANO / NE |  |
| - vzduch 8 bar – 1x | ANO / NE |  |
| - vzduch 8 bar s odtahem – 1x | ANO / NE |  |
| - výbava elektrická: |  |  |
| - ZIS - 8x, jištění 10A | ANO / NE |  |
| - PA -8x | ANO / NE |  |
| - výbava slaboproud: |  |  |
| - RJ45 cat 6 - 2x, | ANO / NE |  |
| - příprava pro velké moduly 2x, pro malé moduly 2x | ANO / NE |  |
| - příslušenství: |  |  |
| - 2x medilišta na horním a dolním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | ANO / NE |  |
| - 1x police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a výsuvem pro klávesnici | ANO / NE |  |
| - 1x police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a ovládáním stativu | ANO / NE |  |
| - 1x otočné rameno délky 300 mm na policovou tyč pro LCD monitor | ANO / NE |  |
| - 1x signalizační panel klinického alarmu; barevný dotykový displej, snímače tlaku a propojení bude součástí stativu | ANO / NE |  |
| - 2x medilišta na horním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | ANO / NE |  |

| Další požadavky a informace: |  |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - všechny zdrojové stropní stativy musí být ukotveny na stávající kotevní prvky | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení. Zadavatel má právo si ponechat části původních zařízení dle svého uvážení. | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)