- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 8 – Lůžka s laterálním náklonem“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění (měření, výšková nastavitelnost apod). U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

|  | Požadavky zadavatele | Nabízený předmět plnění Obchodní název: ……….. |
| --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE |
|  | Požadavky zadavatele | Parametry nabídky |
|  | Základní parametry | … |
|  | Lůžko s laterálním náklonem do boční strany | … cm x … cm |
|  | Rozměry ložné plochy (matrace 200 x 90 cm)(+-2cm) | … cm x … cm |
|  | Vnější rozměry max. 219 x 99,5(+-2cm) | … kg |
|  | Nosnost lůžka min. 250 kg | … |
|  | Dekor lůžka BUK světlý, dekor všech kovových částí stříbrná RAL 9006 |  |
|  | Ložná plocha | … |
|  | 4 dílná ložná plocha | Polohovatelnost: …° |
|  | Zádový díl - maximální úhel nastavení 70° minimální délka zádového dílu 80 cm | … |
|  | Ergoframe (vzdálenost zádového dílu minimálně 5 cm/ vzdálenost stehenního dílu) minimálně 3 cm | Polohovatelnost: …° |
|  | Trendelemburk / Antitrendelemburk 14° | … |
|  | Plastové segmenty po celé ploše ložné plochy, plocha se musí dát jednoduše rozebrat | … cm |
|  | Prodloužení lůžka libovolně o 20 až 30 cm |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy | … cm … cm … cm |
|  | Minimální zdvih 44 cm – střední automatická poloha 56 cm – maximální nastavení výšky ložné plochy 94 cm nad podlahou (bez matrace) tolerance +- 2 cm |  |
|  | Postranice | … |
|  | 2 hliníkové, dělené postranice na každé straně 100 x 100 cm, minimální výška postranic od ložné plochy 43 cm | … |
|  | Postranice minimálně se 4 stupni výškového zdvihu, teleskopický systém, bez vyklápění, bez středového sloupku |  |
|  | Čela lůžka | … |
|  | pevná s hliníkovým nebo kovovým madlem | … |
|  | Možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení nebo varianta vyjímané výplně čela s horním madlem, opatřeno pojistkou | … |
|  | Čelo u nohou opatřeno výsuvnou poličkou (pro sesterský ovladač, nebo na umístění koše pro ložní prádlo) | … |
|  | Panely čela z HPL materiálu v kombinaci s hliníkem nebo kovem se 4 horizontálními rohovými nárazovými kolečky |  |
|  | Podvozek | … |
|  | Kolečka s centrální brzdou, průměr 150 mm | … |
|  | Možnost nastavení brzdového pedálu pro aretaci jednoho kolečka pro jednodušší manipulaci a jízdu | … |
|  | Minimální podjezdnost podvozku ve standardní poloze 12,4 cm | … |
|  | Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu. Indikace změny barvy podsvícení |  |
|  | Ovladač lůžka | … |
|  | Sesterský hlavní ovladač: označen piktogramy jednotlivých poloh (polohy ložné plochy, laterální náklon, TR/ATR, kardiacké křeslo, CPR, mobilizační poloha, ovládání osvětlení lůžka a možnost uzamčení všech poloh dalších ovladačů lůžka.) Ovladač opatřen světelným indikátorem stavu nabití akumulátoru + stavu napájení ze sítě. | … |
|  | Ruční ovladač: základní funkce pro používání pacientem + osvětlení LED diody nahrazující baterku | … |
|  | Nožní ovladač na laterální náklon s ochranným rámem: umožňující polohování bočního náklonu + automatická poloha CPR |  |
|  | Další parametry | … |
|  | Laterální náklon maximálně 15° | … |
|  | Maximální úhel zádového dílu 70° | … |
|  | Rukojeť s hrazdou, s minimální nosností 75 kg | … |
|  | Zálohová baterie s ukazatelem kapacity stavu | … |
|  | Pár postranních lišt na příslušenství (u nožní části) | … |
|  | 2 x USB port, integrovaný na každé straně lůžka, ideálně v prostřední části, na dosah uživatele (pro nabíjení telefonu, tabletu a do budoucna i jiných podobných zařízení) | ... |