Příloha č.2c materiálu bodu č.     programu

Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Vyšetřovací box ORL“

Požadavky na vyšetřovací jednotku ORL

- Mobilní vyšetřovací jednotka (na kolečkách) určená pro ambulance ORL s připojením na domovní odpad a rozvod vody

- Rozměry vyšetřovací jednotky max. 970x1123x545 z důvodu prostorového uspořádání ambulance

- Použití antibakteriální práškové barvy pro zdravotnictví s certifikací s trvanlivostí min. 5 let, prevence nozokomiálních nákaz

- Povrch unitu musí být testovaný na min. tyto bakterie: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 11229 a Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 s účinností min. 99,8 %

- Vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného plechu, ocelové konstrukce

- Skleněný ovládací panel s ukazatelem teploty vody proplachu, zabudovaným manometrem a tlakoměrem pro systém stlačeného vzduchu

- Spouštění jednotlivých výstupů světelných zdrojů pomocí dotykového ovládání, ukazatel stavu zapnutí zdroje světla

- Celkem 3 integrované zdroje světla včetně plynulé regulace intenzity 0-100 %, typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové žárovce, výstup pro připojení světlovodného kabelu různých výrobců, nebo čelního světla. Možnost volby umístění výstupu zdroje světla na levé, nebo pravé straně nezávisle na ovládacím panelu.

- Garantovaná životnost zdroje světla LED min. 30.000 hodin

- Přístroj musí mít držák čelního světla s automatickým zapínáním s možností volby montáže na min. 4 místech jednotky (v pravé, levé, přední, nebo zadní části unitu) dle výběru uživatele. U držáku světla je umístěný samostatně řízený zdroj světla pro čelovku.

- Dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením, s celkovou plochou na nástroje min. 740x545 mm

- Horní plocha na nástroje musí být vyhřívaná s plynulou regulací teploty pomocí termostatu

- Instrumentační plochy kryté akrylovým transparentním krytem, při otevření složený na dvě části

- Přídavná police na přístroje nad instrumentální pracovní plochu

- Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem

- Nádoba pro použité nástroje

- 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, možnost změny dispozice dle zákazníka

- Výsuvná psací deska v instrumentační skříňce

- Vestavěný ohřev zrcátek s aktivním ventilátorem

- Odsávací jednotka s výkonem min. 40 l/min. (0 až -0,85 bar) s napojením na domovní odpad

- Odsávání musí být vybaveno automatickým vyprazdňováním nádoby se sekretem, následným výplachem vodou z vodního systému a vypuštěním do domovního odpadu

- Hadicový proplachovací systém s automatickým čištěním hadic (vstříknutí dezinfekčního roztoku do hadice odsávání, nebo proplachem z vodního systému)

- Vodní proplachovací systém pomocí tlakové teplé vody 37°C s max. tolerancí ± 1°C s napojením na domovní rozvod studené vody. Unit musí být vybaven technologií s průtokovým ohřevem vody bez zásobníku vody, který umožňuje kontinuální proplach ucha bez časových omezení. Unit musí být vybaven digitálním displejem s ukazatelem aktuální teploty vody integrovaným do ovládací části unitu.

- Hadice s antibakteriálním povrchem obsahující stříbrná vlákna

- Integrovaný systém tlakového vzduchu s plynulou regulací pro rozprašovací systém se

třemi rozprašovači a regulátorem tlaku

- Systém stlačeného vzduchu musí být oddělen od systému odsávání (technologicky nezávislé řešení)

- Otáčivé rameno s držáky pro rukojeť proplachu tlakovou vodou, odsávací hadicí s nádobkou pod ucho a rukojetí pro aplikaci medikamentů (prášek i tekutina) tlakovým vzduchem

- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 5 mm (min. 3 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu

- Předehřívané endoskopické toulce pro optiky do 12 mm (min. 1 ks) s plynulou regulací teploty pomocí termostatu

- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na rigidní optiky

- Min. 3 ks toulců pro dezinfekci na flexibilní endoskopy umístěny za zadní strany vyšetřovací jednotky

- Čelní světlo s jednoduše nastavitelným čelním pásem, možnost fixace světlovodného kabelu na pravou i levou stranu, s integrovaným světlovodným kabelem min. 2 200 mm

- Možnost dovybavení unitu o systém UV dezinfekce nástrojů instalovaný do šuplíku, prvek prevence nozokomiálních nákaz

- Možnost napojení na centrální vakuový systém

- Výrobce musí umožňovat dodání unitu s ovládáním na levé nebo pravé straně dle požadavku (varianta pro leváky)

- Možnost budoucího rozšíření unitu o šuplíkové moduly, které lze pevně spojit s jednotkou

- Možnost instalace elektrokoagulace do unitu, místo šuplíku

- Možnost výběru barevného provedení veškerých ploch unitu dle vzorníku v ral barvách (výběr min. z 20 barev)

Vyšetřovací stolička:

- Výběr barvy koženky dle vzorníku

- Židlička pro lékaře výškově nastavitelná s opěradlem

- Kruh na nohy

Pacientské křeslo:

- Plně elektricky polohovatelné

- 4 segmenty

- Synchronizovaná nožní část s rozkládacím schůdkem a ergonomickou opěrkou hlavy

- Možnost položení křesla do vodorovné pozice (lehátka) pomocí jednoho tlačítka

- Výškově elektricky polohovatelné min. 580 – 880 mm

- Sklápěcí opěrky na ruce odnímatelné

- Rotace křesla 360°

- Základna o průměru min. 70 cm pro maximální stabilitu

- Vysouvací podvozek pro snadný přesun křesla (v případě zasunutí křeslo stojí na podstavě)

- Ovládání křesla pomocí pedálu

- Ovládání křesla z opěradla pomocí tlačítek

- Pedál se čtyřmi tlačítky pro ovládání každého segmentu zvlášť a simultánní položení křesla

Lupenlaryngoskop rigidní:

- Rigidní lupenlaryngoskop s úhlem pohledu 90°

- Zvětšovací systém

- Pracovní délka 200 mm

- Autoklávovatelný

Mikroskop s připojením na kamerový systém:

- Kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL

- Min. 3 krokové zvětšení.

- LED zdroj světla

- Pohyblivé rameno mikroskopu s mechanickými brzdami integrované do unitu

- Integrovaný optický výstup pro připojení kamerového systému

Kamerový systém:

- USB HD kamera (kamerová jednotka integrována v kamerové hlavě) certifikovaná pro použití v medicíně s rozlišením min. 1280 x 960 pixelů

- Interface min. USB 2.0

- Software pro archivaci, diagnostiku a databázi pacientů.

- Možnost vytváření speciálních diagnostických analýz obrazu, strobokymografie, editace a popis snímků, export na síťové úložiště

- USB pedál pro akvizici fotografií

- Výměnný objektiv pro připojení rigidních i flexibilních endoskopů

- Software pro USB kameru s anti-moire filtrem pro fibroskopy, white balance s paměťovou funkcí, manuální nastavení měřícího okna k regulaci jasu, archivace, option: strobokymografie, hlasová analýza, možnost připojení mikrofonu.

- Kamerový systém musí umožňovat propojení se stroboskopem pomocí USB kabelu, záznam frekvence do obrazu a audio záznam

- Hmotnost kamerové hlavy maximálně do 115 g

PC pracovní stanice vč. ramene

- Multimediální pracovní stanice umístěná na rameni unitu

- Uhlopříčka obrazovky min. 23“

- Rozlišení minimálně full HD 1920 x 1080

- Dotykový systém ovládání

- Operační systém MS Windows

Elektrokoagulační jednotka:

- Elektrochirurgická jednotka, výstupní výkon pro řez min. 100 W, pro koagulaci min. 80 W

- generátor nejnovější generace, programovatelný, řízený procesorem (hardware řízený softwarem)

- paměť přístroje min. pro 4 programy

- zobrazení údajů nastavení prostřednictvím digitálního displeje

- optimalizovaný vnitřní uzavřený chladicí systém, který nenaruší sterilitu prostředí

- automatická regulace výstupního výkonu

- aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem

- automatické střídání aktivace jednotlivých výstupů podle použitého nástroje

- indikace chybových stavů – optická a akustická

- regulace hlasitosti indikačních signálů

- možnost připojení a kontroly duální neutrální elektrody

- standardní příslušenství pro řez a koagulaci

- konfigurovatelné zásuvky (monopolar, bipolar, neutral)

- nutná kompatibilita se stávajícím vybavením ERBE

Požadované typy řezu a koagulace:

- bipolární koagulace - 1 mód (koagulace povrchová)

- monopolární řez - 2 módy (řez běžný, řez s unikátní kvalitou hemostáze)

- monopolární koagulace - 2 módy (koagulace povrchová, koagulace hloubková)

- u všech typů řezu a koagulace možnost nastavení omezení

Servis

- Nástup na servis do 24 hodin od nahlášení

- Odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do max. 5 pracovních dní od nahlášení závady

- Záruční doba min. 36 měsíců

- BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma včetně všech úkonů potřebných a doporučených výrobcem pro spolehlivý a bezpečný provoz