Příloha č. 1 Technické parametry hlavního a záložního systému

## Technické parametry hlavního systému

| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem |
| --- | --- | --- |
| Připojení do LIS/NIS systémů nemocnice součástí dodávky. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Přístroj(e) a eventuální další potřebná technická zařízení budou umístěna do stávajících prostor bez nutnosti stavebních a technologických úprav. Součástí bude napojení na úpravnu vody a odpadů z analyzátorů. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Analyzátory musí být výkonnostně a kvalitativně vhodné pro provádění všech vyšetření s možností preferovaného zařazení a zpracování vzorků pro urgentní analýzu (statim). | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém od jednoho výrobce (pro propojení biochemického a imunochemického analyzátoru, tj. fotometrie, turbidimetrie, ISE, imunoanalýza). | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Součásti systému/moduly musí navzájem na sobě nezávislé a v případě technického problému nebo údržby jedné části/modulu bude možno využívat zbývající části/moduly. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Biochemická část (fotometrie + ISE): minimálně 1150 testů/hod fotometrie a minimálně 550 testů/h elektrolyty, počet metod na palubě min. 65 | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Imunochemická část: minimálně 200 testů/hod, počet metod na palubě min. 40 | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Práce po pacientech (random access) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Identifikace primárních zkumavek čárovými kódy | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kontinuální vkládání vzorků za provozu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Přednostní zpracování urgentních vzorků (statim) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Možnost přímého vkládání vzorků přes palubu biochemických a imunochemických analyzátorů | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Možnost co nejširšího použití různých velikostí primárních zkumavek (průměr 13-16 x výška 75-100 mm), se separačním gelem i bez gelu, značených čárovým kódem | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, jiné tělní tekutiny) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Rychlá dostupnost vzorku pro další zpracování (do 10 min) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Chlazené pozice pro reagencie, kalibrátory a kontroly | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Použití jednorázových plastových špiček pro imunochemické metody | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Automatické ředění kalibrátorů (myšleno strojové vytváření kalibrační řady) – pokud nejsou kalibrátory připraveny k použití z výroby | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| ISE jednotka – nepřímá potenciometrie, automatická kalibrace a kontroly, multisenzorová technologie na bázi čipu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Zpracování pediatrických vzorků - mrtvý objem vzorku maximálně 20 μl | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Automaticky nastavitelné předředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy s ředěním nebo „koncentrováním“ vzorku a reflexní testování | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kontrola integrity vzorku – detekce sraženiny, hladiny, malého objemu, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Detekce hladiny, bublin, správného objemu pipetované reagencie a nárazu u reagenčních pipetovacích jehel | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Schopnost automatického hodnocení vzhledu sér (hemolýza, iktericita, chylozita) pro všechny metody, a to i v případě samostatného požadavku na imunochemické vyšetření | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Chlazený reagenční prostor | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Automatická identifikace reagencií, kalibrátorů a kontrol analyzátorem | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Uchovávání kalibrátorů a kontrol na palubě v chlazených pozicích mimo prostor pro reagencie a spotřební roztoky | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby expirace na palubě, platnosti kalibrací | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Obousměrná komunikace s LIS (Stapro) v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Import definic nezávislých kontrolních vzorků | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Integrovaný SW systém kontroly kvality včetně hodnocení QC - SD, CV, Levey-Jennings grafy, Westgardova pravidla, sledování QC v reálném čase, možnost vyřazení extrémních/odlehlých hodnot, možnost přenosu výsledků kontrol do LIS nebo jiného statistického programu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol na jednotlivá vyšetření u konkrétního jednoznačně identifikovaného pacienta | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Pravidelný upgrade ovládacího software | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Doba odezvy (TAT) od vložení vzorku do vydání výsledku u všech statimových metod do 18 minut (Myšleno jako doba, od načtení BC do vydání výsledku u STATIM vyšetření - HCG, Troponin I). | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Nezávislé provádění údržby, tzn. při údržbě jedné části/modulu analytického systému zůstávají ostatní části v provozu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Česky mluvící aplikační specialista a servisní technik | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Vzdálená správa systému | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Maximální spotřeba deionizované vody biochemického modulu max. 35L/h, imunochemického max. 6L/h | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kapacita vstupního a výstupního modulu min. 420 vzorků na palubě s průchodem min. 480 vzorků/ hodinu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Upřednostnění statimových vzorků | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Postananalytické třídění vzorků vč. archivace | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Možnost dočasného uložení zkumavek pro případné retesty | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| - Minimální požadavky pro poskytování servisu: | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Poskytování servisní služby v režimu 24/7, tzn. zajišťující v urgentních případech servis 24 hodin denně, a to i mimo pracovní dny (víkendy, svátky). | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Zahájení servisního procesu nejpozději do 8 hodin od nahlášení závady a úplné odstranění závady (zprovoznění přístroje) nebo zajištění náhradního řešení nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |

## Technické parametry záložního systému

| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem |
| --- | --- | --- |
| Připojení do LIS/NIS systémů nemocnice součástí dodávky. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Použití shodných reagencií s hlavním systémem | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Přístroj(e) a eventuální další potřebná technická zařízení budou umístěna do stávajících prostor bez nutnosti stavebních a technologických úprav. Součástí bude napojení na úpravnu vody a odpadů z analyzátorů. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Samostatně stojící biochemický systém od jednoho výrobce (fotometrie, turbidimetrie, ISE). | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Biochemická část (fotometrie + ISE): minimálně 1150 testů/hod fotometrie a minimálně 550 testů/h elektrolyty, počet metod na palubě min. 65 | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Práce po pacientech (random access) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Identifikace primárních zkumavek čárovými kódy | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kontinuální vkládání vzorků za provozu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Přednostní zpracování urgentních vzorků (statim) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Možnost co nejširšího použití různých velikostí primárních zkumavek (průměr 13-16 x výška 75-100 mm), se separačním gelem i bez gelu, značených čárovým kódem | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Současné zpracování různých materiálů (sérum, plazma, moč, jiné tělní tekutiny) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| ISE jednotka – nepřímá potenciometrie, automatická kalibrace a kontroly, multisenzorová technologie na bázi čipu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Zpracování pediatrických vzorků - mrtvý objem vzorku maximálně 20 μl | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Automaticky nastavitelné předředění vzorku, opakování analýzy, opakování analýzy s ředěním nebo „koncentrováním“ vzorku a reflexní testování | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kontrola integrity vzorku – detekce sraženiny, hladiny, malého objemu, bublin a nárazu u vzorkových pipetovacích jehel | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Detekce hladiny, bublin, správného objemu pipetované reagencie a nárazu u reagenčních pipetovacích jehel | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Schopnost automatického hodnocení vzhledu sér (hemolýza, iktericita, chylozita) pro všechny metody, a to i v případě samostatného požadavku na imunochemické vyšetření | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Chlazený reagenční prostor | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Kontinuální vkládání reagencií a spotřebního materiálu bez nutnosti přerušení analýzy | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Automatické sledování množství zbývajících reagenčních testů, stability a doby expirace na palubě, platnosti kalibrací | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Obousměrná komunikace s LIS (Stapro) v reálném čase, práce s čárovými kódy u vzorků | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Import definic nezávislých kontrolních vzorků | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Integrovaný SW systém kontroly kvality včetně hodnocení QC - SD, CV, Levey-Jennings grafy, Westgardova pravidla, sledování QC v reálném čase, možnost vyřazení extrémních/odlehlých hodnot, možnost přenosu výsledků kontrol do LIS nebo jiného statistického programu | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Archivace primárních dat včetně zachování informací o použitých šaržích reagencií, kalibrátorů a kontrol na jednotlivá vyšetření u konkrétního jednoznačně identifikovaného pacienta | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Pravidelný upgrade ovládacího software | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Česky mluvící aplikační specialista a servisní technik | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Vzdálená správa systému | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Maximální spotřeba deionizované vody biochemického modulu max. 35L/h, | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| - Minimální požadavky pro poskytování servisu: |  |  |
| Poskytování servisní služby v režimu 24/7, tzn. zajišťující v urgentních případech servis 24 hodin denně, a to i mimo pracovní dny (víkendy, svátky). | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |
| Zahájení servisního procesu nejpozději do 8 hodin od nahlášení závady a úplné odstranění závady (zprovoznění přístroje) nebo zajištění náhradního řešení nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení. | [vyplní účastník] | [vyplní účastník] |

* Parametry stanovené zadavatelem jsou stanoveny jako minimální požadované. Účastníci mohou zadavateli nabídnout parametry kvalitativně vyšší.