## Technická spec.
Přístroj pro mikrochirurgii zadního a předního segmentu oka
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Parametr | Požadovaná min.hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
……………………………………………. (uveďte nabízený typ) 1 ks
Kombinovaný přístroj určený na operace na předním a zadním segmentu oka, fakoemulzifikaci a vitreoretinální chirurgii | ANO
Polohově nastavitelný a otočný monitor s barevným grafickým zobrazením parametrů a rozhraním pro dotykové ovládání, úhlopříčka min.17 palců | ANO; min 17 palců
Pumpa pracující ve vakuovém nebo průtokovém režimu s externím vzduchovým kompresorem, pracovní pohotovostní tlak min. 5,9 – 8 bar | min. 5,9 - 8 bar
Vakuový režim pumpy s rozsahem min. 0 – 650 mmHg | rozsah min 0 - 650 mmHg
Reakční čas pumpy ve vakuovém režimu v rozsahu max. 0,3 sekundy | rozsah max 0,3 sek
Možnost nastavení reakčního času pumpy ve vakuovém režimu | ANO
Rozsah aspirace v průtokovém režimu pumpy 0 – 160 cc/min. v případě peristaltické pumpy. | rozsah min 0-160 cc/min
Možnost použití infuze | ANO
Modul fakoemulzifikace - fakofragmentace, min. 5 pracovních režimů | ANO
Fako hroty v rozměrech min. 1,8 - 2,8 mm při frekvenci 40 kHz nebo 32 kHz až 43 kHz Rovné a zahnuté | ANO
Zdroj světla LED nebo xenonový | ANO
Min. 2 nezávislé rovnocenné výstupy světla s nastavitelnou intenzitou od 0 – 100 % | ANO
Redukce fototoxicity vyloučením vlnových délek v rozmezí 460-510 nm | ANO
Modul vitrektomie, High-speed vitrektom rozsah nastavení: 100-15. 000 řezů/min. | ANO
Možnost připojení vitrektomu s obousměrným ostřím, t.j. s počtem řezů 100 - 15 000 řezů/min. | ANO
Možnost nastavení samostatných, vícerých operačních programů pro jednotlivé operatéry | ANO
Programovatelný pedál pracující v různých režimech | ANO
Akustické hlášení parametrů a funkcí přístroje, možnost nastavení hlasitosti | ANO
Kombinovaná kazeta v jednorázovém oper. bal. nebo kazeta, certifikovaná na celý operační den | ANO
Jeden typ kazety pro všechny typy operačních zákroků: přední segment, zadní segment, kombinovaný zákrok nebo speciální kazeta pro operace předního segmentu a speciální kazeta pro Operace zadního segmentu | ANO
Automatické přepínání infuze na přístroji nebo pedálu | ANO
Duální irigační a infuzní linie | ANO
Možnost nezávislého ovládání irigace, aspirace a výkonu fako | ANO
Modul olej, ovládání a kontrola výměny viskózních tekutin nožním spínačem | ANO
Možnost použití vitrektomu s min. 90% konstantním aspiračním průtokem nebo vitrektomy s otevřeným aspiračním portem 50% | ANO
Modul diatermie | ANO
Možnost použití diatermické sondy 27G | ANO
Modul výměny vzduchu/ plynu | ANO
Automatická kontrola stability nitroočního tlaku | ANO
Automatická kompenzace infuzního tlaku nebo inteligentní management nitroočního tlaku během operace na základě kontinuálního vyhodnocování irigačního a aspiračního tlaku | ANO
Automatická kompenzace tlaku pro stabilitu přední komory | ANO
Modul laseru (532 nm) zabudovaný v přístroji | ANO
Integrovaný nebo samostatný laserový pedál s kumulovanou funkcí ovládání laseru a chirurgického systému bez nutnosti úpravy pedálu | ANO
Integrovaná zásuvka, mobilní přístroj na otočných antistatických kolečkách s ochranou proti přejetí kabelu, brzda vpředu i vzadu | ANO
Instrumentační stolek na pohyblivém rameni (vpravo/ vlevo, nahoru/dolů), nastavitelná výška, rotace | ANO
USB port nebo SD kartu na monitoru na import a export údajů, nastavení a softwarový upgrade | ANO
Zabudovaný tutoriál pro obsluhu přístroje autorizovaný výrobcem | ANO
Možnost připojení video overlay pro zobrazení operačních parametrů na obraze z mikroskopu | ANO
Možnost staženi souboru logfile na USB pro analýzu stavu chirurgického přístroje | ANO
fako koncovka s kabelem (handpiece) s kombinovanou funkcí pro fakoemulzifikaci a fakofragmentaci, resterilizovatelná nebo v případě nekombinované koncovky, 1 ks fako koncovky pro operace fakoemulzifikace a 1ks pro operace fakofrekmentace | ANO
Kompatabilita s fako koncovkou DORC vč. dodání 1 ks kombinované fako koncovky nebo 1 ks pro každý typ operace (viz řádek výše) nebo v případě nekompatibility fako koncovky s DORC Dodání 4 ks kombinovaných fako koncovek s kabelem kompatibilních s nabízeným přístrojem nebo v případě nekombinovaných fako koncovek, dodání 3 ks fako koncovek pro operace fakoemulzifikace a 1 ks pro operace fakofrekmentace; kompatabilních s nabízeným přístrojem | ANO
Hodnotící kritéria | ANO
Barva světla nastavitelná v krocích, od bílé barvy po žlutou barvu - váha kritéria 2 % | ANO / NE
Certifikovaná funkce automatické subretinální mikroinjektáže pomocí nožního pedálu - váha kritéria 2 % | ANO / NE
Automatická kontrola hladiny infuzního roztoku s funkcí varování při nízké hladině kapaliny - váha kritéria 1 % | ANO / NE
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".