#### říloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

#### Testování vzorků

#### „DNS 10 – Antidekubitní matrace a pacientské stolky“

| Identifikační údaje zadavatele |
| --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pasivní antidekubitní matrace

| Jednoznačné typové označení nabízené pasivní antidekubitní matrace (147 ks) |  |
| --- | --- |
| POŽADOVANÉ PARAMETRY |
| Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| Matrace - základní parametry |
| 1 | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro IV. stupeň rizika vzniku dekubity | ano |  |  |
| 2 | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost | ano |  |  |
| 3 | Nosnost min. 200 kg | min. 200 kg |  |  |
| Matrace - jádro |
| 4 | Složeno ze 3 typů pěn | ano |  |  |
| 5 | Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) | ano |  |  |
| 6 | horní vrstva | viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ | min. 85 kg/m³ |  |  |
| 7 |  | tloušťka min. 5 cm | min. 5 cm |  |  |
| 8 | spodní vrstva polyuretanová pěna o hustotě min. 45 kg/m³ | min. 45 kg/m³ |  |  |
| 9 | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) | ano |  |  |
| 10 | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | ano |  |  |
| 11 | okraje matrace vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | min. 50 kg/m³ |  |  |
| Matrace - potah |
| 12 | Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm) | ano |  | mandatorní požadavek |
| 13 | Možnost praní – pratelný | ano |  | mandatorní požadavek |
| 14 | Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu. | ano |  |  |
| 15 | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu | ano |  |  |
| 16 | Nehořlavost potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) | ano |  |  |
| 17 | Snímatelnost - snadno snímatelný | ano |  |  |
| 18 | Pružný ve všech směrech | ano |  |  |
| 19 | Zip na min. dvou sousedních stranách, překrytý s ochranou proti znečištění | ano |  |  |
| 20 | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | ano |  |  |
| 21 | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | ano |  |  |
| Matrace - rozměr |
| 22 | Matrace musí být kompatibilní s lůžky ELEGANZA 1 výrobce LINET | ano |  |  |
| 23 | Šířka a délka matrace doporučená výrobcem lůžek ELEGANZA 1 jsou šířka 86 cm; délka 200 cm | ano |  |  |
| 24 | Výška matrace min. 14 cm | ano |  |  |

| Pacientské stolky |
| --- |
| Jednoznačné typové označení nabízeného pacientského stolku (125 ks) |  |
| POŽADOVANÉ PARAMETRY |
| Parametr č. | Požadovaný parametr | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Výsledek testování |
| Stolek - základní parametry |
| 1 | Pojízdnost: pojízdný noční stolek | ano |  |  |
| 2 | Přístupnost: oboustranně přístupný | ano |  |  |
| 3 | Držák na ručníky | ano |  |  |
| 4 | Jídelní deska: plynule výškově nastavitelná s posilovací pružinou a automatickou aretací | ano |  |  |
| 5 | Zatížení jidelní desky min. 9 kg | ≥ 9 kg |  |  |
| 6 | rozměr (tolerance ± 5 cm) | výška | 90 cm |  |  |
| 7 |  | šířka | 55 cm |  |  |
| 8 |  | hloubka | 45 cm |  |  |
| 9 | Spodní skříňka: velká, s dveřmi bez zámku s min. 1 držákem na PET lahev (1,5 l) umístěném na dveře nebo místem určeným pro vložení 1,5 l lahve | ano |  |  |
| 10 | Odkládací plocha mezi zásuvkou a skříňkou (nika) | ano |  |  |
| 11 | Horní zásuvka malá s lakovanými nebo chromovanými madly a vyjímatelnými plastovými vložkami, uzamykatelná | ano |  |  |
| 12 | Vyjímatelná plastová vložka odolná vůči dezinfekcí | ano |  |  |
| 13 | Horní deska vybavena zábranami proti sesunutí předmětů z desky | ano |  |  |
| Stolek - korpus |
| 14 | Dekor modrý | ano |  |  |
| 15 | Materiál: kovový, lakovaný | ano |  |  |
| 16 | Jídelní deska je integrovaná do korpusu | ano |  |  |
| 17 | Povrch celého stolku dezinfikovatelný běžnými prostředky | ano |  |  |
| Stolek - podvozek |
| 18 | Čtyři kolečka, minimálně dvě brzditelná v diagonálním postavení | ano |  |  |
| 19 | Průměr koleček minimálně 75 mm | ≥ 75 mm |  |  |