**Stříkačka injekční sterilní pro jednorázové použití bez jehly, pro standardní použití, dvoudílná**

* materiál – polypropylen/polyethylen (bez PVC, latexu a ftalátů)
* na jedno použití, sterilní, apyrogenní
* transparentní válec – odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu
* na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být nesmyvatelná
* konus Luer bez závitu
* požadované objemy, hodnota dílků stupnice, umístění konusu Luer, prodloužený objem:

\* 2 ml – konus uložen centricky, stupnice 0,1 ml, značení do objemu 3 ml

\* 5 ml – konus uložen excentricky, stupnice 0,2 ml, značení do objemu 6 ml

\* 10 ml - konus uložen excentricky, stupnice 0,5 ml, značení do objemu 12 ml

\* 20 ml - konus uložen excentricky, stupnice 1 ml, značení do objemu 24 ml

* jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
* stříkačky musí splňovat veškeré příslušné normy
* balené po max. 100 ks
* Na obalech musí být uveden symbol certifikace včetně čísla „CE….“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, popis výrobku včetně rozměru v českém jazyce.

**Stříkačka výplachová, sterilní, pro jednorázové použití, trojdílná**

* jednorázová sterilní stříkačka s pryžovým pístem a konusem
* transparentní válec
* na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem,stupnice, musí být nesmyvatelné
* stříkačky musí mít pevně těsnící píst, který zabrání úniku roztoku
* hladký chod pístu
* katetrový konus uložený centricky, součástí balení je i luer adaptér (u pol. 06)
* praktický tvar úchopu pro snadnou manipulaci
* požadované objemy, hodnota dílků stupnice, umístění konusu Luer, prodloužený objem:

\* 50 ml – stupnice 1 ml, značení do objemu 60 ml – prodloužený objem ANO

\* 100 ml – stupnice 2 ml, značení do objemu 100 ml – prodloužený objem NE

* jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
* stříkačky musí splňovat veškeré příslušné normy
* balené po max. 100 ks
* Na obalech musí být uveden symbol certifikace včetně čísla „CE….“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, popis výrobku včetně rozměru v českém jazyce.

**Stříkačka inzulínová sterilní s jehlou, pro jednorázové použití**

* na jedno použití, sterilní s integrovanou jehlou, apyrogenní
* transparentní válec – odečítací hrana pístu musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu
* na válci musí být dobře viditelná stupnice
* stupnice musí být nesmyvatelná
* bez zbytkového objemu
* požadované objemy, velikost jehly, délka jehly, jednotky:

\* 0,5 ml – 30G, 12 mm, U-100

\* 1 ml – 30G, 12 mm, U-100

* jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
* stříkačky musí splňovat veškeré příslušné normy
* balené po max.100 ks
* Na obalech musí být uveden symbol certifikace včetně čísla „CE….“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, popis výrobku včetně rozměru v českém jazyce.

**Jehla injekční, sterilní, pro jednorázové standardní použití**

* jehly tenkostěnné, odolné proti deformaci a zlomení
* hrot jehly dostatečně ostrý – dlouhý úkos (nebolestivý vpich)
* povrch jehly hladký
* materiál jehly – nerezová ocel
* konus jehly (hlavička jehly) – z transparentně zbarveného materiálu (kontrola přítomnosti krve v konusu jehly)
* barevné označení jehel dle evropského standardu
* jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem
* jehly musí splňovat veškeré příslušné normy
* balené po max.100 ks
* Na obalech musí být uveden symbol certifikace včetně čísla „CE….“, obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, REF, popis výrobku včetně rozměru v českém jazyce.