Pumpa infúzní – 10 ks

- infuzní pumpa sestavovatelná do sestav v kombinaci s lineráními dávkovači

- rychlost dávkování : 0,1 – 1200 ml/h

- nastavitelný objem : 0,1 – 9999 ml

- nastavení limitu času : 1 min – 96 h

- přesnost dávkování : +- 5 %

- možnost podání bolusu (manuální a programovatelný)

- funkce okamžitého zastavení infuze bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje

- možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky zadaný objem a čas a další režimy (sekvenční a jiné)

- bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech

- detektor kapek nebo možnost provozu bez detektoru kapek

- detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl, včetně možnosti nastavení velikosti vzduchových bublin

- KVO režim: min. 1– 10 ml/h

- zobrazení podávaných léčiv s min. 200 předvolbami

- uživatelské nastavení limitního tlaku cca 10 – 100 kPa

- tlakové senzory (vstupní a výstupní)

- funkce automatické redukce tlaku v setu po alarmu okluze

- alarm optický i akustický na přístroji pro

- upozornění na vzduch v setu

- vybitou a slabou baterii

- vnitřní poruchu

- okluzi nad i pod pumpou

- odpojení od sítě

- pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze

- konec pauzy

- při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy, musí být automaticky zabráněno samovolnému toku tekutiny do pacienta

- provoz na akumulátor s kapacita na min. 5 h při 25 ml/h

- kompletní ovládání pomocí dotykového displeje infuzní pumpy.

- Držák pro uchycení přístroje a transport. Držák musí být odnímatelný pro snadné čištění a dezinfekci přístrojů.