Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „ULTRAZVUK PRO GYN“

Diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků gynekologie – zejména vyšetření vnitřních ženských pohlavních orgánů a oblasti malé pánve pomocí transvaginální sondy a transabdominální vyšetření s využitím konvexní sondy.

Základní minimální technická specifikace přístroje:

- přístroj nejvyšší třídy

- poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu

- obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu

- minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný

- přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu

- vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení

- dynamický rozsah systému min. 314 dB

- frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3–18 MHz

- maximální dosažitelná obrazová frekvence (frame rate) min. 882 f/s

- maximální dosažitelná hloubka 2D zobrazení min. 40 cm

- manuální STC Gain (pomocí jezdců), nikoliv jen grafický na dotykovém displeji

- plnohodnotný držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem

- držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje

- minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy

a dva „parkovací“ konektory

- hmotnost přístroje kvůli dobré manévrovatelnosti musí být do 140 kg

- 23“ plochý LCD monitor, FULL HD

- Kapacita HDD min 1 TB

- nožní spínač pro mražení obrazu a nahrávání obrázků a smyček

(volitelné option – možnost dokoupení)

- příkon přístroje by neměl překročit 900VA (ohřívání vzduchu v místnosti)

Požadovaná zobrazení (minimum):

- B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách

- B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách

- Panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě

- PW – pulzní doppler s HPRF, zobrazení rychlostí + 8 m/s až – 8 m/s

- vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler, zobrazení rychlostí + 16 m/s až – 16 m/s (volitelné option – možnost dokoupení)

- barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku - POWER doppler (ANGIO doppler)

- simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase

- přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow)

- trapezoidní zobrazení na lineárních sondách

- úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním

i triplexním barevném dopplerovském zobrazení

- simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

- rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- redukce speklí – nastavení ve více krocích

- další způsob barevného zobrazení využívající kombinace neddoplerovského a dopplerovského mapování s vysokou rozlišovací schopností

- Shear Wave a Strain elastografie (volitelné option – možnost dokoupení)

- software na vyšetření s pomocí UZ kontrastních látek (CEUS)

(volitelné option – možnost dokoupení)

- přístroj musí mít možnost budoucího dovybavení o reálnou virtuální sonografii                    (fúzi - inteligentní fúze ultrazvukového a CT/MRI/PET obrazu)

(volitelné option – možnost dokoupení)

- programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické

diagnostice

- možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin,

Vmean)

- na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý

použitý parametr - pro lepší přehlednost a orientaci lékaře

- zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného

obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou

a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji nastavitelná délka smyčky minim. 180 sec

- jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání

i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském

zobrazení)

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat

na interním HDD

- Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu

- Přístroj musí být vybaven minimálně 5 USB porty typu 2.0  na hlavní jednotce

a operačním panelu sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení

( ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod.) a jedním USB portem typu 3.0

na hlavní jednotce přístroje

- přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM

- připojení do PACS pomocí LAN konektor

Sondové vybavení:

- Elektronická konvexní sonda s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro abdominální vyšetření, frekvenční rozsah min. 1-6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů.

- transvaginalní sonda min. 2-10 MHz pro urologické , gynekologické , porodnické , chirurgické  a transvaginální aplikace, poloměr zakřivení max. 10mm, pozorovací úhel min. 200 stupňů.

Možnost dokoupení:

- lineární elektronická sonda 2-12 MHz pro vyšetření hlubokého i povrchového tepenného

a žilního systému dolních končetin, karotid, vertebrálních tepen, střevních kliček,

malých částí apod., s aktivní plochou délky do 39 mm, trapezoideální režim,

možnost steerování výseče barevného dopplera v rozsahu min. až +/-30 stupňů

- Bi-plane rektální sonda (konvex/linear) k provádění stagingu tumorů rekta a pro transperineální punkce prostaty

- elektronická radiální 360° rektální sonda pro staging tumorů rekta, frekvence 5-10 MHz. Tato sonda bude umožňovat provádění elastografie v reálném čase