Technická specifikace laparoskopické věže

Níže vymezené charakteristiky a požadavky zadavatele na zboží stejně jako hodnoty uvedené u těchto požadavků jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zboží, které bude nabízet i jiné než uvedené funkcionality, resp. lepší parametry a vlastnosti u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%. Účastníkem nabídnuté přístroje a zařízení musí splňovat níže uvedené hodnoty v maximálním rozpětí 10 % pod uvedenou nebo 10 % nad uvedenou hodnotu.

Minimální požadavky na technickou specifikaci pořizovaného přístroje:

Atestovaný (MDE) monitor, 2 ks

  - LCD technologie

  - úhlopříčka alespoň 31"

  - rozlišení obrazu min. 3840 x 2160

  - poměr stran 16:9

  - zobrazovací úhel 178° všemi směry

  - svítivost min. 450 cd/m2

  - kontrast min. 1000:1

  - obrazové funkce min. PiP, PoP

  - formát barevného podání: BT.2020 / BT.709

  - obrazové vstupy alespoň: 2x 12G-SDI, 1x Display port, 1x HDMI, 1x 3G-SDI, 1x DVI-D

  - obrazové výstupy alespoň: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI

  - funkce monitoru umožňuje přepočet vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1080 (FULL HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160 (4K)

Kamerová jednotka včetně integrovaného světelného zdroje, 1 ks

  - medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení (1920x1080p)

  - integrovaný HDTV videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

  - podpora 3čip CCD kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 1čip CCD lomené kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora 3čip CMOS kamerové hlavy bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

  - podpora HD rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice (modul, software), pouze připojení periferie

- podpora fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu

  - kompatibilita se stávající kamerovou hlavou na COS (CH-S200-XZ-EB)

  - kompatibilita se stávajícím autoklávovatelným videolaparoskopem na COS (EndoEye HD II)

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB nebo využití interní paměti (ovládání z tlačítek kamer. hlavy i endoskopu)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na kamerové hlavě

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 krocích

- volitelný poměr stran obrazu - 16:10 /16:9 /4:3 /5:4

- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite

- vnitřní paměť pro uložení až 10 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 20 údajů pacientských dat

- možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Zdroj světla

- integrovaný LED zdroj studeného světla

- LED lampa s životností min. 10.000 hodin

- výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

  - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

  - podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

Kamerová hlava pro laparoskopii, 1 ks

  - 3-čipový CMOS systém

  - režim plné HDTV

  - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta

  - podpora funkce pro fluorescenční diagnostiku ICG

  - integrovaný upínací mechanismus pro optiky

  - neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy

  - kompatibilita se stávajícím videoprocesorem na COS (OTV-S300)

  - integrovaný, neoddělitelný kabel kamerové hlavy

  - délka kabelu min. 3 m

  - ohnisková vzdálenost v minimálním rozmezí 15,9 do 31,3 mm

  - 3 programovatelná tlačítka s jednoznačným určením funkce pro ovládání funkcí kamerové jednotky i zdroje světla

- ovládání zoomu a ostření pomocí na sobě nezávislých tlačítek na kamerové hlavě

  - váha kamerové hlavy max. 295g

  - autoklávovatelný systém

Insuflační jednotka, 1 ks

- ovládání na čelním panelu pomocí intuitivního dotykového display

- volitelná velikost insuflované dutiny

- integrovaný modul předehřívání insuflačního média (CO2) před vstupem do pacienta

- informace o tlaku i průtoku, automatická kontrola a regulace k nastavené hodnotě tlaku (ochrana proti přeplnění pacienta)

- zvuková a vizualizační indikace (při neprůchodnosti insuflační hadice, nedostatečný přívod insuflačního media)

- volitelná rychlost průtoku

- průtok plynu nastavitelný v rozsahu 1–50 l/min

- nastavitelný tlak v rozsahu 1–30 mmHg

- hadice pro připojení k CO2 lahvi

- součástí dodávky jsou 2 ks resterilizovatelné insuflační hadice s předehřevem a 2 ks resterilzovatelné insuflační hadice

- 1bal/20ks insuflačních filtrů

Odsávací pumpa, 1 ks

- odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem min. 60l/min

- podtlak až 95 kPa

- umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru

Laparoskopická optika a světlovodný kabel, 3 ks

- laparoskopická optika s podporou úzkopásmového zobrazování

- průměr 10 mm

- pracovní délka min. 310 mm

- úhel pohledu 30°

- autoklávovatelná

- sterilizační kontejner pro každou optiku, vč. silikonových držáků pro uložení optiky

- světlovodný kabel průměr min. 4,25 mm a délka min. 3 m, autoklávovatelný

Přístrojový vozík (MDE), 1 ks

- izolační transformátor

- nastavitelné dvojité rameno pro LCD monitory

- zadní panel vozíku

- 4 pojízdná kolečka, libovolné z nich bržděné

- držák infuzních vaků

- držák pro kamerové hlavy

- držák odpadní nádoby

- držák CO2 láhve

- antistatická povrchová úprava

- centrální zapínání/vypínání všech nainstalovaných zařízení

Záruka a servis

záruka na přístroj min. 24 měsíců 				………………………………..

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

Cena BTK 							………………………………..

Cena BTK (včetně souvisejících nákladů) 			………………………………..

Frekvence provádění BTK 					………………………………..

Hodinová sazba práce technika (cena včetně DPH)		………………………………..

Zabezpečení servisní podpory a náhradních dílů min. 10 roků

Příloha: - Technický popis: (doloží účastník)

Technický popis nabízeného přístroje. Účastník doloží ke každému nabízenému přístroji technický list – technický popis. Součástí technického listu musí být i kalkulace nabízené ceny za nabízený přístroj v členění na jednotlivé ceníkové položky účastníka (uvedení všech dílčích položek, které tvoří součást nabízené jednotkové ceny přístroje, které účastník vede pod samostatnými ceníkovými cenami).

Stvrzuji svým podpisem, že námi nabízený přístroj(e) splňuje(í) všechny výše uvedené, specifikované parametry, funkce a výkony.

Oprávněná osoba za účastníka jednat:

- Titul, jméno, příjmení: …………………………………………	Funkce: ……………………...

- Datum:	……………………………………………….			Podpis: ………………………