Příloha č. 1 k veřejné zakázce s názvem „ULTRAZVUK PRO UROLOGII“

Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro urologii:

- rutinní vyšetřování močového traktu a břicha, povrchových tkání;

- invazivní výkony na sále;

- transrektální vyšetření a endosonografie;

- fúzní transrektální punkční biopsii prostaty.

Podrobnější specifikace:

- Mobilní přístroj - předpoklad transportu po oddělení, sále a ambulanci;

- Snadno dezinfikovatelný přístroj (použití na sále);

- Širokopásmový digitální barevný ultrazvukový přístroj vyšší třídy;

- LCD monitor, min. 19“;

- Možnost otočení monitoru  -  90° portrét/pohlednice.

- Minimálně 3 aktivní konektory pro sondy

- Dopplerovské módy - barevný doppler, výkonový doppler, pulzní s možností automatické optimalizace křivky;

- Možnost softwarové úpravy kvality a rozlišení obrazu tkání;

- Možnost zobrazení ve 2 rovinách při transrektálním vyšetření v reálném čase - simultánně;

- Zobrazení punkčního kanálu na monitoru, punkční kanál procházející šikmo tělem sondy;

- Programové vybavení pro urologii (přednastavené módy);

- Možnost vytvoření a uložení individuálních módů zobrazení.

- Archivace dat včetně záznamových smyček;

- Archivace pacientských dat na interní SSD disk, minimálně 256 GB;

- Výstup USB k připojení periferních zařízení;

- Export dat v běžných počítačových formátech/JPEG, BMP, AVI, atd.;

- Síťové připojení do informačního systému nemocnice (PACS).

- Přístroj kompatibilní s fúzním systémem – transrektální verze, instalovaný 2024 na urologickém oddělení.

Příslušenství:

Sondy

Rektální sonda musí být sterilizovatelná ponorem do tekutiny včetně konektoru. Pinless technologie.

- Abdominální sonda, minimálně 1-5 MHz včetně punkčního nástavce k provedení nefrostomií. Součástí bude jeden sterilizovatelný punkční nástavec.

- Transrektální sonda (konvex-konvex), frekvenční rozsah minimálně 3–11 MHz, s možností zobrazení ve 2 rovinách - příčná i podélná rovina v reálném čase (nutnost připojení punkčního zařízení k biopsiím, punkční kanál procházející šikmo tělem sondy pro kvalitnější odběr tkáně prostaty z periferní zóny prostaty). Punkční nástavec na transrektální sondu, punkční nástavec snadno dezinfikovatelný pro opakovaná užití.