## TS
Multidetektorový počítačový tomograf (CT) - specifikace minimálních požadavků
| Technické parametry |  | Účastník | vyplní účastník
|  |  | Výrobce CT přístroje | vyplní účastník
|  |  | Typové, obchodní a výkonostní označení | vyplní účastník
Počítačový tomograf (CT) (1 ks)
Počítačový tomograf pro potřeby radiodiagnostického oddělení: Požadován je CT systém odpovídající aktuálním moderním medicínským a diagnostickým metodám a požadavkům umožňující zajištění standardní i specializované diagnostiky s adekvátním rozsahem režimů. CT přístroj musí být vybaven nejmodernějším účinným systémem iterativní rekonstrukce a rekonstrukcí obrazu pomocí Deep learning reconstruction, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. CT přístroj musí splňovat požadavek na nejlepší možné parametry zobrazení při minimálních dávkách. Nemocnice zajišťuje komplexní péči o pacienty a je součástí národní sítě Iktových center z čehož vyplývají vysoké požadavky i na vybavení zobrazovacích technologií.
| Technická specifikace | Požadavek zadavatele | Parametr | Nabídka účastníka | [8 empty] | Nabízená cena v Kč bez DPH absolutní požadavek (účastník je povinen u všech položek uvést nabídkovou cenu)
č.p. | Gantry: |  |  |  | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
1 | Velikost otvoru gantry | min. 800 mm |  | vyplní účastník
| Ovládací tlačítka (nebo dotykový displej) pro nastavení gantry, vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Víceúčelový displej na gantry pro zobrazení minimálně základních informací o pacientovi | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Kamera integrovaná v Gantry nebo 3D stropní kamera pro automatické nastavení pacienta do izocentra před topogramem na bázi umělé inteligence ve všech osách, podle vybrané vyšetřovací oblasti a s využitím automatické detekce anatomických bodů. | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Fyzický náklon Gantry +/- 30 ° | ANO/NE | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| Kamera pro sledování pacienta | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
Detekční systém:
| Počet fyzických detektorových řad v izocentru v ose Z | min. 256 |  | vyplní účastník
| Pokrytí v ose Z při axiálním skenovacím módu pro vyšetřovací FOV 50 cm (pokrytí vztaženo k izocentru) | min. 160 mm |  | vyplní účastník
| Využitelná šíře detektoru – pokrytí v ose Z při spirálním skenovacím módu pro vyšetřovací FOV 50 cm (šíře detektoru vztažena k izocentru) | min. 80 mm |  | vyplní účastník
| Maximální šíře všech detektorových elementů v ose Z | max. 0,625 mm |  | vyplní účastník
Rentgenka:
| Tepelná kapacita anody rentgenky | min. 7,5 MHU nebo ekvivalent min.30 MHU |  | vyplní účastník
| Chladící výkon anody rentgenky | min. 1300 kHU/min |  | vyplní účastník
Generátor:
| VN generátor vysokofrekvenční typu s jmenovitým výkonem | min. 70 kW |  | vyplní účastník
Pacientský stůl:
| Maximální nosnost pacientského stolu pro skenování | min. 300 kg |  | vyplní účastník
| Rychlost posuvu stolu pro helikální sken | min. 300 mm/s |  | vyplní účastník
| Maximální skenovací rozsah | min. 2000 mm |  | vyplní účastník
| Možnost manuálního vysunutí stolu s pacientem v urgentním případě | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Posun desky CT stolu pro ideální uložení pacienta do isocentra gantry ve všech rovinách X, Y, Z (nahoru/dolů, vpravo/vlevo, dovnitř/ven) pro optimalizaci dávky a kvality vyšetření | ANO/NE | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| Nožní pedály u paty stolu k ovládání pohybu stolu minimálně ve směrech nahoru a dolů | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
Parametry pro skenování, rekonstrukci a kvalitu zobrazení:
| Nejkratší dosažitelný čas rotace 360° pro helikální skenování | max. 0,35 sec |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Rozsah volitelného napětí rentgenky pro skenování | min. 70 kV - 135 kV |  | vyplní účastník
| Rozsah volitelné hodnoty proudu rentgenky pro skenování | min. 10 mA - 600 mA |  | vyplní účastník
| Maximální dosažitelný kontinuální skenovací čas | min. 60 sec |  | vyplní účastník
| 3D automatická optimalizace mA v průběhu skenování | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| (CARE Dose4D; 3D mA Modulation; SUREExposure 3D …) |  |  | vyplní účastník
| Orgánová modulace mA v průběhu skenování (např. X-CARE; ODM; OEM, …) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta (např. CARE kV, SURE kV, kV Assist,…) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Aktivní kolimátor – nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích skenované oblasti v ose z, resp. mimo vyšetřovací pole v ose z | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Objemový mozkový dynamický perfuzní sken v rozsahu v ose Z | min. 160 mm |  | vyplní účastník
| Diagnostické FOV pro všechny požadované současně skenované detektorové řady a klinicky hodnotitelné řezy na jednu rotaci 360° | min.500 mm |  | vyplní účastník
| Obrazová rekonstrukční matrice | min. 512 pix x 512 pix |  | vyplní účastník
| Iterativní rekonstrukce CT obrazu v prostoru raw dat (jako. AIDR3D ENHANCED, ADMIRE, ASIR-V, iDOSE4) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Maximální rychlost rekonstrukce CT obrazu iterativní metodou v prostoru raw dat pro matrici 512 x 512 | min. 50 sn/s |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Rekonstrukce CT obrazu pomocí Deep Neural Network -Deep Learning Reconstruction - jako součást vyšetřovacích protokolů, automatická rekonstrukce a odesílání do PACS | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Hodnota CTDIvol při rozlišení objektu 3 mm s kontrastním rozdílem 3 HU (20 cm CATHPAN, 10 mm řez) | max 12 mGy |  | vyplní účastník
| Přídatná filtrace pro helikální nízkodávková a screeningová vyšetření k odstranění nízkoenergetických fotonů a redukci beam-hardening artefaktů (např.Sn, Ag) | ANO/NE | hodnocený, typ C | vyplní účastník
| Hodnota CTDIvol při rozlišení objektu 3 mm s kontrastním rozdílem 3 HU (20 cm CATHPAN, 10 mm řez) | max 12 mGy | hodnocený, typ B | vyplní účastník
| Maximální rychlost rekonstrukce CT obrazu iterativní metodou v prostoru rawt (AIDR3D ENHANCED, ADMIRE, ASIR-V, iDOSE4) pro matrici 512 pix x 512 píx | min. 50 sn/s | hodnocený, typ B | vyplní účastník
| Maximální dosažitelné vysokokontrastní rozlišení @ 50 % MTF (bez post kolimace za pacientem) | min. 12 Lp/cm |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
2 | CT Akviziční konzole: |  |  |  | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Minimálně 1 ks monitor LCD min. 24" pro nastavení akvizice a zobrazení snímků | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| 1x Klávesnice a myš | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Úložná kapacita Raw dat | min. 1 TB |  | vyplní účastník
| Úložná kapacita pro krátkodobou archivaci obrazových dat před odesláním do PACS | min.500 GB |  | vyplní účastník
| Ovládací software pro přípravu a řízení akvizice | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Automatické nastavení rozsahu skenování v ose Z a automatické nastavení FOV dle zvoleného protokolu a vyšetřované oblasti založená na automatické detekci orientačních anatomických bodů s pomocí nástrojů umělé inteligence | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Dedikované vyšetřovací protokoly pro dospělé a dětské pacienty | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Dedikované vyšetřovací protokoly pro low dose vyšetření | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Náhledové zobrazení vyšetření při skenování v reálném čase | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Software pro časování vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty HU (bolus tracking) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Rekonstrukční postup pro odstranění metalických artefaktů (např. MAR, SEMAR,iMAR, O-MAR ) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Plně konfigurovatelné automatické povely pro pacienta (nádech/výdech atd.) v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Základní obrazové zpracování – 2 D, MPR, MIP, minIP, 3D VRT | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Práce s RAW daty v rozsahu minimálně změna FOV, změna FC, sw pro odstranění metalických artefaktů, po provedeném vyšetření | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| NEMA XR 25 / Dose check, NEMA XR 26/ Access control, NEMA XR 29/ Dose Optimization and Management | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Minimální požadavek na DICOM – Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve, DICOM Structured Dose Report | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
3 | Nezávislé multimodalitní diagnostické portálové řešení pro 3 současně pracující uživatele a 15 připojitelných uživatelských míst:
| Multimodalitní serverový portál umožňující zpracovat data z CT, MR a dalších modalit, s Hardware dostatečného výkonu, rozsahu klientských licencí a licencí Softwarů dle požadavku uvedeného níže, který zajistí práci s daty od různých výrobců a zobrazení v diagnostické kvalitě. | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Musí umožnit rychlé a bezpečné připojení na server z pracoviště mimo nemocnici (např. z domova lékaře) při zachování plnohodnotné práce se všemi požadovanými aplikacemi bez omezení a při splnění všech požadavků na bezpečnost při nakládání s daty | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Při plném obsazení 3 současně pracujících uživatelů nesmí docházet ke zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování studií. Musí být podporována instalace software klientů na větší počet počítačů (15 a více). | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Požadované SW vybavení bude v plném rozsahu k dispozici na libovolném z nainstalovaných klientů, tj. libovolný z klientů se v libovolném okamžiku může stát jedním ze 3 požadovaných současně pracujících uživatelů využívající všechny možnosti softwaru serveru popsaného níže. | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných v nemocnici | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Export studií na CD/DVD/USB; import studií z CD/DVD/USB | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Operační paměť | min. 96 GB |  | vyplní účastník
| Kapacita úložiště | min. 2 TB |  | vyplní účastník
| Zálohování stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Základní softwarová výbava min. v rozsahu: 2D, 3D, 4D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intensity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů, SW pro automatické odstraňování kostí, DICOM Storage, Print a Query/Retrieve, Export dat v DICOM a některém standardním formátu pro prezentační účely jako je například JPG, PNG, AVI formátu. (pro 3 současně pracující uživatele) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| SW pro CT cévní analýzu min. v rozsahu: zahrnující pokročilou automatickou vaskulární analýzu se segmentací cévního řečiště, základního pojmenování, automatické vyhodnocení a kvantifikace stenóz, rekonstrukce napřímeného zobrazení lumen cév (pro 3 současně pracující uživatele) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| SW pro hodnocení parenchymu plic min v rozsahu: kvantitativní měření v diagnostice plicních onemocnění, hodnocení závažnosti emfyzému s automatickým měřením objemu plicní tkáně, automatické porovnání parametrů pravé a levé plíce, segmentace plicních laloků a trachey. Vizualizace plicní denzity v barevně rozlišené škále dle HU. (pro 3 současně pracující uživatele) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| SW pro analýzu a hodnocení plicních nodulů min. v rozsahu: vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření automatickou nebo semi automatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a s kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (%růstu, doubling time). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro vizuální porovnání. (pro 3 současně pracující uživatele) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie včetně automatické segmentace lumina střeva, 2D a 3D zobrazení, automatická tvorba Filet view a endoluminální fly-through rekonstrukce, synchronizované zobrazení ze série provedené na zádech a břiše, nástroj pro rozpoznání a odstranění zbytků stolice či tekutin (fecal tagging). Analýza lézí v lumen střeva, automatické stanovení vzdálenosti léze od rekta a od análního okraje. (pro 3 současně pracující uživatele) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Neurologický SW pro kvantitativní CT mozkovou objemovou perfuzi, v požadovaném rozsahu ose Z, s automatickou korekcí pohybu a s automatickou tvorbou přehledných perfuzních map v základních rovinách (axiální, sagitální, koronální) s distribucí infarktové a penumbrové zóny s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně, vytvořených na základě dat získaných ve všech skenovaných vrstvách. Software pro 4D DSA angiografii mozku (dynamická multifázová analýza CT angiografie mozku). (pro 3 současně pracující uživatele) . | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Fotorealistické zobrazení pro 3D a 4D rendering v reálném čase (např. Cinematic Rendering, Global Illumination, PRVR) (pro 3 současně pracující uživatele) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Zadavatel umožňuje provést i HW a SW upgrade stávajících diagnostických serverů (portálů) umístěných u zadavatele a využít tak již zakoupené licence a přístupy všech grafických modů. Základním, a nepodkročitelným minimem je naplnění cílového stavu HW a všech SW licencí popsaných výše. V případě provedení upgrade je potřeba migrace všech zakoupených licencí do nového serveru. | ANO/NE |  | vyplní účastník
4 | Injektor:
| Automatický troj pístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Možnost použití současně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| systémového spotřebního materiálu po dobu min. 24h |  |  | vyplní účastník
vyplní účastník
| Bezdrátová komunikace s ovládací konzolí v českém jazyce a ovládání injektoru ve vyšetřovně i z ovladovny | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| prostřednictvím dotykového panelu |  |  | vyplní účastník
|  | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Synchronizace s CT přístrojem |  |  | vyplní účastník
vyplní účastník
| Automatická dokumentace a připojení do PACS, Modality WorkList | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Možnost archivace protokolů v paměti | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Programovatelný průtok min. 0,1-10 ml/sec s krokem 0,1ml/sec. | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
vyplní účastník
| Vstřik kontrastní látky a fyziologického roztoku současně v různých poměrech | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
vyplní účastník
| Integrovaná čtečka čárových kódů na lahvičkách s kontrastní látkou | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
Další požadavky:
5 | Vzdálený bezpečný přístup proškolených specialistů dodavatele do akviziční konzole pro potřeby servisního zásahu a pro potřeby úprav vyšetřovacích protokolů. Vzdálené připojení pro kontrolu a školení obsluhy CT s možností online zásahu do optimalizace a nastavení vyšetření i v průběhu vyšetření (skenování). | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Pomůcky a prvky pro polohování pacienta při CT vyšetření, včetně fixačních pomůcek (minimálně v rozsahu: matrace pro pacientský stůl, podložka rukou, fixační pásy různých šířek a délek, držák hlavy, pěnové podložky a klíny, držák infuzních lahví, klínová podložka pro nohy) | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Kompletní sada pomůcek pro provádění zkoušek provozní stálosti požadovaných výrobcem – včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
6 | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou, včetně automatických povelů pro pacienta v průběhu vyšetřovacího protokolu, v českém jazyce | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
7 | V případě potřeby bude pro nově instalovanou technologii dodána klimatizace prostor vyšetřovny a ovladovny s dostatečným odpovídajícím výkonem, včetně instalace, stavebních a dokončovacích činností potřebných k její instalaci. Chladící výkon instalované klimatizace je 12kW | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
8 | V případě potřeby bude pro nově instalovanou technologii dodán rozvaděč el energie včetně odpovídajícího vyzbrojení, pro připojení CT | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
9 | Police a skříňky pro uložení pomůcek a prvků pro polohování pacienta: | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| - sřínka regálová s policemi, rozměrů 100x50x200cm (DxŠxV), desky v dekoru Kronospan, 8431 SN Dub Nagano, tlouštky 18mm - včetně zadní strany regálu, sokl v dekoru nerez broušený |  |  | vyplní účastník
| - pracovní linka, vel.218,5x50,5x83cm (DxŠxV), v kombinaci dvířková skříňka a skříňka se šuplíky, v dekoru bílý, Kronospan 8685 BS, tloušťky 18mm, úchytky typu TULIP Recife 192 imitace nerezi, pracovní deska 8685 RS sněhově bílá tloušťky 38mm, sokl v dekoru nerez broušený |  |  | vyplní účastník
10 | 4 podsvícené led stropní dlaždice zabudované do stávajícího stropního podhledu umístěné nad gantry CT | Požadavek je absolutní, musí být splněn*
11 | Příprava stávajícího prostředí |  |  | vyplní účastník
| Dodávka kotevních prvků, propojovacích kanálků, potřebných rámů a dalšího příslušenství nutného pro instalaci všech prvků obsažených v nabídce. Vše včetně istalace, stavební přípravy a dokončovacích prací. | Požadavek je absolutní, musí být splněn* |  | vyplní účastník
| Nutné úpravy stávajícího prostředí (stavební a jiné) | ano |  | vyplní účastník
12 | Následný pozáruční servis na 72 měsíců. V rámci záručního i pozáručního servisu bude při uvolnění nové verze softwaru proveden automatický upgrade či update softwaru. | ano |  | vyplní účastník | nabízená cena s DPH | vyplní uchazeč | nabízená cena bez DPH | vyplní uchazeč | Výrobce | vyplní uchazeč | Název nabízené technologie | vyplní uchazeč
| Celková Nabídková cena v Kč bez DPH (tato cena musí souhlasit s Celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou účastníkem ve Formuláři nabídky Svazek č.2 ZD) | [11 empty] | 0
V ……………….……….…… dne ……….….…………….
…………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

## Hodnocení
VYMEZENÍ KRITÉRIA „TECHNICKÉ PARAMETRY“
V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technické parametry“ bude hodnocena a
posuzována technická a kvalitativní úroveň nabízeného přístroje MR.
Pro hodnocení kritéria „Technické parametry“ bude zadavatelem použita příloha č. 3
- Technická specifikace a požadavky na magnetickou rezonanci vč. příslušenství (viz
příloha č. 3) doplněná dodavatelem o zadavatelem požadované údaje,
pokud je v této příloze v příslušném řádku sloupce „parametr“ uvedeno označení
„hodnocené, typ B“ resp. „hodnocené, typ C“ jedná se o hodnotící kritérium.
Podrobněji viz následující body tohoto článku.
EKONOMICKÁ VÝHODNOST PODLE VZTAHU CENA –
KVALITA
V rámci veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky hodnocena podle vztahu
cena – kvalita. Nabídky budou nejprve vyhodnoceny podle absolutní hodnoty
nabídkové ceny bez DPH od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou získá 100 bodů a každá další nabídka pak takový počet bodů,
který odpovídá vzorci:
100 x NN/HN, kde
NN je nejnižší nabídková cena
HN je nabídková cena hodnocené nabídky
Kvalita je pak vyjádřena předem vymezenými technickými parametry nabízeného
přístroje MR (vč. cívek). Tyto parametry jsou v příloze č. 3 označeny žlutě,
minimální (označení „hodnocené, typ B“) nebo volitelné (označení „hodnocené, typ
C“).
Parametry označené „hodnocené, typ B“ budou hodnoceny tak, že nabídka
s maximální hodnotou hodnoceného parametru získá 1 bod a každá další nabídka
pak získá v daném parametru bodovou hodnotu podle vzorce
HP/NP, kde
NP je maximální (nejvyšší) nabízená hodnota parametru
HP je hodnota parametru hodnocené nabídky
Parametry označené „hodnocené, typ C“ budou hodnoceny tak, že nabídka, u níž
nabízený parametr vykazuje vlastnost požadovanou zadávacími podmínkami, získá
1 bod a nabídka, u níž nabízený parametr nevykazuje vlastnost požadovanou
zadávacími podmínkami, získá 0 bodů.
Všechny získané body ve všech hodnocených parametrech budou sečteny a
nabídka, která získá nejvyšší součet počtu bodů, obdrží pro účely hodnocení v tomto
dílčím kritériu 100 bodů a každá další nabídka získá takový počet hodnotících bodů,
který odpovídá vzorci:
100 x HB/NB, kde
NB je maximálně získaný (nejvyšší) počet bodů
HB je počet bodů získaných hodnocenou nabídkou
Poznámka:
Výsledné body budou v každém dílčím hodnoceném parametru zaokrouhleny na dvě
desetinná místa podle matematických zásad (číslovka 5 zaokrouhluje nahoru).
METODA HODNOCENÍ
Metoda hodnocení je stanovena následovně:
Hodnocení ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny
Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez
DPH od nejnižší po nejvyšší a ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Hodnocení ekonomické výhodnosti podle vztahu cena – kvalita
Výsledné body v hodnotícím kritériu „Technické parametry“ budou tvořeny
součtem bodů získaných v podkritériu „hodnocené, typ B“ + „hodnocené,
typ C“, jejichž součet dále bude násoben vahou kritéria (indexem
odpovídajícím váze kritéria). Nabídka s nejvyšším součtem bodů z obou
kritérií hodnocení je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.
VÁHA KRITÉRIA
U každého kritéria vstupujícího do hodnocení je uvedena jeho váha, která bude pro
účely hodnocení převedena na index odpovídající zvolené váze kritéria (např. váha
70% bude převedena na index 0,70)
POSOUZENÍ NABÍDEK
Posouzení nabídek proběhne až po hodnocení nabídek. Nejprve budou nabídky
vyhodnoceny podle kritérií hodnocení a poté provede ustavená komise posouzení
nabídky vybraného účastníka zadávacího řízení (toho, jehož nabídka bude po
provedeném hodnocení umístěna na prvním pořadí) z hlediska splnění podmínek
účasti, z hlediska splnění zadávacích podmínek, z hlediska mimořádně nízké
nabídkové ceny. Pokud zadavatel shledá v nabídce rozpory proti stanoveným
podmínkám, vyžádá si jejich objasnění, popřípadě doplnění. K objasnění či doplnění
nabídky poskytne komise účastníkovi zadávacího řízení přiměřenou lhůtu podle
povahy žádosti zadavatele. Pokud účastník zadávacího řízení na žádost zadavatel
ve stanovené lhůtě neodpoví, může být ze zadávacího řízení vyloučen. To platí i v
případě, pokud objasnění či doplnění nabídky obsahuje nesprávné či neúplné údaje
nebo doklady.