##### Nemocnice Vyškov - rekonstrukce a přístavba hlavního traktu

IV. etapa - rekonstrukce gynekologických operačních sálů

Úvod

Technologický projekt pro stavební povolení řeší rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží gynekologicko - porodního oddělení.

V 1. N. P. bude v části porodní rekonstruován sléhací nadstandardní box, příjem  na porodní oddělení, sklad steril. materiálu, čistící místnost, čajová kuchyňka

a zákrokový sál.

V části ambulantní je řešena příjmová vyšetřovna, kolposkopie s ultrazvukem  a urografii.

V 2. N. P. je řešeno uzavřené oddělení dvou operačních a jednoho zákrokového sálu, včetně příslušného zázemí přípravny, dospávání, lokální sterilizace s umývárnou, skladů materiálu, protokolu a DMZ. Součástí projektu je také vstupní část s překládacím prostorem, šatnami a filtry personálu.

## Technologické a personální toky

Pohyb pacientek a personálu.

Pacientky, případný doprovod i personál bude vstupovat na porodní oddělení  z prostoru výtahové haly přes příjmové pracoviště. Na příjem navazuje šatna otců.   K dispozici je také WC s předsíňkou.

Vstup do ambulantní části je pro personál i pacientky také společný. Součástí společné čekárny je hygienický box s umyvadlem, klozet. mísou a bidetem. V ambul. vyšetřovnách budou mít pacientky k dispozici svlékací boxy. V případě urografie v rámci vyšetření i WC.

Do uzavřeného operačního traktu vstupuje mobilní pacientka přes filtr pro chodící, případně je přivážena na vozíku - lůžku přes překládací místnost. Vzhledem k tomu, že některé pacientky nebudou po provedené operaci překládány, není možné dispozičně rozdělit filtr ( např. soklem nebo polopříčkou ) na část příjezdovou a odjezdovou. Proto bude nutné v překládání - filtru instalovat dekontaminační antibakteriologickou podlahovou krytinu. Tento materiál nám zabrání přenášení prachu a mikroskopických částic na podrážkách bot a pojezdových kolečkách vozíků. V případě vnášení hrubých nečistot do filtru je třeba předsadit před filtr rošt pro zachytávání těchto nečistot. Ve filtru je také třeba řešit na straně šaten vestavnou policovou skříň. Personál vstupuje na oddělení přes dělené šatny a filtry muži - ženy. Jejich součástí jsou dále WC a umývárny s umyvadly a sprchami.

Tok materiálu.

Veškerý materiál pro operační sály bude přivážen hlavním a také jediným vstupem. Ve filtru bude přeložen a potom ukládán v příručních skladech.

Balený odpad odchází z oddělení stejnou cestou a manipulace s ním musí splňovat příslušné hygienické normy.

Stejnou cestou bude také odvážen do centrální sterilizace vratný kontaminovaný materiál a nástroje. S ohledem na to, že ne všechen materiál pro sály bude převážen do centrální sterilizace, bude jeho určitá část upravována přímo na oddělení v čistící místnosti a lokální sterilizaci.

Technologické vybavení

Mobilní vybavení

Vybavení rekonstruovaných oddělení mobilním zařízením a nábytkem bude odpovídat požadavkům zdravotní pojišťovny na vybavení. Pro napojení přístrojů je navržen dostatečný počet el. zásuvek rozlišených podle důležitosti. Jednotlivé druhy med. plynů a počty ukončovacích prvků byly odsouhlaseny konzultantem akce.

Pevně instalované vybavení

V 1. N. P. v porodním oddělení bude pevně kotveno svítidlo ve sléhacím nadstandardním boxu. Svítidlo bude umístěno nad porodním lůžkem, ale uchyceno bude do boční stěny. Konstrukci příčky je nutno v místě uchycení vyztužit. Stěny v přípravně porodního boxu budou obloženy vestavnými skříněmi. Vana bude dle požadavku uživatele obchodná ze tří stran a nebude sloužit jako porodní, ale pouze jako relaxační.

V příjmové vyšetřovně v ambulantní části bude pevně kotvena stropní lampa s policovým nástavcem pro koagulaci. Stropní kotvící deska bude pro případnou instalaci svítidla osazena i v urografii.

V kolposkopii bude propojen kolposkop a sonograf propojen  s počítačem a dále s monitorem umístěným nad lehátkem pacientky. V urografii bude také provedeno zatrubkování z boxu WC na pracoviště vyšetřovny s počítačem.

Na zákrokovém sále bude nutné připravit příslušné instalace a kotvení pro dva stropní tubusy a dvouramenné operační stropní svítidlo. Do stropního závěsu bude přiveden kyslík a oxid dusný. Dle požadavku uživatele bude čajová kuchyňka zaměněna za místnost úklidu a ta spojena s čistící místností. Bude zde instalován vylévák s velkým a malým dřezem.

Náročnou instalační připravenost na 2. N. P. bude vyžadovat technologie na operačních sálech a sále zákrokovém. Instalace a stropní kotvení zde budou vyžadovat operační svítidla a stropní závěsy s ukončovacími prvky medicinálních plynů a ostatních požadovaných medií. Na sálech budou dle požadavku uživatele řešeny stavbou nerezové odkládací police šířky cca 600 mm. Světlá výška police min.  900 mm - umožňuje případné zajetí s pojízdnými stolky. Dle požadavku uživatele budou na operačních sálech germicidní zářiče v prostoru operačního stolu, zapuštěné do podhledů sálů. Elektrické připojení je nutné vést přes součtové hodiny, které zaznamenají počet provozních hodin a určí případnou výměnu trubic. Vypínač a součtové hodiny umístěte u dveří sálu ze strany chodby.

Pooperační místnost - dospávání bude vybavena nástěnnými rampami s med. plyny a el. zásuvkami. Rampu, která je na straně pozorovacího okna  bude možno, dle vyjádření dodavatele zařízení, ukotvit pod parapetem tohoto okna. Pozorovací okno z chodby do pooperační místnosti bylo dle požadavku uživatele rozšířeno.

Instalační připravenost bude vyžadovat v místnosti sub-sterilizace parní rychlosterilizátor. Rychlosterilizátor je vybaven vlastním vyvíječem páry. Stolní horkovzdušné sterilizátory, případně malý stolní autokláv budou připojeny na samostatně jištěné el. zásuvky. Stolní sterilizátory budou umístěny pod pracovní deskou stolu. Na stole budou vaničky se cydexovou studenou sterilizací. Nad nimi je požadována digestoř. Digestoř je záležitostí stavby. V místnosti sterilizace je důležité, aby specialista - vzduchař počítal při odvětrání místnosti také s teplem vysálaným parním sterilizátorem a sterilizátory horkovzdušnými. Při souběhu sterilizátorů celkem cca 2,2 kW. Upozorňujeme na instalační přípravenost pro antistatické podlahoviny zákrokového sálu, operačních sálů, přípravy před operací a dospávání.

Prokládací okno s protizávažím, mezi sterilizací a čistící místností, bude záležitostí stavby. V čistící místnosti bude dále nástěnný destilátor vody a stolní ultrazvuková myčka,  kterou je nutné umístit tak, aby mohla být vypouštěna přímo do odpadu dřezů.

Všeobecně

Zatížení stropních závěsů je popsáno na hlavních plánech. S rozvodem centrálního vakua se v objektu neuvažuje. Uživatelem není požadováno.	 V projektu také nebudou automat. myčky nástrojů. Dle vyjádření konzultanta budou lokální umývárny činnost CS pouze doplňovat a úprava některých materiálů v myčkách by byla zdlouhavá. Součástí projektu není jak telefonní, tak počítačová síť. Označení symbolu PC v hlavních výkresech slouží pouze jako orientační. Pro specialistu slaboproudaře je to však závazný požadavek na počet vývodů počítačové a telefonní sítě.

Nároky na připojovací média

Nároky na požadovaná média v jednotlivých místnostech jsou zapracovány do tabulky energií a stavebních úprav. K tabulce jsou přiloženy vysvětlivky jednotlivých použitých symbolů.

- Výpis norem, předpisů a směrnic se vztahem ke zdravotnickým stavbám

Informativně jsou uvedeny i normy, předpisy a směrnice s ukončenou platností, používané jako nezávazné do doby platnosti norem a předpisů nových.

Vyhl. č.440/2000 Sb.	Vyhláška MZ z 6.12.2000

Vyhl. č. 49/1993 Sb.	Vyhl. o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, doplněná vyhl.51/1995 Sb.

ČSN 33 20 00 - 3		Elektrické rozvody a vnější vlivy

ČSN 33 21 40		Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

ČSN 34 10 10	Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 33 20 00		Elektrická zařízení – stanovení základních charakteristik

ČSN 36 00 82		Umělé osvětlení ve zdravotnických zařízeních

ČSN 73 05 00		Denní osvětlení

ČSN 73 66 60 		Vnitřní rozvody vody

ČSN 73 67 60, ČSN 73 67 09 Vnitřní rozvody kanalizace

ČSN 38 64 60		Rozvody propan-butanu

ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 34 Požární bezpečnost staveb

ČSN EN 737-3		Potrubní rozvody medicinálních plynů

Zákon č. 18/97 Sb. 		O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Vyhl. č.184/97 Sb.		O požadavcích na zajištění radiační ochrany

V Brně:			říjen   2004

Vypracoval:			ing.  Jan Biloš