## Gyn-por
Název akce |  | Gyn - por oddělení nemocnice Vyškov | [17 empty] | Tabulka nároků energií a stav. úprav | [17 empty] | List |  |  | 1
Číslo zakázky |  | 2004 - 05 | [15 empty] | pro projekt technologického zařízení zdravotnických staveb | [19 empty] | Listů |  |  | 1
Vypracoval |  | ing. Biloš |  |  | Dne: |  | říjen 2004
Dislokace |  | Pára |  | S voda |  |  | T voda |  |  | Demi voda |  |  |  | Elektřina kVA |  |  |  |  | Sanit. technika |  |  |  |  | Jiné rozvody |  | Vzduchotech. | [7 empty] | Stavební úpravy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |  | 39 |  | 40 | 41
|  |  |  | u strojů |  |  | u strojů
|  |  | spotř |  |  | poč. |  |  | poč. |  |  | pev. | pev. | poč. | přík. | poč. | přík. |  | umy- | [6 empty] | vým. | od |  |  | po |  |  | spec | zate- | max. | trans
míst. |  | tlak | kg/ | poč. | spotř | dal. | poč. | spotř | dal. | poč. | spotř | 230V | 400V | zás. | na 1f | zás. | na 3f |  | va- |  | výle- | nám. |  |  | poč. | X/ | větrá | druh | stě- | dla |  | isola | omí- | mně- | váha | prů- |  | ČSN |  |  | ČSN | ČSN
č. | název místnosti | Mpa | hod | výt. | l/hod | výt. | výt. | l/hod | výt. | výv. | l/hod | instl. | instl. | 1f | zás. | 3f | zás. | jiné | dlo | dřez | vák | kód | gulle | druh | výv. | hod | ní | ventl. | ny | ha | strop | ce | tka | ní | stroj | chod | jiné | 332140 |  |  | 332000-3 | 332140
[38 empty] | GE | E1 | E2
1. NP
104 | Příjmová vyšetřovna |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 17 | 4.5 |  |  |  | SK | SK |  |  |  | o | 1 | [8 empty] | Z |  |  | O-za linkou |  |  |  |  | 2
105 | Kolposkopie |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 12 | 3.2 |  |  |  | SK | SK |  |  |  | o | 1 | [8 empty] | Z |  |  | O-za linkou |  |  |  |  | 4
106 | Urografie |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 13 | 3.4 |  |  |  | SK | SK |  |  |  | o | 1 | [8 empty] | Z |  |  | O-za linkou |  |  |  |  | 4
108 | Zákrokový sál | [12 empty] | 28 | 0.5 | [8 empty] | o,t, N2O | 2 |  |  | K | O | A |  |  |  | Z |  |  | odtah vydechovaných plynů | 2.6 | 1.5 | 0.6 |  | 20
109 | Sklad | [12 empty] | 1
110 | Velín | [12 empty] | 7 | 2.5
116 | Šatna | [12 empty] | 1
117 | Příjem | [12 empty] | 11 | 2.9 | [18 empty] | Z | [7 empty] | 2
124 | Sléhací box |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.1 |  | 9 | 2.4 |  |  |  | SK |  |  |  |  | o, N2O | 1 |  |  |  | O | A |  |  |  | Z |  |  |  | 1.5 |  | 0.1 |  | 15
130 | Čistící místnost |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 10 |  |  | 3 | 1.8 |  |  |  |  | N | F |  |  | t | 1 |  |  |  | O
131 | Umývárna lékařů |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | [9 empty] | L | [9 empty] | O | [7 empty] | O-do výšky zárubně |  |  |  |  | 13
2. NP
201 | Šatna ženy | [12 empty] | 1
204 | Čistý filtr | [12 empty] | 1
205 | Nečistý filtr | [12 empty] | 1
207 | Šatna ženy | [12 empty] | 1
210 | Čistý filtr | [12 empty] | 1
211 | Nečistý filtr | [12 empty] | 1
212 | Denní místnost |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 8 | 3.5 | [21 empty] | O-za linkou
213 | Protokoly | [12 empty] | 17 | 3.2
214 | Sklad zdrav mater | [12 empty] | 1
215 | Čistící místnost |  |  | 1 | 100 | 2 |  |  | 2 | 2 | 50 | 4.5 |  | 7 | 5.6 |  |  |  | SK | N |  |  |  | t | 1 |  |  |  | O
216 | Sub-sterilizace |  |  | 1 | 50 | 1 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 15,6 | 5 | 5.8 |  |  |  | SK | [7 empty] | L |  | O | [7 empty] | Odpadní voda 100°C
218 | Úklid |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SK | F | [7 empty] | O
219 | Sklad | [12 empty] | 1
221 | Zákrokový sál |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0.2 |  | 34 | 0.5 |  |  |  | SK | SK |  |  |  | o,t, N2O, CO2 | 2 |  |  | K | O | A | [6 empty] | odtah vydechovaných plynů | 2.6 | 1.5 | 0.6 |  | 20
222 | Operační sál | [10 empty] | 0.2 |  | 48 | 0.8 | [8 empty] | o,t, N2O, CO2 | 2 |  |  | K | O | A | [6 empty] | odtah vydechovaných plynů | 4.5 | 2.2 | 0.6 |  | 21
223 | Umývárna lékařů |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | [9 empty] | L | [8 empty] | K | O
224 | Sklad ster. mater. | [12 empty] | 2 | 0.5 | [10 empty] | 90 |  | O
225 | Operační sál | [10 empty] | 0.2 |  | 48 | 0.8 | [8 empty] | o,t, N2O, CO2 | 2 |  |  | K | O | A | [6 empty] | odtah vydechovaných plynů | 4.5 | 2.2 | 0.6 |  | 21
226 | Sklad kontejnerů | [12 empty] | 2 | 0.5
231 | Pacientky po operaci |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 20 | 2.5 |  |  |  |  | SK |  |  |  | o,t | 2 |  |  | K | O | A |  |  |  | Z |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 18
232 | Příprava před operací |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | 2.5 |  |  |  |  | SK |  |  |  | o | 2 |  |  | K | O | A |  |  |  | Z |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 17
233 | Depo lehátek |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 0.6 |  |  |  | SK | SK | [16 empty] | O-za linkou
235 | Pacientky pro zákroky | [12 empty] | 3 | 0.6 | [18 empty] | Z
237 | Šatna | [12 empty] | 1
239 | Překládání pacientů | [27 empty] | Bakteriostatická podlahovina