## Servis
Servis
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Záruční doba min. 24 měsíců od dne instalace. Účastník může nabídnout vyšší. | … měsíců
2. | Zajištění každoročního zaškolení technika na provádění BTK u uvedených lůžek po dobu 10 let. | ….
3. | Technická podpora a dostupnost náhradních dílů na uvedená lůžka po dobu minimálně 10 let. | …
4. | Veškeré výrobky kterých se to týká, nesmějí mít lhůtu k provádění BTK kratší než 1 rok. | ….

## Lůžko standardní
Lůžko standardní 85 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) | … cm x … cm
2. | Bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg | …kg
Ložná plocha
3. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
4. | Elektricky polohovatelná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | …
5. | Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost | …
6. | Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nebo jiný vhodný materiál) | …
7. | Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta | …
8. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm | …
9. | Náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | …
10. | Mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR | …
11. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
12. | Dolní úvrať el. nastav., max. 30 cm | … cm
13. | Horní úvrať el. nastav., min. 75 cm | … cm
Postranice
14. | Hliníkové (nebo jiného lehkého kovu), dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40cm | …
Čela lůžka
15. | Hliníková čela (nebo jiného lehkého kovu), výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | …
16. | Dekor lůžka dle požadavku organizace | …
Podvozek
17. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
18. | Průměr koleček min. 125 mm, dvojitá s centrálním ovládáním brzd | … mm
Hrazda
19. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
20. | Nosnost min. 75 kg | … kg
Ovladač lůžka
21. | Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další) | …
22. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
23. | Podsvětlený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka | …
Další parametry
24. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | …
25. | Ochranná kolečka v rozích lůžka | …
26. | Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel | …
27. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
28. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
29. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
30. | Univerzální lišty a držáky na příslušenství | …
| Příslušenství | …
31. | Hrazda + madlo | …
32. | Držák na bažanta | …
33. | Infuzní stojan | …

## Lůžko pro intenzivní péči
Lůžko pro intenzivní péči 15 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varinta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm
2. | Vnější rozměry max. 218 x 102/(+ -3cm) | …cm
3. | Bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg | … kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
5. | Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru | Polohovatelnost: …°
6. | Laterální náklon minimálně ±15° pomocí elektromotoru | Polohovatelnost: …°
7. | Mechanické spouštění zádového dílu (CPR) | …
8. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru | … cm
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
9. | Dolní úvrať el. nastav., max. 45 cm | … cm
10. | Horní úvrať el. nastav., min. 75 cm | … cm
Postranice
11. | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici | …
12. | Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 40cm nad ložnou plochou | …
Čela lůžka
13. | Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení | …
14. | Dekor lůžka dle požadavku organizace | …
Podvozek
15. | Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování | …
16. | Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm | … mm
17. | Funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, automatická brzda | …
18. | Ochranná kolečka v rozích lůžka | …
Hrazda
19. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
20. | Hrazda s madlem navíjecím | …
Ovladač lůžka
21. | Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) | …
22. | Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice | …
23. | V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | …
24. | Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | …
Další parametry
25. | Vážící systém metrologicky ověřitelný (pracovní měřidlo stanovené dle zák. 505/1990 Sb.) | …
26. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | …
27. | Univerzální lišty a držáky na příslušenství | …
28. | Držáky na infuzní stojan a hrazdu | …
29. | Potenciálové propojení | …
30. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
31. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
32. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
Příslušenství
33. | Infuzní stojan | …
34. | Držák na bažanta | …
35. | Držák kyslíkové lahve | …

## Noční stolek
Noční stolek s jídelní deskou 100 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Noční stolek - konstrukce kovová, snadno dezinfikovatelná, lakovaná rozměr 85 cm x 50 cm x 50 cm (+/- 5 %) | …
2. | Oboustranně přístupný pacientský stolek | …
3. | Zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky | …
4. | Malá horní zásuvka se zámkem
5. | Odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika)
6. | Velká spodní skříňka se zámkem a držákem na PET lahve (1,5 l) | …
7. | Kolečka min. dvě brzditelná rozměru min. 75 mm | …
8. | Jídelní deska výškově stavitelná s posilujícím mechanismem a automatickou aretací | …
9. | Možnost volby barevného provedení horní desky, čel šuplíků a dvířek stolku dle požadavku organizace | …

## Antidekubitní matrace k lůžku
Antidekubitní matrace k lůžku pro intenzivní péči 3 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
Matrace
1. | Systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů | …
2. | Kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován) | …
3. | Ovládání matrace z ovladače lůžka | …
4. | Mód konstatně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transporní mód | …
5. | Automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min. | …
6. | Provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti | …
7. | Nosnost 250 kg | …

## Matrace pro stadardní l
Matrace pro stadardní lůžka 85 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
3. | Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech | …
4. | horní vrstva matrace z vysoce elastické pěny min. 5 cm - 52 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m³ | …
6. | Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | …
7. | Nehořlavost pěn vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | …
Potah
8. | S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) | …
9. | Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu | …
10. | Zip musí být umístěn na min. na dvou sousedních stranách matrace, krytý lemem proti zatečení | …
11. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
Rozměr
12. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu 85 ks | …
13. | Výška matrace min. 14 cm | … cm

## Matrace pro lůžka
Matrace pro lůžka intenzivní péče 12 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech | …
4. | Horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m³ tloušťky minimálně 5 cm | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m³ | …
6. | Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | …
7. | Nehořlavost pěn vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | …
Potah
8. | S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) | …
9. | Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu | …
10. | Zip musí být umístěn na min. na dvou sousedních stranách matrace, krytý lemem proti zatečení | …
11. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
Rozměr
12. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek | …
13. | Výška matrace min. 14 cm | … cm