- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky

- Testování vzorků

- „DNS 13 – Lůžka, matrace a stolky“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace |
| Sídlo: | U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav |
| IČO: | 00390780 |
| Zastoupena: | Ing. Petrem Baťkou, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určenému k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro každý typ lůžka, matrace a stolku dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Lůžko standardní 85 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |  |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE | Výsledek testování |  |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm) | … cm x … cm |  |  |
| 2. | Bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg | …kg |  |  |
|  | Ložná plocha |  |  |  |
| 3. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |  |  |
| 4. | Elektricky polohovatelná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | … |  |  |
| 5. | Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost | … |  |  |
| 6. | Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nebo jiný vhodný materiál) | … |  |  |
| 7. | Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta | … |  |  |
| 8. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm | … |  |  |
| 9. | Náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | … |  |  |
| 10. | Mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR | … |  |  |
| 11. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz |  |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |  |  |
| 12. | Dolní úvrať el. nastav., max. 30 cm | … cm |  |  |
| 13. | Horní úvrať el. nastav., min. 75 cm | … cm |  |  |
|  | Postranice |  |  |  |
| 14. | Hliníkové (nebo jiného lehkého kovu), dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40cm | … |  |  |
|  | Čela lůžka |  |  |  |
| 15. | Hliníková čela (nebo jiného lehkého kovu), výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | … |  |  |
| 16. | Dekor lůžka dle požadavku organizace | … |  |  |
|  | Podvozek |  |  |  |
| 17. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |  |  |
| 18. | Průměr koleček min. 125 mm, dvojitá s centrálním ovládáním brzd | … mm |  |  |
|  | Hrazda |  |  |  |
| 19. | Povrch: lakovaný | Povrch: … |  |  |
| 20. | Nosnost min. 75 kg | … kg |  |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |  |
| 21. | Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další) | … |  |  |
| 22. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | … |  |  |
| 23. | Podsvětlený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka | … |  |  |
|  | Další parametry |  |  |  |
| 24. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | … |  |  |
| 25. | Ochranná kolečka v rozích lůžka | … |  |  |
| 26. | Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel | … |  |  |
| 27. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |  |  |
| 28. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |  |  |
| 29. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |  |  |
| 30. | Univerzální lišty a držáky na příslušenství | … |  |  |
|  | Příslušenství | … |  |  |
| 31. | Hrazda + madlo | … |  |  |
| 32. | Držák na bažanta | … |  |  |
| 33. | Infuzní stojan | … |  |  |

| Lůžko pro intenzivní péči 15 ks |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |  |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE | Výsledek testování |  |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm |  |  |  |
| 2. | Vnější rozměry max. 218 x 102/(+ -3cm) | …cm |  |  |
| 3. | Bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg | … kg |  |  |
|  | Ložná plocha |  |  |  |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |  |  |
| 5. | Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru | Polohovatelnost: …° |  |  |
| 6. | Laterální náklon minimálně ±15° pomocí elektromotoru | Polohovatelnost: …° |  |  |
| 7. | Mechanické spouštění zádového dílu (CPR) | … |  |  |
| 8. | Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru | … cm |  |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |  |  |
| 9. | Dolní úvrať el. nastav., max. 45 cm | … cm |  |  |
| 10. | Horní úvrať el. nastav., min. 75 cm | … cm |  |  |
|  | Postranice |  |  |  |
| 11. | Integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici | … |  |  |
| 12. | Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 40cm nad ložnou plochou | … |  |  |
|  | Čela lůžka |  |  |  |
| 13. | Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení | … |  |  |
| 14. | Dekor lůžka dle požadavku organizace | … |  |  |
|  | Podvozek |  |  |  |
| 15. | Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování | … |  |  |
| 16. | Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm | … mm |  |  |
| 17. | Funkce pro minimalizaci rizika pádu pacienta z nezabržděného lůžka, automatická brzda | … |  |  |
| 18. | Ochranná kolečka v rozích lůžka | … |  |  |
|  | Hrazda |  |  |  |
| 19. | Povrch: lakovaný | Povrch: … |  |  |
| 20. | Hrazda s madlem navíjecím | … |  |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |  |
| 21. | Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) | … |  |  |
| 22. | Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice | … |  |  |
| 23. | V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | … |  |  |
| 24. | Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování | … |  |  |
|  | Další parametry |  |  |  |
| 25. | Vážící systém metrologicky ověřitelný (pracovní měřidlo stanovené dle zák. 505/1990 Sb.) | … |  |  |
| 26. | Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti | … |  |  |
| 27. | Univerzální lišty a držáky na příslušenství | … |  |  |
| 28. | Držáky na infuzní stojan a hrazdu | … |  |  |
| 29. | Potenciálové propojení | … |  |  |
| 30. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |  |  |
| 31. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |  |  |
| 32. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |  |  |
|  | Příslušenství |  |  |  |
| 33. | Infuzní stojan | … |  |  |
| 34. | Držák na bažanta | … |  |  |
| 35. | Držák kyslíkové lahve | … |  |  |

| Noční stolek s jídelní deskou 100 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE | Výsledek testování |
| 1. | Noční stolek - konstrukce kovová, snadno dezinfikovatelná, lakovaná rozměr 85 cm x 50 cm x 50 cm (+/- 5 %) | … |  |
| 2. | Oboustranně přístupný pacientský stolek | … |  |
| 3. | Zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky | … |  |
| 4. | Malá horní zásuvka se zámkem |  |  |
| 5. | Odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika) |  |  |
| 6. | Velká spodní skříňka se zámkem a držákem na PET lahve (1,5 l) | … |  |
| 7. | Kolečka min. dvě brzditelná rozměru min. 75 mm | … |  |
| 8. | Jídelní deska výškově stavitelná s posilujícím mechanismem a automatickou aretací | … |  |
| 9. | Možnost volby barevného provedení horní desky, čel šuplíků a dvířek stolku dle požadavku organizace | … |  |

| Antidekubitní matrace k lůžku pro intenzivní péči 3 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE | Výsledek testování |
|  | Matrace |  |  |
| 1. | Systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů | … |  |
| 2. | Kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován) | … |  |
| 3. | Ovládání matrace z ovladače lůžka | … |  |
| 4. | Mód konstatně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transporní mód | … |  |
| 5. | Automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min. | … |  |
| 6. | Provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti | … |  |
| 7. | Nosnost 250 kg | … |  |

| Matrace pro standardní lůžka 85 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE | Výsledek testování |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 2. | Nosnost min. 200 kg | … kg |  |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech | … |  |
| 4. | horní vrstva matrace z vysoce elastické pěny min. 5 cm - 52 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 5. | Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m³ | … |  |
| 6. | Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | … |  |
| 7. | Nehořlavost pěn vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | … |  |
|  | Potah |  |  |
| 8. | S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) | … |  |
| 9. | Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu | … |  |
| 10. | Zip musí být umístěn na min. na dvou sousedních stranách matrace, krytý lemem proti zatečení | … |  |
| 11. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |  |
|  | Rozměr |  |  |
| 12. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu 85 ks | … |  |
| 13. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |  |

| Matrace pro lůžka intenzivní péče 12 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |  |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky Testující doplní splnění požadovaných parametrů -ANO/NE | Výsledek testování |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 2. | Nosnost min. 150 kg | … kg |  |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech | … |  |
| 4. | Horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m³ tloušťky minimálně 5 cm | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 5. | Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m³ | … |  |
| 6. | Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | … |  |
| 7. | Nehořlavost pěn vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | … |  |
|  | Potah |  |  |
| 8. | S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) | … |  |
| 9. | Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu | … |  |
| 10. | Zip musí být umístěn na min. na dvou sousedních stranách matrace, krytý lemem proti zatečení | … |  |
| 11. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |  |
|  | Rozměr |  |  |
| 12. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek | … |  |
| 13. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |  |