## Matrace
Pasivní antidekubitní matrace - 130 ks
Jednoznačné typové označení nabízené pasivní antidekubitní matrace (130 ks)
POŽADOVANÉ PARAMETRY
Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem | Závažnost
Matrace - základní parametry
1 | Délka záruční doby |  | min. 24 měsíců |  | mandatorní požadavek
2 | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro IV. stupeň rizika vzniku dekubity |  | ano |  | mandatorní požadavek
3 | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost |  | ano |  | mandatorní požadavek
4 | Nosnost min. 200 kg |  | min. 200 kg |  | mandatorní požadavek
Matrace - jádro
5 | Složeno ze 3 typů pěn |  | ano |  | mandatorní požadavek
6 | Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) |  | ano |  | mandatorní požadavek
7 | horní vrstva | viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ | min. 85 kg/m³ |  | mandatorní požadavek
8 |  | tloušťka min. 5 cm | min. 5 cm |  | mandatorní požadavek
9 | spodní vrstva polyuretanová pěna o hustotě min. 45 kg/m³ |  | min. 45 kg/m³ |  | mandatorní požadavek
10 | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) |  | ano |  | mandatorní požadavek
11 | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty |  | ano |  | mandatorní požadavek
12 | okraje matrace vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ |  | min. 50 kg/m³ |  | mandatorní požadavek
Matrace - potah
13 | Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm) |  | ano |  | mandatorní požadavek
14 | Možnost praní – pratelný |  | ano |  | mandatorní požadavek
15 | Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu. |  | ano |  | mandatorní požadavek
16 | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu |  | ano |  | mandatorní požadavek
17 | Nehořlavost potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) |  | ano |  | mandatorní požadavek
18 | Snímatelnost - snadno snímatelný |  | ano |  | mandatorní požadavek
19 | Pružný ve všech směrech |  | ano |  | mandatorní požadavek
20 | Zip na min. dvou sousedních stranách, překrytý s ochranou proti znečištění |  | ano |  | mandatorní požadavek
21 | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |  | ano |  | mandatorní požadavek
22 | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |  | ano |  | mandatorní požadavek
Matrace - rozměr
23 | Matrace musí být kompatibilní s lůžky ELEGANZA 1 výrobce LINET |  | ano |  | mandatorní požadavek
24 | Šířka a délka matrace doporučená výrobcem lůžek ELEGANZA 1 jsou šířka 86 cm; délka 200 cm |  | ano |  | mandatorní požadavek
25 | Výška matrace min. 14 cm |  | ano |  | mandatorní požadavek