## Technická specifikace
Příloha č. 1 Technická specifikace
Technická specifikace
Požadavek | Typ parametru | Splnění ANO/NE | Uchazečem nabízená hodnota technického parametru (pokud nabízí vyšší parametr než minimální požadovaný)
Digitální detektor umístěný ve vertigrafu
Formát detektoru – aktivní plocha min. 42x42 cm | absolutní parametr | ANO
Kompatibilita detektoru se stávajícím kazetovým vozíkem | absolutní parametr | ANO
Technologie detektoru GOS | absolutní parametr | ANO
Velikost pixelu max. 150 mikrometrů | absolutní parametr | ANO
Bitová hloubka obrazu min. 14 bitů | absolutní parametr | ANO
Plošná zatížitelnost detektoru min. 250 kg | absolutní parametr | ANO
Ochrana detektoru proti stříkající tekutině | absolutní parametr | ANO
Možnost provozu minimálně kabelem, případně bezdrátově | absolutní parametr | ANO
Současné napájení detektoru a přenos obrazu přes kabel | absolutní parametr | ANO
Možnost vyjmutí detektoru z vertigrafu a využití ve stole | absolutní parametr | ANO
Digitální detektor umístěný ve stole
Formát detektoru – aktivní plocha min. 34x42 cm | absolutní parametr | ANO
Kompatibilita detektoru se stávajícím kazetovým vozíkem | absolutní parametr | ANO
Technologie detektoru GOS | absolutní parametr | ANO
Velikost pixelu max. 150 mikrometrů | absolutní parametr | ANO
Bitová hloubka obrazu min. 14 bitů | absolutní parametr | ANO
Plošná zatížitelnost detektoru min. 250 kg | absolutní parametr | ANO
Ochrana detektoru proti stříkající tekutině | absolutní parametr | ANO
Možnost provozu s kabelem i bezdrátově | absolutní parametr | ANO
Současné napájení detektoru a přenos obrazu přes kabel | absolutní parametr | ANO
Možnost vyjmutí detektoru ze stolu a využití ve vertigrafu | absolutní parametr | ANO
Ovládací konzole
Ovládací konzole DR systému s intuitivním uživatelským prostředím v českém jazyce | absolutní parametr | ANO
Monitor s dotykovou obrazovkou s úhlopříčkou min. 19“ | absolutní parametr | ANO
Možnost manuálního zadání pacienta | absolutní parametr | ANO
Podpora Dicom Modality Worklist pro přenos údajů pacienta z NIS systému | absolutní parametr | ANO
Výběr anatomického programu ze strukturovaného menu | absolutní parametr | ANO
Možnost seskupení programů anatomických oblastí pro volbu jedním tlačítkem | absolutní parametr | ANO
Přednastavení expozičních hodnot pro jednotlivé projekce anatomických programů – po volbě anatomického programu na ovládací konzoli DR systému se expoziční parametry (kV, mA, čas, (mAs), ohnisko, pracoviště) automaticky nastaví v rtg generátoru (CPI CMP-200) | absolutní parametr | ANO
Přenos skutečných expozičních hodnot z rtg generátoru (CPI CMP-200) do ovládací konzole DR systému po expozici a následné odeslání do PACS – min. kV, mA, čas, (mAs), ohnisko, DAP | absolutní parametr | ANO
Zobrazení náhledového snímku z detektoru do 3 vteřin po expozici | absolutní parametr | ANO
Automatický ořez snímku podle kolimace obrazu s možností zobrazení plného snímku bez ořezu | absolutní parametr | ANO
Možnost vložení přednastavených značek a volně psaného textu do snímku | absolutní parametr | ANO
Otáčení a převracení snímku, změna jasu a kontrastu, změna obrysové ostrosti snímku | absolutní parametr | ANO
Software na odstranění rastru ze snímku | Absolutní parametr | ANO
Možnost přednastavení obrazového zpracování pro každý anatomický program | absolutní parametr | ANO
Podpora Dicom Store pro odeslání snímků do PACS | absolutní parametr | ANO
Podpora Dicom RDSR pro odeslání informace o dávce do PACS | absolutní parametr | ANO
Záložní zdroj min 1500 VA pro napájení ovládací konzole a detektorů | absolutní parametr | ANO
Akviziční pracovní stanice
Displej s úhlopříčkou o velikosti min. 19" | absolutní parametr | ANO
CPU – Passmark rating min. 10000 | absolutní parametr | ANO
RAM – min. 8 GB | absolutní parametr | ANO
HDD – min. 1x SSD 512 GB a 1x HDD 512 GB | absolutní parametr | ANO
OS MS Windows 10 s možností následného bezplatného upgrade na vyšší verze Windows | absolutní parametr | ANO
Zobrazení expozičních parametrů snímku po expozici s informací o pacientovi | absolutní parametr | ANO
Možnost vypnutí zobrazení údajů o pacientovi na monitoru v reálném čase | absolutní parametr | ANO
Příslušenství
Součástí dodávky musí být DAP metr kompatibilní se stávajícím rtg zařízením, s možností přenosu DAP hodnoty do PACS systému | absolutní parametr | ANO
Pokyny pro vyplnění:
Zadavatel stanovuje níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky na dodávku přímé digitalizace pro RTG pracoviště.
Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo shodné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích. Účastník vyplní všechny jednotlivé řádky.

## Specifikace skiagrafu
Technická specifikace stávajícího skiagrafu:
Typové označení: | Combi Elevator 2
Rok výroby: | 2008
Výrobce: | CPI, Pausch, Dunlee
Rentgenový generátor: | CMP 200
V. Č.: | CPD04632L08
Počet rentgenek připojených k tomuto generátoru: | 1
Rentgenka: | Varian, RAD 14
v. č.: | 33210-8W
Kryt rentgenky: | Varian, DIAMONAD
v. č. : | H39316
Ohnisko: | 0,6/1,2 mm
Filtrace: | 1,5/-/3 mm Al
Clona: | Format M