## Servis
Servis
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Záruční doba min. 24 měsíců od dne instalace lůžka Účastník může nabídnout vyšší. | … měsíců
2. | Zajištění každoročního zaškolení technika na provádění BTK u uvedených lůžek po dobu 10 let. | ….
3. | Technická podpora a dostupnost náhradních dílů na uvedená lůžka po dobu minimálně 10 let. | …
4. | Veškeré výrobky kterých se to týká, nesmějí mít lhůtu k provádění BTK kratší než 1 rok. | ….

## PL typ III
Pečovatelské lůžko typ II
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm
2. | Vnější rozměry max. 208 x 106/(+ -2cm)
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
Ložná plocha
4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: …
5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje (efektivní čištění a údržba) | …
6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …°
7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …°
8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …°
9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | …
10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm
11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm
12. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 20 cm | … cm
13. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz
Elektricky nastavitelná výška ložné plochy
14. | Dolní úvrať el. nastav., max. 23 cm | … cm
15. | Automatické nast. střední mobilizační polohy 40 | … cm
16. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm
Postranice
17. | Typ: v polovině dělené bez prostředních sloupku. Postranice průběžné - 3 nad sebou | …
18. | S oblým madlem, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | …
19. | Výškové pozice postranic (min. 3) Obou typů | Počet pozicí: …
20. | Postranice při spouštění nesmí v žádné poloze přesáhnout půdorys lůžka | …
21. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm
Čela lůžka
22. | Vlastnosti: pevná s dřevěným madlem | …
23. | Dekor buk | …
24. | Panely z melaminu | …
Podvozek
25. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet …
26. | Průměr koleček min. 125 mm | … mm
27. | Zámek koleček: centrální zámek | …
28. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | …
Hrazda
29. | Povrch: lakovaný | Povrch: …
30. | Nosnost min. 75 kg | … kg
31. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | …
Ovladač lůžka
32. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování s elektronickým zámkem a funkcí se světelnou indikací | …
33. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | …
34. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | …
35. | Automatická poloha kardiacké křeslo | …
36. | Možnost nastavení polohy Trendelemburk / Antitrendelemburk | …
Další parametry
37. | Příprava lůžka na instalaci náhradního ovladače pro rychlou a snadnou mobilizaci
38. | Nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu bez nutnosti přemístění klienta | …
39. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
40. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
41. | Příprava lůžka na dopojení jednoduchého, mobilizačního, bezdrátového ovladače | …
42. | Příprava lůžka na propojení sygnalizačního systému sestra / pacient | …
43. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …

## M typ III
Matrace typ III
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | #VALUE! | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | …
4. | horní vrstva matrace z vysoce elastické VISCO pěny 5 cm - 52 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 | …
6. | trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a lepší manipulací s matrací | …
Potah
7. | Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | …
8. | Propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný a pratelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje svařované, s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Potah opatřen manipulačními popruhy | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek. | …
17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm