- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 18 – Matrace a lůžka“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Paprsek, příspěvková organizace |
| Sídlo: | K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice |
| IČO: | 00838420 |
| Zastoupena: | Bc. Marií Wetterovou, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určenému k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro každý typ lůžka a matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

Pečovatelské lůžko typ I

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Rozměry ložné plochy min. 200 x 86 až 90 cm | … cm x … cm |  |
| 2. | Vnější rozměry max. 208 x 106 /(+ -2cm) |  |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 180 kg | …kg |  |
|  | Ložná plocha |  |  |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha | Počet dílů: … |  |
| 5. | Rám: lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými z důvod bez nástroje (efektivní čištění a údržba) | … |  |
| 6. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° a minimální délka zádového dílu 78 cm | Polohovatelnost: …° |  |
| 7. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° | Polohovatelnost: …° |  |
| 8. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° | Polohovatelnost: …° |  |
| 9. | Pánevní díl: nepolohovatelný | … |  |
| 10. | Podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … cm |  |
| 11. | Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu min. o 5 cm | … cm |  |
| 12. | Napájení 230 V, 50 Hz | … V, … Hz |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |  |
| 13. | Dolní úvrať el. nastav., max. 36 cm | … cm |  |
| 14. | Horní úvrať el. nastav., min. 80 cm | … cm |  |
|  | Postranice |  |  |
| 15. | Typ: průběžné postranice | … |  |
| 16. | S pojistkou proti nechtěnému odblokování |  |  |
| 17. | Výškové pozice postranic (min. 3) | Počet pozicí: … |  |
| 18. | Postranice musí mít možnost i šikmého nastavení | … |  |
| 19. | Nejvyšší výšková pozice: výška horní hrany postranice nad ložnou plochou (min. 38 cm) | … cm |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná, zakulacená | … |  |
| 21. | Buk nebo dub | … |  |
| 22. | Panely z melaminu | … |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: 4 | Počet … |  |
| 24. | Průměr koleček min. 100 mm | … mm |  |
| 25. | Individuální brždění každého kolečka zvlášť | … |  |
| 26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic | … |  |
|  | Hrazda |  |  |
| 27. | Povrch: lakovaný | Povrch: … |  |
| 28. | Nosnost min. 75 kg | … kg |  |
| 29. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem | … |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 30. | Ochrana: ovladač opatřený ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkcí se světelnou indikací | … |  |
| 31. | Zdvih ložné plochy: umožňující zdvih ložné plochy | … |  |
| 32. | Polohování zádového a stehenního dílu: umožňující polohování zádového a stehenního dílu samostatně i současně | … |  |
|  | Další parametry |  |  |
| 33. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |  |
| 34. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |  |
| 35. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |  |

Matrace typ I

|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 2. | Nosnost min. 200 kg | … kg |  |
|  | Jádro |  |  |
| 3. | Složeno ze 1 typu kvalitní pěny | … |  |
| 4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | … |  |
|  | Potah |  |  |
| 6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě |  |  |
| 7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | … |  |
| 8. | Možnost praní – pratelný | … |  |
| 9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |  |
| 10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |  |
| 11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | … |  |
| 12. | Pružný ve všech směrech | … |  |
| 13. | Zip min. na 2 stranách matrace | … |  |
| 14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |  |
| 15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | … |  |
|  | Rozměr |  |  |
| 16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |  |
| 17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm |  |