## 1
Technická specifikace - kolejnicový systém Domov pro seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
Technicko-uživatelská specifikace kolejnicového systému | Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro přechod mezi místnostmi systémem room-to-room (Roomer) - tzn. jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení vaku přímo na zvedací jednotku s možností změny šířky závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení vaku přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující. Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.). Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby ve vaku. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování. Nosnost celého systému min.150.kg.
Budova, patro, oddělení | Místnosti | Popis | Množství | Cena bez DPH
hájenka 1.NP | 108 pokoj | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,7 x 4,5 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn a nosností. Všechny kolejnice profilu P120. | 1
| 107A sprcha | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,6 x 1,7 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn.Všechny kolejnice profilu P87. | 1
| 107B WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 1,6 x 1,8 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn.Všechny kolejnice profilu P87. | 1
| 119 pokoj | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 4,0 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn a nosností. Všechny kolejnice profilu P120. | 1
| 116 předsíň | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 2,1 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn.Všechny kolejnice profilu P87. | 1
| 118 koupelna, WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 2,5 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn.Všechny kolejnice profilu P87. | 1
| 113 pokoj | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x 5,6 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn a nosností. Všechny kolejnice profilu P120. | 1
| 115 pokoj | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,0 x 5,9 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn. Pevné kolejnice profilu P120, pohyblivá kolejnice profilu P180. | 1
| 112 předsíň | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,3 x 2,2 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn.Všechny kolejnice profilu P87. | 1
| 114 koupelna, WC | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,3 x 2,7 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn.Všechny kolejnice profilu P87. | 1
| 110A vstupní hala | Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,5 x 5,9 m, pro obsloužení celé místnosti, s kotvením do stěn. Pevné kolejnice profilu P120, pohyblivá kolejnice profilu P180. | 1
| Vybavení | Dvourychlostní zvedací jednotka se dvěma aktivními popruhy, s tříbodovým zavěšením asistenčního vaku a volitelnou šířkou závěsného ramene pro zvedání klientů do 220 kg | 1
|  | Závěs pro transport, různé velikosti | 1
|  | Závěs pro sprchování, různé velikosti | 1
|  | Závěs pro použití toalety, různé velikosti | - | -
|  | Zavěs pro nácvik chůze | - | -
|  | Přepravní vozík zvedací jednotky | 1
|  |  | CELKEM bez DPH | 0
DPH 12%
Dodací podmínky
Uvedení do provozu: | dle smlouvy o dílo
Platební podmínky: | dle ujednání ve smlouvě
Záruka: | 24 měsíců od dodání zboží, na komponenty specifikované ve smlouvě prodloužená
Zaškolení k obsluze: | v ceně
Nástup na opravu: | dle urgentnosti a druhu závady, nejpozději však do 5 pracovních dnů