## M typ II
Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Technická specifikace
Matrace typ II – 10 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | …
4. | horní vrstva matrace z vysoce elastické pěny 5 cm - 52 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 | …
6. | trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a lepší manipulací s matrací | …
Potah
7. | Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | …
8. | propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný a pratelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje šité s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Potah opatřen manipulačními popruhy | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | …
17. | Výška matrace min. 14 cm | … cm