- Příloha č. 6 – testování vzorků

- „DNS 22 – Lůžka a matrace“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Sportovní 432, 664 84 Zastávka |
| IČO: | 00212733 |
| Zastoupena: | Mgr. et Mgr. Tomášem Kratochvílem, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určené k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ lůžka a matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Pečovatelské lůžko typ III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele |  | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry |  | Parametry nabídky |  |
| 1. | Rozměry ložné plochy (matrace min. 200 x 86 až 90 cm |  | Počet dílů: … |  |
| 2. | Vnější rozměry max. 218 x 103/(+ -2cm) |  | …cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 200 kg |  | … cm x … cm |  |
|  | Ložná plocha |  |  |  |
| 4. | Počet dílů: 4 dílná ložná plocha |  | … |  |
| 5. | Zádový díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 60° minimální délka zádového dílu 78 cm |  | Polohovatelnost: …° |  |
| 6. | Stehenní díl: elektricky polohovatelný, minimální úhel nastavení 30° |  | Polohovatelnost: …° |  |
| 7. | Lýtkový díl: mechanicky polohovatelný, minimální úhel nastavení 15° |  | Polohovatelnost: …° |  |
| 8. | Pánevní díl: nepolohovatelný |  | … |  |
| 9. | Podstupování zádového a stehenního dílu od pánevního dílu min. o 15 cm |  | … cm |  |
| 10. | Možnost prodloužení lůžka bez nástroje min. o 15 cm včetně prodloužení postranic bez mezer |  | … cm |  |
|  | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |  |  |  |
| 11. | Dolní úvrať el. nastav., max. 43 cm |  | … cm |  |
| 12. | Horní úvrať el. nastav., min. 81 cm |  | … cm |  |
|  | Postranice |  |  |  |
| 13. | Průběžné trojdílné postranice s ochrannými lištami |  | … |  |
| 14. | Možnost spuštění: spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění |  | … |  |
|  | Čela lůžka |  |  |  |
| 15. | pevná s hliníkovým madlem |  | … |  |
| 16. | možnost vyjmutí celých čel (pouze rukou) z důvodu přístupu k hlavě a nohou bez omezení |  | … |  |
| 17. | Dekor lůžka dle požadavku organizace |  | … |  |
| 18. | Panely čela z HPL materiálu v kombinaci s hliníkem |  | … |  |
|  | Podvozek |  |  |  |
| 19. | Sloupový podvozek lůžka - 3 sloupy |  | Počet … |  |
| 20. | Poloha laterálního náklonu 16° |  | … |  |
| 21. | Průměr koleček min. 150 mm s pátým kolečkem uprostřed |  | … mm |  |
| 22. | Centrální zámek s možností aretací 1 kolečka |  | … |  |
| 23. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozic |  | … |  |
|  | Hrazda |  |  |  |
| 24. | Povrch: lakovaný |  | Povrch: … |  |
| 25. | Nosnost min. 75 kg |  | … kg |  |
| 26. | Rukojeť: plastová s výškově nastavitelným řemenem |  | … |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |  |
| 27. | Sesterský centrální ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování s piktogramy jednotlivých poloh, opatřený tlačítkem CPR z důvodu bezpečnosti |  | … |  |
| 28. | Předprogramované polohy (min. poloha resuscitační, kardiacké křeslo, vyšetřovací poloha, Trendelenburg/Antitrendelemburk, laterální náklony) |  | … |  |
| 29. | Možnost uzamčení předprogramovaných poloh |  | … |  |
| 30. | Ruční ovladač pro klienty se zabudovanou LED svítilnou |  | … |  |
| 31. | Nožní ovladač na laterální náklon na každé straně lůžka |  | … |  |
|  | Další parametry |  |  |  |
| 32. | Zálohová baterie s ukazatelem kapacity |  | … |  |
| 33. | Držáky na drobné příslušenství |  | … |  |
| 34. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) |  | … |  |
| 35. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody |  | … |  |
| 36. | Certifikát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení |  | … |  |
| Matrace typ III |  |  |  |  |
|  |  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  |  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. |  | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do IV. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 2. |  | Nosnost min. 150 kg | … kg |  |
|  |  | Jádro |  |  |
| 3. |  | dvouvrstvá matrace s profilovým zámkem, nelepená, s vysoce elastickou pěnou, s vyztuženými okraji 10 cm | … |  |
| 4. |  | horní vrstva matrace z vysoce elastické VISCO pěny 5 cm - 52 kg/m3 | Materiál: …, hustota … kg/m³ |  |
| 5. |  | spodní vrstva matrace ze studené polyetherové pěny s vysokou nosností 9 cm - 41 kg/m3 | … |  |
| 6. |  | trikotová vložka mezi jádrem a potahem matrace pro delší životnost jádra a lepší manipulací s matrací | … |  |
|  |  | Potah |  |  |
| 7. |  | Extra silný PU potah s ionty zinku, antibakteriální, bielastický a tvarově stálý potah se základními údaji na líci potahu matrace. Potah nesmí obsahovat latex | … |  |
| 8. |  | Propustnost vodních par podle ASTM 96-66 550 g/m2 za 24 hodin při 38°C | … |  |
| 9. |  | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | … |  |
| 10. |  | Nehořlavost – horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě | Norma: … |  |
| 11. |  | Snímatelnost – snadno snímatelný a pratelný | … |  |
| 12. |  | Pružný ve všech směrech | … |  |
| 13. |  | Zip min. na 2 stranách matrace | … |  |
| 14. |  | Spoje svařované, s ochranou zipu, zabraňující průsaku nečistot do jádra | … |  |
| 15. |  | Potah opatřen manipulačními popruhy | … |  |
|  |  | Rozměr |  |  |
| 16. |  | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek do počtu dodaných lůžek. | … |  |
| 17. |  | Výška matrace min. 14 cm | … cm |  |