- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky

- Testování vzorků

- „DNS 20 - Lůžka“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |
| IČO: | 00226912 |
| Zastoupena: | MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorků budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaných vzorcích plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorky technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorků. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorků v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorky splňují požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložené vzorky předmětu plnění určenému k dodání splňují veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro každý typ lůžka a matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Elektricky polohovací lůžko - 24 ks (22ks ORT + 2 ks CHIR III) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta A |  |  |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min. hodnota |  | Nabízený parametr | Poznámka |
| ……………………………………………. (uveďte nabízený typ) |  |  |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |  |  |
| díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost |  |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg | 300 kg |  |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 27-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu | 27-75 cm |  |  |  |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha pro matraci 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů | 200x90 |  |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta |  |  |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm (snadno dostupné z čela lůžka pomocí jednokrokového ovládání) | 25 cm |  |  |  |
| náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | 12° |  |  |  |
| mechanické rychlé spuštění zádového dílu při KPR |  |  |  |  |
| čela, výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |  |  |  |  |
| dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60 mm, výška postranic dostatečná pro použití aktivního AD systému, tj. minimálně 40 cm | výška min. 40 cm |  |  |  |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a před naprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další) |  |  |  |  |
| Podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka |  |  |  |  |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | 125 mm |  |  |  |
| alarm nezabrzděného lůžka |  |  |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |  |
| výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač |  |  |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |
| svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel |  |  |  |  |
| noční podsvícení lůžka s barevnou signalizací nejnižší polohy |  |  |  |  |
| příslušenství: |  |  |  |  |
| hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí / madlo |  |  |  |  |
| infuzní stojan |  |  |  |  |
| držák na berle |  |  |  |  |
| koš na bažanta/bačkory |  |  |  |  |
| Pokyny pro vyplnění: |  |  |  |  |
| 1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota" |  |  |  |  |
| 2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek) |  |  |  |  |
| 3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek). |  |  |  |  |
| 4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka". |  |  |  |  |

| Elektricky polohovací lůžko - celkem 19 ks (pro oddělení CHIII) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta B |  |  |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min. hodnota |  | Nabízený parametr doplní účastník | Poznámka |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů |  |  |  |  |
| Pevná ocelová konstrukce v rozích s nárazovými kolečky |  |  |  |  |
| Ložná plocha pro matraci 200x90cm |  |  |  |  |
| Maximální celková šířka lůžka 100 cm (včetně bočnic) | max. 100 |  |  |  |
| Nosnost minimálně 230 kg | min. 230 |  |  |  |
| Zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem s automatickým odsunem při polohování (dvojitá auto regrese min. 16 cm) |  |  |  |  |
| Lýtkový díl polohovatelný mechanicky pomocí hřebenu |  |  |  |  |
| Mechanické rychlé - spouštění zádového dílu při KPR |  |  |  |  |
| Možnost mechanického nouzového odblokování zádového dílu |  |  |  |  |
| Výškové nastavení lůžka - zdvih lůžka pomocí elektromotoru |  |  |  |  |
| Výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm | 40-75 cm |  |  |  |
| Postranice: |  |  |  |  |
| Integrované spustitelné, dělené, plastové postranice s funkcí soft drop a s pojistkou proti náhodnému spuštění |  |  |  |  |
| Čela s aretací proti samovolnému vytažení, celoplastová odnímatelná s možností volby barevného provedení* |  |  |  |  |
| Podvozek: |  |  |  |  |
| Mobilní lůžko - 4 ks koleček, Ø minimálně 150 mm, centrální brzda (brzda v každém rohu lůžka), směrová aretace |  |  |  |  |
| Páté kolečko (usnadňuje transport a udržuje přímý směr) |  |  |  |  |
| Ovladač lůžka |  |  |  |  |
| Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu |  |  |  |  |
| Další parametry |  |  |  |  |
| Napájení 230 V, 50 Hz |  |  |  |  |
| Zálohová baterie |  |  |  |  |
| Ochrana elektromotorů proti přetížení |  |  |  |  |
| Univerzální lišty a držáky pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové a nožní části |  |  |  |  |
| Univerzální lišty na příslušenství po stranách lůžka s držáky na močové sáčky |  |  |  |  |
| Polička na lůžkoviny |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |
| příslušenství: |  |  |  |  |
| hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí / madlo |  |  |  |  |
| infuzní stojan |  |  |  |  |
| držák na berle |  |  |  |  |
| koš na bažanta/bačkory |  |  |  |  |
| Pokyny pro vyplnění: |  |  |  |  |
| 1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota" |  |  |  |  |
| 2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek) |  |  |  |  |
| 3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek). |  |  |  |  |
| 4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka". |  |  |  |  |

| Elektricky polohovací lůžko s integrovanou vahou vč. matrace - 1 ks (1ks JIP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianta C |  |  |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min. hodnota |  | Nabízený parametr | Poznámka |
| ……………………………………………. (uveďte nabízený typ) |  |  |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |  |  |
| díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost |  |  |  |  |
| vnější rozměr lůžka max. 100 x 220 cm |  |  |  |  |
| rozměr ložné plochy min. 90 x 205 cm | 90 x 205 |  |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg | 250 |  |  |  |
| vážící systém s možností uložení do paměti |  |  |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 45-75 cm | 45-75 |  |  |  |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha- minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování |  |  |  |  |
| multifunkční ovládací panel integrovaný na vnější straně postranice se zobrazením a nastavením vážícího systému |  |  |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta |  |  |  |  |
| náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta | 12° |  |  |  |
| mechanické rychlé spuštění zádového dílu při KPR (CPR) |  |  |  |  |
| odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |  |  |  |  |
| integrované dělené sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění s funkcí. tlumeného spuštění (soft-drop) |  |  |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45 cm nad ložnou plochou |  |  |  |  |
| postranice s možností opuštění lůžka bez volání personálu (krátká střední postranice zajišťující bezpečí pacienta |  |  |  |  |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a před naprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, ortopnoické křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, Trendelenburgova případně další) |  |  |  |  |
| v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |  |  |
| podsvícený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka |  |  |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm | 125 mm |  |  |  |
| automatická brzda (lůžko se zabrzdí po připojení do el. sítě) |  |  |  |  |
| alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku (alarm je aktivován přenesením váhy pacienta na postranice nebo do oblasti čel lůžka) prevence pádů |  |  |  |  |
| čidla detekující předmět mezi ložnou plochou a podvozkem lůžka zamezující výškové nastavení a tím skřípnutí předmětu (části těla) |  |  |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |  |
| výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač |  |  |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |  |  |
| potenciálové propojení |  |  |  |  |
| příslušenství: |  |  |  |  |
| vestavěná polička na lůžkoviny |  |  |  |  |
| hrazda s výškově stavitelnou samonavíjecí rukojetí / madlo |  |  |  |  |
| infuzní stojan |  |  |  |  |
| držák na berle, na močové lahve |  |  |  |  |
| koš na bažanta/bačkory |  |  |  |  |
| Technický popis matrace: |  |  |  |  |
| Parametr požadovaný zadavatelem | Požadovaná min. hodnota |  | Nabízený parametr | Poznámka |
| ……………………………………………. (uveďte nabízený typ) |  |  |  |  |
| Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví |  |  |  |  |
| Matrace musí být vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů |  |  |  |  |
| Matrace musí být vyrobena ze tří typů pěn o různých vlastnostech |  |  |  |  |
| Spodní vrstva vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 30 kg/m³ | 30 kg/m³ |  |  |  |
| Horní vrstva musí být vyrobena z viscoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m³, tloušťky min. 5 cm | 85 kg/m³, min. 5 cm |  |  |  |
| Po stranách musí být matrace vyztužena polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ | 50 kg/m³ |  |  |  |
| Nehořlavost pěn min. CRIB 5 |  |  |  |  |
| S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm) |  |  |  |  |
| Potah ze svařovaných spojů, použitá textilie je čtyř směrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu |  |  |  |  |
| Nehořlavost potahu min. CRIB 5 |  |  |  |  |
| Zip musí být umístěn na min. na dvou sousedních stranách matrace, krytý lemem proti zatečení |  |  |  |  |
| Výška matrace min. 14 cm | 14 cm |  |  |  |
| Pokyny pro vyplnění: |  |  |  |  |
| 1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota" |  |  |  |  |
| 2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek) |  |  |  |  |
| 3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek). |  |  |  |  |