## Základní lůžko ECONOMY
Elektrické lůžko základní (ekonomické) s nízkou ložnou plochou a průběžnými postranicemi |  |  | 32000
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | MOVITA SC
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 205 x 100 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Ložná plocha pro matrace 87 - 90 x 200 | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 200 kg | …kg
| Ložná plocha | …
4. | 4 dílná ložná plocha z kovových lamel | …
5. | Zádový díl, dlouhý minimálně 80 cm | …
6. | Výškové nastavení 25 – 80cm | …
7. | Nastavení opěradla 70° +/- 5° | …
8. | Nastavení lýtkové části – ručně | …
9. | Rám lůžka je vybaven 4 kovovými úchyty proti skluzu matrace při polohování | …
10. | Autoregrese celkem 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | …
11. | Příprava lůžka na možnost prodloužení o 20 cm
Postranice
12. | Typ: průběžné postranice | …
13. | 3 výškové pozice postranic a možnost šikmého naklopení postranic | …
14. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | …
Čela lůžka
15. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo, v nožní části s dřevěným madlem a mezerou | …
Podvozek
16. | Podjezdnost podvozku pro zvedáky minimálně 15 cm | Počet …
17. | Průměr koleček min. 100 mm
18. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | …
19. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | …
20. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (při výpadku proudu) | …
Ovladač lůžka
21. | Lůžko ovládané ergonomicky tvarovaným dálkovým ovladačem na kabelu s rezidentním a ošetřovatelským režimem. | …
22. | Nastavení výšky, zádového dílu, stehenního dílu, dvojitá automatická poloha autokontura | …
23. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo, Trendelemburg, Folwlerova poloha“ | …
| Další parametry | …
24. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou
25. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům | …
26. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
27. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
28. | Dekor dle výběru organizace
29. | Záruční doba 24 měsíců

## Lůžko s nízkou LP dělené postr.
Příloha č. 3 - Technická specifikace předmětu plnění
"DNS 26 - Lůžka"
Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou - 12 ks
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Varianta
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Vnější rozměry max. 208 x 103 (+-4cm) | … cm x … cm
2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm
3. | Nosnost lůžka min. 260 kg | …kg
| Ložná plocha | …
4. | Rám: lakovaný rám s komplet demontovatelnou ložnou plochou bez nástroje | …
5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | …
6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80 cm | …
7. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | …
8. | Autoregrese celkem 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | …
9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | …
10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 14 cm | …
11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od. 25 cm | ..
12. | Automatické, 2 střední mobilizační polohy - úvrať 33 a 43 cm | …
13. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | …
14. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže s jednoduchým systémem | …
Postranice
15. | Typ: dělené, teleskopické postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | …
16. | Při maximálním spuštění postranic směrem dolů, nesmí být spodní hrana postranic níže než je spodní hrana čela lůžka. | …
17. | 4 výškové pozice postranic | …
18. | Spustitelné s výsuvným systémem, s mechanickým indikátorem bezpečného nastavení | …
19. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | …
Čela lůžka
20. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | …
21. | Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | …
22. | Panely z lamina v požadovaném dekoru organizace | …
Podvozek
23. | Počet pojezdových koleček: 4 | …
24. | Průměr koleček min. 100 mm | …
25. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | …
26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | …
27. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (v případě výpadku el.proudu) | …
Ovladač lůžka
28. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | …
29. | Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením | …
30. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | …
32. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | …
33. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo a Fowlerova poloha“ | …
35. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém (bezpečnost) | …
| Další parametry | …
36. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou
37. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | …
38. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | …
39. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | …
40. | Dekor dle výběru organizace
41. | Záruční doba 24 měsíců