- Příloha č. 6 – testování vzorků

- „DNS 26 – Lůžka“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Zámecká 1, 679 21 Černá Hora |
| IČO: | 00380458 |
| Zastoupena: | Mgr. Janou Kopeckou, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem, technické (produktové) listy a veškeré doklady dle čl. IV. odst. 3.8. závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzoruů, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určený k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ lůžka dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Elektrické lůžko s nízkou ložnou plochou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
| 1. | Vnější rozměry max. 208 x 103 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 2. | Rozměry ložné plochy vnitřní min. 200 x 86 (+-4cm) | … cm x … cm |  |
| 3. | Nosnost lůžka min. 260 kg | …kg |  |
|  | Ložná plocha | … |  |
| 4. | Rám: lakovaný rám s komplet demontovatelnou ložnou plochou bez nástroje | … |  |
| 5. | Mechanicky polohovatelný lýtkový díl pomocí rastru | … |  |
| 6. | Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl, zádový díl dlouhý minimálně 80 cm | … |  |
| 7. | Nepolohovatelný pánevní díl – pevný v konstrukci | … |  |
| 8. | Autoregrese celkem 16 cm - odstupňování dílů ložné plochy v oblasti pánve u zádového a stehenního dílu | … |  |
| 9. | Postupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 10 cm | … |  |
| 10. | Elektricky nastavitelná výška ložné plochy s podjezdností podvozku minimálně 14 cm | … |  |
| 11. | Dolní bezpečnostní úvrať minimálně od. 25 cm | .. |  |
| 12. | Automatické, 2 střední mobilizační polohy - úvrať 33 a 43 cm | … |  |
| 13. | Horní ošetřovatelská úvrať min. 80 cm | … |  |
| 14. | Možnost prodloužení ložní plochy min. o 20 cm bez montáže s jednoduchým systémem | … |  |
|  | Postranice |  |  |
| 15. | Typ: dělené, teleskopické postranice s hliníkovými profily, horní část s madlem v dekoru lůžka | … |  |
| 16. | Při maximálním spuštění postranic směrem dolů, nesmí být spodní hrana postranic níže než je spodní hrana čela lůžka. | … |  |
| 17. | 4 výškové pozice postranic | … |  |
| 18. | Spustitelné s výsuvným systémem, s mechanickým indikátorem bezpečného nastavení | … |  |
| 19. | Nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 40 cm nad ložnou plochou | … |  |
|  | Čela lůžka |  |  |
| 20. | Vlastnosti: pevná, lamino, přírodní světlé dřevo | … |  |
| 21. | Madla z dřevěného masivu, čtyřhranný profil, rovné provedení | … |  |
| 22. | Panely z lamina v požadovaném dekoru organizace | … |  |
|  | Podvozek |  |  |
| 23. | Počet pojezdových koleček: 4 | … |  |
| 24. | Průměr koleček min. 100 mm | … |  |
| 25. | Centrální brždění pomocí pedálu v nožní části. Lůžko musí mít možnost odblokování brzdy v jakékoliv výškové pozici | … |  |
| 26. | Umístění koleček pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | … |  |
| 27. | Vybaven systémem nouzového odblokování všech dílů ložné plochy (v případě výpadku el.proudu) | … |  |
|  | Ovladač lůžka |  |  |
| 28. | Ovladač lůžka s háčkem na pověšení | … |  |
| 29. | Opatřen snímačem pohybu a řízeným podsvícením | … |  |
| 30. | Nastavení výšky, opěry zad, opěry stehen, automatická poloha kontury těla, polohy | … |  |
| 32. | Umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | … |  |
| 33. | Předprogramovaná poloha „Kardiacké křeslo a Fowlerova poloha“ | … |  |
| 35. | Zámek ovladače kombinací 2 tlačítek, ne magnet, ne jiný systém (bezpečnost) | … |  |
|  | Další parametry | … |  |
| 36. | Rukojeť se samonavíjecí hrazdou |  |  |
| 37. | Odolnost proti vodě, mycím a dezinfekčním prostředkům (praskání odlupování barvy, výskyt fleku) | … |  |
| 38. | Absence dutin s možností zatečení mycí vody | … |  |
| 39. | Certifkát na bezpečnostní normu ČSN 60601:2-52, nebo podobné řešení | … |  |
| 40. | Dekor dle výběru organizace |  |  |
| 41. | Záruční doba 24 měsíců |  |  |