- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky

- Testování vzorku

- „DNS 27 – Matrace“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Domov pro seniory Hustopeče, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Hybešova 1497/7, 693 01 Hustopeče |
| IČO: | 14120097 |
| Zastoupena: | Ing. Alicí Lužovou MSc. MBA, ředitelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 3.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaného vzorku, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určenému k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace předmětu plnění.

| Aktivní matrace s kompresorem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
|  | Typ matrace: aktivní antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 1. | Nosnost min. 160 kg | …. |  |
| 2. | Rozměry matrace šířka 86-90 x délka 200 | … |  |
| 3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … |  |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | … |  |
| 5. | 2 celový systém | … |  |
| 6. | Automatická ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta nebo varianta manuální tlačítko na zvětšení tlaku | … |  |
| 7. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | … |  |
| 8. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR - bezpečnostní systém s pojistkou proti nechtěnému vypuštění | … |  |
| 9. | Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | … |  |
| 10. | Matrace se samouzavíratelnými ventily s možností odpojení jednotlivých cel matrace v místě požadovaného nulového tlaku | … |  |
|  | Potah |  |  |
| 11. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | … |  |
| 12. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální |  |  |
| 13. | Spodní potah: Nylon se 4 upevňovacími popruhy a minimálně 2 popruhy |  |  |
|  | Kompresor |  |  |
| 14. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby |  |  |
| 15. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | … |  |
| 16. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | … |  |
| 17. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | … |  |
| 18. | Možnost manuláního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | … |  |
| 19. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací |  |  |
| 20. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | … |  |

| Aktivní matrace hybridní - 2 ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Výsledek testování |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |  |
|  | Typ matrace: HYBRIDNÍ antidekubitní matrace min. do VI. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity … |  |
| 1. | Nosnost matrace 230 kg | …. |  |
| 2. | Rozměry matrace šířka 86-90 x 200 | … |  |
| 3. | Výška matrace maximálně 15 cm | … |  |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití pasivní matrace) | … |  |
| 5. | Systém matrace s volbou s kompresorem, nebo bez kompresoru | … |  |
| 6. | Vrstvená matrace s jádrem z polyuretanové pěny,vrchní vrstva z viskoelastické pěny. Vnitřek matrace tvořen vzduchovými celami | … |  |
| 7. | Aktivní systém se střídáním dvou cel pro pravidelné snižování tlaku. | … |  |
| 8. | Vzduchové cely matrace musí obsahovat pěnové jádro pro podporu v pasivním režimu | … |  |
|  | Kompresor |  |  |
| 9. | Tichý chod s automatickým nastavením tlaku dle váhy osoby |  |  |
| 10. | Piktogramy funkcí s dotykovým ovládáním | … |  |
| 11. | Bezpečnostní tlačítko zamčení funkcí | … |  |
| 12. | Možnost nastavení cyklu výměny vzduchu v periodách 10/15/20/25 minut | … |  |
| 13. | Možnost manuláního nastavení tlaku, alternující, maximální a statický | … |  |
| 14. | Vyžadován velmi tichý chod, bez vibrací |  |  |
| 15. | Kompresor musí být vybaven alarmem, upozorňujícím na poruchu nebo chybné zapojení | … |  |
|  | Potah |  |  |
| 16. | Paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace | … |  |
| 17. | Horní potah: Obousměrně elastický PU povlak. Prodyšný, protiskluzný, vodotěsný, pratelný do 95 °C, antibakteriální |  |  |