## List2
Infuzní technika ARO a ONKO
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Poř. číslo | Parametr | Min. hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka
I. | Stanice dokovací pro infuzní techniku – 7 ks, každá dokovací stanice bude mít min. následující parametry:
1 | dokovací stanice pro uchycení objemových infuzních pump a lineárních dávkovačů | ANO
2 | ke každému lůžku dokovací stanice pro min. 4 infuzní pumpy a min. 12 lineárních dávkovačů | ANO
3 | výška sestavy 4 přístrojů v maximální výšce 360 mm | ANO
4 | zajišťující napájení umístěných infuzních přístrojů | ANO
5 | zajišťující napojení na informační nemocniční systém bez nutnosti dalších úprav a dodatečného dovybavení dokovací stanice | ANO
6 | otevřená bez obou bočních částí umožňující snazší manipulaci s přístroji a desinfekci ploch dokovací stanice | ANO
CELKEM za I - 1 ks bez DPH
| CELKEM za I - 7 ks bez DPH | 0
II. | Pumpa infúzní – 21 ks ARO, 10 ks ONKO ambulance = celkem 31 ks, každá pumpa infuzní bude mít min. následující parametry:
1 | infuzní pumpa sestavovatelná do sestav v kombinaci s lineráními dávkovači | ANO
2 | rychlost dávkování 0,1-1200 ml/h | ANO
3 | nastavitelný objem 0,1 – 9999 ml | ANO
4 | váha přístroje včetně akumulátoru | max 2 kg
5 | nastavitelná cílová doba dávkování 00 h 00 min 01 s – 99 h 59 min 59 s | ANO
6 | přesnost dávkování ±3% dle IEC 60601-2-24 | ANO
7 | možnost podání bolusu (manuální a programovatelný) | ANO
8 | ochrana proti stříkající vodě (alespoň IP 44 / zadavatel akceptuje eventuálně i variantu IP 34) | ANO
9 | funkce okamžitého zastavení infuze tlačítkem STOP bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje | ANO
10 | možnost volby způsobu zadání a výpočtu dávky zadaný objem a čas a další režimy (sekvenční a jiné) | ANO
11 | bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech | ANO
12 | detektor kapek nebo možnost provozu bez detektoru kapek | ANO
13 | detekce vzduchových bublin v systému od velikosti 10 microl, včetně možnosti nastavení velikosti vzduchových bublin | ANO
14 | KVO režim | min. 1– 10 ml/h
15 | zobrazení podávaných léčiv s min. 200 předvolbami | ANO
16 | uživatelské nastavení limitního tlaku | cca 10 – 100 kPa
17 | tlakové senzory (vstupní a výstupní) | ANO
18 | funkce automatické redukce tlaku v setu po alarmu okluze | ANO
19 | alarm optický i akustický na přístroji pro | ANO
20 | upozornění na vzduch v setu | ANO
21 | vybitou a slabou baterii | ANO
22 | vnitřní poruchu | ANO
23 | okluzi nad i pod pumpou | ANO
24 | odpojení od sítě | ANO
25 | pre-alarm konce infuze, alarm konec infuze | ANO
26 | konec pauzy | ANO
27 | ochrana proti samovolnému toku infuze nebo nežádoucímu bolusu během vkládání a výměně infuzního setu (ochrana pomocí bezpečnostní svorky přístroje a bezpečnostní svorky infuzního setu) | ANO
28 | provoz na akumulátor s kapacita na min. 5 h při 25 ml/h | ANO
29 | možnost umístění na samostatné svorky připevnitelné na stojan či lištu nebo do dokovací stanice | ANO
30 | Možnost použít přístroje v prostředí MRI (při umístění přístroje do speciální odstíněné dokovací stanice)
Použití různých infúzních setů v pumpě (podrobnější specifikace pro každou jednotlivou pumpu samostatně):
31 | Set pro běžnou infúzi, bezpečnostní set | ANO
32 | Sety pro podávání transfúze (nezbytná certifikace pumpy), enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků | ANO
33 | Podávání Cytostatik uzavřeným systémem | ANO
34 | Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min 5“ který je integrální součástí každého kusu přístroje (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích) | ANO
35 | Základní bezpečnostní prvky ovládání pomocí fyzických tlačítek (minimálně zapnout/vypnout, zastavit infuzi, homescreen) | ANO
36 | Funkce uzamčení dotykového displeje | ANO
37 | Napájení 100 – 240 V, 50 – 60 Hz nebo integrovaným akumulátorem min.13 hodin při rychlosti dávkování nejméně 100 ml/h | ANO
CELKEM za II - 1 ks bez DPH
| CELKEM za II - 21 ks bez DPH pro ARO | 0
| CELKEM za II - 10 ks bez DPH pro ONKO | 0
| CELKEM za II - 31 ks bez DPH | 0
III. | Dávkovač lineární – 84 ks každý dávkovač bude mít min. následující parametry:
1 | krokování dávkovací rychlosti od 0,1 ml/h | ANO
2 | váha přístroje včetně akumulátoru do max. 2 kg | ANO
3 | funkce okamžitého zastavení infuze tlačítkem STOP bez nutnosti dalšího potvrzení v případě poškození dotykového displeje | ANO
4 | přepočet dávkovacího nastavení zadaný objem a čas | ANO
5 | bolus manuální nebo automatický | ANO
6 | bezpečné podání a potvrzení manuálního bolusu pomocí kombinace dvou rozdílných kláves nebo stisknutím dotykového displeje na dvou různých místech | ANO
7 | Bolus lineárního dávkovače: 1 ml/h – 1800 ml/h | ANO
8 | dávkovací přesnost ±2% | ANO
9 | "KVO" (KOR) dávkování | ANO
10 | předvolba času do 96 hod. | ANO
11 | elektronická předvolba vypínacího tlaku krok 10 kPa (20 - 120 kPa) | ANO
12 | injekční stříkačky 10 až 50/60 ml | ANO
13 | každý lineární dávkovač musí být vybaven funkcí převzetí a pokračování infúze po přístroji, kde došlo k vyprázdnění stříkačky | ANO
14 | záložní baterie pro provoz přístroje min. 5 hod. | ANO
15 | počítačové rozhraní RS-232, opticky oddělené nebo IERA nebo obdobné řešení (např. přes dokovací stanici) | ANO
16 | alarm akustický a optický | ANO
17 | Ovládání pomocí barevného dotykového displeje min. 5“ který je integrální součástí každého kusu přístroje (tlakové ovládání pro použití i v mokrých rukavicích) | ANO
18 | Chybová hlášení – ALARM (pro každý jednotlivý dávkovač samostatně min.):
a) | Vybitá baterie | ANO
b) | Vybíjející se baterie | ANO
c) | Porucha | ANO
d) | Okluze | ANO
e) | Pre – alarm konce dávkování | ANO
f) | Konec dávkování | ANO
g) | Špatné uložení stříkačky | ANO
h) | Vyjmutí stříkačky během dávkování zastavení dávkování v případě významného alarmu | ANO
CELKEM za III - 1 ks bez DPH
| CELKEM za III - 84 ks bez DPH | 0
IV. | Požadavek na SW a HW - pro monitorování 7 lůžek ARO Každý dodavatel může navrhnout vlastní řešení SW, proto zadavatel nestanovuje počet stanic, pro účely ZD je pro účely nabídky uvažována min. PC 1 stanice. Podstatný je počet monitorovaných lůžek, na který je SW instalován.
1 | funkce vzdáleného monitorování přístrojů na sesterně (stav dávkování, alarmy, stav terapie, blížící se konec terapie) | ANO
2 | funkce správy knihovny léčiv a vzdáleného nahrávání do připojených přístrojů | ANO
3 | funkce vzdáleného nahrávání aktualizací SW a modifikačních dat přístrojů | ANO
4 | funkce vzdáleného přístupu k novým SW přístrojům | ANO
CELKEM za IV - 1 komplet bez DPH
V. | min. 1 ks PC a 1 ks displej
1 | min. konfigurace 1 ks PC - monitorovací stanice: • Provedení All In One PC min 27“ IPS displej • Procesor min. 8. jádrový (nezávazný údaj k počtu jader) o výkonu min. 30000 bodů dle benchmarku v testu CPU ze dne 10.9.2024, PassMark dle www.cpubenchmark.net, příloha ZD. • Min. 16GB DDR4 oper. paměti, • disk SSD min. 512GB • OS dle doporučení výrobce ZP • Veškerý SW bude dodán včetně instalačních médií, licenčních klíčů atd. • Rozdělení přístupových práv: uživatel, admin ZOstatní instalační software (mimo požadovaný dle bodu IV. a bodu V. - tzn. typu Office, antivirus - není součástí dodávky PC, Zadavatel nainstaluje v rámci vlastní multilicence | ANO
CELKEM za V - 1 komplet bez DPH (účastník oceňuje v této kolonce, pokud není součástí bodu IV., pokud je součástí bodu IV. Napíše do poznámky "součástí ceny bodu IV. A do zeleného políčka napíše "0" Kč) a dále do políčka poznámky popíše o jaký PC a displej se jedná.
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota".
2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek).
3. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
5. Účastník vyplní zelená políčka pro nabídkovou cenu bez DPH.